## Syllabus
Syllabus | versie 19 juli 2022
In de huidige weergaven van de syllabus zijn de aanpassingen tot en met 19 juli 2022 verwerkt. In LIMS zijn de actuele gegevens, als ook de historische gegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn altijd op aanvraag beschikbaar.
Via de selectiefilters boven aan de kolom kunt u de analyse, parameters en matrix selecteren.
Ook de zoekfunctie kan gebruikt worden.
Voor een nadere uitleg klik hier
Analyse groep | Analyse | Analyse versie | ANALYSIS_TYPE | Omschrijving type | Omschrijving analyse | Analysevoorschrift | Norm | Component naam | Rapport naam | Eenheid | Rapport eenheid | Rapportagegrens | Matrix | RVA Q | Cas Nummer | HERHAAL | REPROD | JUIST | MEETONZ | MEETONZ_NIVEAU | Doorlooptijd (d)
ANORG | ABS-SCAN | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Spectrofotometrische scan van 200-700 nm. | AVS-ABS-SCAN | eigen methode | Spectrofotometrische scan 200-700 nm | Spectrofotometrische scan 200-700 nm |  |  | 0 | [8 empty] | 7
ANORG | ACETAAT | 2 | ION | Ionchromatografie | Acetaat (IC) | AVS-NOAC-IC | eigen methode | acetaat | Acetaat | mg/l | mg/l | 10 | PW |  |  | - | 3.7 | 104 | 11 | 300 | 7
ANORG | ALKALITEIT | 1 | TIT | Titrimetrie | Alkaliteit | berekening | - | h-alkaliteit | h-alkaliteit | mmol/l | mmol/l | 0 | [8 empty] | 28
ANORG | ALKALITEIT | 1 | TIT | Titrimetrie | Alkaliteit | berekening | - | m-getal | m-getal | mmol/l | mmol/l | 0 | [8 empty] | 28
ANORG | ALKALITEIT | 1 | TIT | Titrimetrie | Alkaliteit | berekening | - | p-getal | p-getal | mmol/l | mmol/l | 0 | [8 empty] | 28
ANORG | BR | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromide | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 10 | DW | Q | 24959-67-9 | - | 2.5 | 99 | 5.1 | 200 | 10
ANORG | BR | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromide | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 10 | GW | Q | 24959-67-9 | - | 3.4 | 99 | 7.2 | 200 | 10
ANORG | BR | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromide | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 10 | MQ |  | 24959-67-9 |  | 1.4 | 100 | 2.8 | 200 | 10
ANORG | BR | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromide | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 10 | OW | Q | 24959-67-9 | - | 3.2 | 99 | 6.4 | 200 | 10
ANORG | BR | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromide | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 10 | PW | Q | 24959-67-9 | - | 2 | 100 | 4.2 | 200 | 10
ANORG | BROMAAT | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromaat | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0,1 | CB |  | 15541-45-4 | - | - | - | - | - | 7
ANORG | BROMAAT | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromaat | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0,1 | DW |  | 15541-45-4 | 1.03 | 5.92 | - | - | - | 7
ANORG | BROMAAT | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromaat | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0,1 | GW |  | 15541-45-4 | - | - | - | - | - | 7
ANORG | BROMAAT | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromaat | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0,1 | MQ |  | 15541-45-4 | 0.86 | 4.7 | 98 | 10 | 1 | 7
ANORG | BROMAAT | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromaat | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0,1 | OW |  | 15541-45-4 | 0.37 | 3.37 | 96.41 | 9.69 | 4 | 7
ANORG | BROMAAT | 11 | ION | Ionchromatografie | Bromaat | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0,1 | PW |  | 15541-45-4 | - | 4.6 | - | - | - | 7
ANORG | CHLOROFYL | 6 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl | AVS-CHLOROFYL | conform aan NEN 6520 | chlorofyl-a | Chlorofyl-a | µg/l | µg/l | 2 | MQ |  | 479-61-8 | - | 3.4 | 100 | 6.8 | 20 | 10
ANORG | CHLOROFYL | 6 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl | AVS-CHLOROFYL | conform aan NEN 6520 | chlorofyl-a | Chlorofyl-a | µg/l | µg/l | 2 | OW | Q | 479-61-8 | 1.72 | 3.44 | 104 | 9.71 | 30 | 10
ANORG | CHLOROFYL | 6 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl | AVS-CHLOROFYL | conform aan NEN 6520 | chlorofyl-som | Som chlorofyl-a en faeo-pigmenten | µg/l | µg/l | 2 | [8 empty] | 10
ANORG | CHLOROFYL | 6 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl | AVS-CHLOROFYL | conform aan NEN 6520 | faeofytine | Faeo-pigmenten tijdens bepaling chlorofyl | µg/l | µg/l | 2 | MQ |  |  | - | 10 | 100 | 21 | 7 | 10
ANORG | CHLOROFYL | 6 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl | AVS-CHLOROFYL | conform aan NEN 6520 | faeofytine | Faeo-pigmenten tijdens bepaling chlorofyl | µg/l | µg/l | 2 | OW |  |  | 11.49 | 27.53 | - | - | 30 | 10
ANORG | CL | 7 | SFM | Spectrofotometrie | Chloride | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | CB |  | 16887-00-6 | - | 2.5 | 98 | 6 | 100 | 30 00:00:00.00
ANORG | CL | 7 | SFM | Spectrofotometrie | Chloride | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | DW | Q | 16887-00-6 | 0.3 | 2 | 101 | 4.1 | 100 | 30 00:00:00.00
ANORG | CL | 7 | SFM | Spectrofotometrie | Chloride | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | GW | Q | 16887-00-6 | - | 2 | 97 | 7 | 100 | 30 00:00:00.00
ANORG | CL | 7 | SFM | Spectrofotometrie | Chloride | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | MQ |  | 16887-00-6 |  | 1.2 | 100 | 2.6 | 100 | 30 00:00:00.00
ANORG | CL | 7 | SFM | Spectrofotometrie | Chloride | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | OW | Q | 16887-00-6 | 0.3 | 2.4 | 99 | 5.1 | 100 | 30 00:00:00.00
ANORG | CL | 7 | SFM | Spectrofotometrie | Chloride | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | PW | Q | 16887-00-6 | - | 2.3 | 99 | 4.7 | 100 | 30 00:00:00.00
ANORG | CL-LAAG | 2 | SFM | Spectrofotometrie | Chloride laag |  | eigen methode | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 0,5 |  |  | 16887-00-6 | [5 empty] | 30 00:00:00.00
ANORG | CLO3 | 9 | ION | Ionchromatografie | Chloraat | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | CB |  | 14866-68-3 | - | 6.9 | 88.6 | 25 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | 9 | ION | Ionchromatografie | Chloraat | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | DW | Q | 14866-68-3 | - | 3.8 | 99 | 8 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | 9 | ION | Ionchromatografie | Chloraat | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | GW | Q | 14866-68-3 | - | 4.5 | 98 | 9.7 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | 9 | ION | Ionchromatografie | Chloraat | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | MQ |  | 14866-68-3 | 2.6 | 1.7 | 101 | 4.4 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | 9 | ION | Ionchromatografie | Chloraat | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | OW | Q | 14866-68-3 | 1.9 | 3.6 | 99 | 7.4 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | 9 | ION | Ionchromatografie | Chloraat | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | PW | Q | 14866-68-3 | - | 4.3 | 99 | 8.6 | 40 | 10
ANORG | CN-CHEM | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide in drinkwaterchemicalien | AVS-CN-T | eigen methode | cyanide | Cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | CB |  | 57-12-5 | - | - | - | - | - | 8
ANORG | CN-CHEM | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide in drinkwaterchemicalien | AVS-CN-T | eigen methode | cyanide | Cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | DW |  | 57-12-5 | - | - | - | - | - | 8
ANORG | CN-CHEM | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide in drinkwaterchemicalien | AVS-CN-T | eigen methode | cyanide | Cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | GW |  | 57-12-5 | - | - | - | - | - | 8
ANORG | CN-CHEM | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide in drinkwaterchemicalien | AVS-CN-T | eigen methode | cyanide | Cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | MQ |  | 57-12-5 | - | - | - | - | - | 8
ANORG | CN-CHEM | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide in drinkwaterchemicalien | AVS-CN-T | eigen methode | cyanide | Cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | OW |  | 57-12-5 | - | - | - | - | - | 8
ANORG | CN-CHEM | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide in drinkwaterchemicalien | AVS-CN-T | eigen methode | cyanide | Cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | PW |  | 57-12-5 | - | - | - | - | - | 8
ANORG | CN-T | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide (totaal) | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | AW |  | 57-12-5 |  | 4.1 | 111 | 23 | 10 | 8
ANORG | CN-T | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide (totaal) | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | CB |  | 57-12-5 | - | 5.3 | 105 | 16 | 10 | 8
ANORG | CN-T | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide (totaal) | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | DW | Q | 57-12-5 | - | 5.5 | 106 | 17 | 10 | 8
ANORG | CN-T | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide (totaal) | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | GW | Q | 57-12-5 | - | 7.5 | 105 | 18 | 10 | 8
ANORG | CN-T | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide (totaal) | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | MQ |  | 57-12-5 | 1.9 | 4 | 101 | 8.4 | 10 | 8
ANORG | CN-T | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide (totaal) | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | OW | Q | 57-12-5 | 1.2 | 3.8 | 102 | 8.7 | 10 | 8
ANORG | CN-T | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Cyanide (totaal) | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | PW | Q | 57-12-5 | - | 5.3 | 103 | 12 | 10 | 8
ANORG | CO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Carbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | DW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Carbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | GW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Carbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | MQ |  | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Carbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | OW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Carbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | PW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | DET-ANION | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (anionogeen) | AVS-DET-AN | eigen methode | anionaktieve detergenten | Anionaktieve detergentia | mg/l | mg/l Na-lauryl-SO4 | 0,01 | CB |  |  | - | 2.9 | 99.23 | 5.91 | 0.1 | 4
ANORG | DET-ANION | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (anionogeen) | AVS-DET-AN | eigen methode | anionaktieve detergenten | Anionaktieve detergentia | mg/l | mg/l Na-lauryl-SO4 | 0,01 | DW | Q |  | - | 3 | 97 | 8.8 | 0.1 | 4
ANORG | DET-ANION | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (anionogeen) | AVS-DET-AN | eigen methode | anionaktieve detergenten | Anionaktieve detergentia | mg/l | mg/l Na-lauryl-SO4 | 0,01 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 4
ANORG | DET-ANION | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (anionogeen) | AVS-DET-AN | eigen methode | anionaktieve detergenten | Anionaktieve detergentia | mg/l | mg/l Na-lauryl-SO4 | 0,01 | MQ |  |  | 1.7 | - | 96.87 | - | 0.1 | 4
ANORG | DET-ANION | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (anionogeen) | AVS-DET-AN | eigen methode | anionaktieve detergenten | Anionaktieve detergentia | mg/l | mg/l Na-lauryl-SO4 | 0,01 | OW | Q |  | - | 3.447 | 97.47 | 8.412 | 0.1 | 4
ANORG | DET-ANION | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (anionogeen) | AVS-DET-AN | eigen methode | anionaktieve detergenten | Anionaktieve detergentia | mg/l | mg/l Na-lauryl-SO4 | 0,01 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 4
ANORG | DET-NONKAT | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (non- en kationogeen) | AVS-DET-NONKAT | eigen methode | non-kationaktieve detergenten | Nonionische plus kationische detergentia | mg/l | mg/l | 0,02 | CB |  |  | - | 2.6 | 102.7 | - | - | 4
ANORG | DET-NONKAT | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (non- en kationogeen) | AVS-DET-NONKAT | eigen methode | non-kationaktieve detergenten | Nonionische plus kationische detergentia | mg/l | mg/l | 0,02 | DW | Q |  | - | 3.9 | 100 | 9.6 | 0.5 | 4
ANORG | DET-NONKAT | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (non- en kationogeen) | AVS-DET-NONKAT | eigen methode | non-kationaktieve detergenten | Nonionische plus kationische detergentia | mg/l | mg/l | 0,02 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 4
ANORG | DET-NONKAT | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (non- en kationogeen) | AVS-DET-NONKAT | eigen methode | non-kationaktieve detergenten | Nonionische plus kationische detergentia | mg/l | mg/l | 0,02 | MQ |  |  | 1 | 1.9 | 105.1 | - | - | 4
ANORG | DET-NONKAT | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (non- en kationogeen) | AVS-DET-NONKAT | eigen methode | non-kationaktieve detergenten | Nonionische plus kationische detergentia | mg/l | mg/l | 0,02 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 4
ANORG | DET-NONKAT | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Detergenten (non- en kationogeen) | AVS-DET-NONKAT | eigen methode | non-kationaktieve detergenten | Nonionische plus kationische detergentia | mg/l | mg/l | 0,02 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 4
ANORG | DOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Organisch koolstof (opgelost) | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof | Opgelost organisch koolstof (DOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 5
ANORG | DOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Organisch koolstof (opgelost) | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof | Opgelost organisch koolstof (DOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 5
ANORG | DOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Organisch koolstof (opgelost) | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof | Opgelost organisch koolstof (DOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 5
ANORG | DRGSTOF | 2 | GRA | Gravimetrie | Droge stof | AVS-DRGSTOF | eigen methode | droge stof | Droge stof | % | % | 1 | [8 empty] | 7
ANORG | EGV | 5 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | DW | Q |  |  | 0.07 |  |  |  | 1
ANORG | EGV | 5 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | GW | Q |  | 0.08 |  |  |  |  | 1
ANORG | EGV | 5 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | MQ |  |  |  | 0.64 | 100 | 1.3 | 70 | 1
ANORG | EGV | 5 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | OW | Q |  |  | 0.05 |  |  |  | 1
ANORG | EGV | 5 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | PW | Q |  | 0.05 |  |  |  |  | 1
ANORG | EGV | 5 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | AVS-ROBOT | eigen methode | temperatuur-EGV | Temperatuur EGV meting | °C | °C | 1 | [8 empty] | 1
ANORG | EGV-25 | 4 | BER | Berekening | Electrisch geleidend vermogen 25 °C | n.v.t. | n.v.t. | geleidingsvermogen bij 25°C | EGV (elek. geleid.verm., 25 °C) | mS/m | mS/m | 1 | [8 empty] | 1
ANORG | EGV-25 | 4 | BER | Berekening | Electrisch geleidend vermogen 25 °C | n.v.t. | n.v.t. | temperatuur-EGV | Temperatuur EGV meting | °C | °C | 1 | [8 empty] | 1
ANORG | EGV-LAAG | 1 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C lage rapportagegrens | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 0,1 | [8 empty] | 1
ANORG | EGV-LAAG | 1 | POT | Potentiometrie | Electrisch geleidend vermogen 20 °C lage rapportagegrens | AVS-ROBOT | eigen methode | temperatuur-EGV | Temperatuur EGV meting | °C | °C | 1 | [8 empty] | 1
ANORG | F | 14 | ION | Ionchromatografie | Fluoride | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0,01 | CB |  | 16984-48-8 | - | 6.4 | 93.8 | 17.5 | 0.2 | 10
ANORG | F | 14 | ION | Ionchromatografie | Fluoride | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0,01 | DW | Q | 16984-48-8 | - | 3.7 | 101 | 7.8 | 200 | 10
ANORG | F | 14 | ION | Ionchromatografie | Fluoride | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0,01 | GW | Q | 16984-48-8 | - | 4.8 | 103 | 11 | 200 | 10
ANORG | F | 14 | ION | Ionchromatografie | Fluoride | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0,01 | MQ |  | 16984-48-8 | 1 | 1.6 | 102 | 4.8 | 200 | 10
ANORG | F | 14 | ION | Ionchromatografie | Fluoride | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0,01 | OW | Q | 16984-48-8 | 1.3 | 6.2 | 98 | 13 | 200 | 10
ANORG | F | 14 | ION | Ionchromatografie | Fluoride | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0,01 | PW | Q | 16984-48-8 | - | 2.5 | 101 | 5.2 | 200 | 10
ANORG | FTU | 6 | NEF | Nefelometrie | Troebelingsgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0,03 | DW |  |  | 22.69 | 46.4 |  |  |  | 1
ANORG | FTU | 6 | NEF | Nefelometrie | Troebelingsgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0,03 | GW | [7 empty] | 1
ANORG | FTU | 6 | NEF | Nefelometrie | Troebelingsgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0,03 | MQ |  |  |  | 6.7 | 98 | 14 | 0.8 | 1
ANORG | FTU | 6 | NEF | Nefelometrie | Troebelingsgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0,03 | OW |  |  | 2.62 | 3.24 |  |  |  | 1
ANORG | FTU | 6 | NEF | Nefelometrie | Troebelingsgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0,03 | PW | [7 empty] | 1
ANORG | GEUR-FACT | 1 | ORG | Organoleptisch | Geurverdunningsfactor | AVS-GEUR-FACT | eigen methode | geurverdunningsfactor | Geurverdunningsfactor bij 25°C/20°C |  |  | 0 | [8 empty] | 3
ANORG | GEUR-KW | 2 | ORG | Organoleptisch | Geur (kwalitatief) | AVS-GEUR-SMAAK-KW | eigen methode | geur | Geur, kwalitatief |  |  | 0 | [8 empty] | 3
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | CB |  |  | - | 3.9 | 100 | 7.8 | 100 | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | MQ |  |  |  | 5 | 95 | 14 | 100 | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | OW | Q |  | - | 4.351 | 96.356 | 11.11 | 100 | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest massafractie | Gloeirest massafractie | % | % | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest massafractie | Gloeirest massafractie | % | % | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest massafractie | Gloeirest massafractie | % | % | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | 2 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | OW | Q |  | - | - | - | 12.12 | 100.23 | 10
ANORG | H2O2 | 5 | SFM | Spectrofotometrie | Waterstofperoxide | AVS-H2O2 | eigen methode | waterstofperoxide | Waterstofperoxide | mg/l | mg/l | 0,06 | MQ |  | 7722-84-1 | - | 2.7 | 101 | 5.8 | 7 | 4
ANORG | HCO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Waterstofcarbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | DW | Q | 71-52-3 | 0.42 | 1.93 |  |  |  | 1
ANORG | HCO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Waterstofcarbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | GW | Q | 71-52-3 | [5 empty] | 1
ANORG | HCO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Waterstofcarbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | MQ |  | 71-52-3 |  | 1.2 | 100 | 2.5 | 100 | 1
ANORG | HCO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Waterstofcarbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | OW | Q | 71-52-3 | 0.64 | 0.86 |  |  |  | 1
ANORG | HCO3 | 4 | POT | Potentiometrie | Waterstofcarbonaat | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | PW | Q | 71-52-3 | [5 empty] | 1
ANORG | HH-TOT-BER | 1 | BER | Berekening | Totale hardheid (berekend) | berekening | - | totale hardheid | Totale hardheid | mmol/l | mmol/l | 0 | [8 empty] | 4
ANORG | JOODGETAL | 3 | TIT | Titrimetrie | Joodgetal | AVS-JOODGETAL | eigen methode | joodgetal | Joodgetal | mg/g | mg/g | 250 | [8 empty] | 14
ANORG | KLEUR | 3 | SFM | Spectrofotometrie | Kleurintensiteit | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | DW |  |  | 2.62 | 12.74 |  |  |  | 4
ANORG | KLEUR | 3 | SFM | Spectrofotometrie | Kleurintensiteit | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | GW | [7 empty] | 4
ANORG | KLEUR | 3 | SFM | Spectrofotometrie | Kleurintensiteit | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | MQ |  |  |  | 2.3 | 100 | 4.5 | 20 | 4
ANORG | KLEUR | 3 | SFM | Spectrofotometrie | Kleurintensiteit | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | OW |  |  | 2.11 | 6.61 |  |  |  | 4
ANORG | KLEUR | 3 | SFM | Spectrofotometrie | Kleurintensiteit | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | PW | [7 empty] | 4
ANORG | KOOKPROEF | 5 | GRA-ICP | Gravimetrie-Inductief gekoppeld plasma | Kookproef | AVS-KOOKPROEF | eigen methode | Effect Microkristallen | Effect microkristallen | mg/l | mg Ca/l | 0 | [8 empty] | 7
ANORG | KOOKPROEF | 5 | GRA-ICP | Gravimetrie-Inductief gekoppeld plasma | Kookproef | AVS-KOOKPROEF | eigen methode | Kalkafzetting | Kalkafzetting | mg/l | mg Ca/l | 0 | [8 empty] | 7
ANORG | KOOKPROEF | 5 | GRA-ICP | Gravimetrie-Inductief gekoppeld plasma | Kookproef | AVS-KOOKPROEF | eigen methode | PACCk (kalkafzetting) | PACCk (Kalkafzetting) | mmol/l | mmol Ca/l | 0 | [8 empty] | 7
ANORG | KOOKPROEF | 5 | GRA-ICP | Gravimetrie-Inductief gekoppeld plasma | Kookproef | AVS-KOOKPROEF | eigen methode | PACCmu (effect microkristallen) | PACCmu (Effect microkristallen) | mmol/l | mmol Ca/l | 0 | [8 empty] | 7
ANORG | KOOKPROEF | 5 | GRA-ICP | Gravimetrie-Inductief gekoppeld plasma | Kookproef | AVS-KOOKPROEF | eigen methode | Troebeling tijdens koken | Troebeling tijdens koken |  |  | 0 | [8 empty] | 7
ANORG | MIGRA-1622 | 2 | ORG | Organoleptisch | Treshold Odour and Flavour Number |  |  | Datum einde migratie periode | Datum einde migratie periode |  |  | 0 | [8 empty] | 62
ANORG | MIGRA-1622 | 2 | ORG | Organoleptisch | Treshold Odour and Flavour Number |  |  | Geur | Geur | TON | TON | 4 | [8 empty] | 62
ANORG | MIGRA-1622 | 2 | ORG | Organoleptisch | Treshold Odour and Flavour Number |  |  | Smaak | Smaak | TFN | TFN | 4 | [8 empty] | 62
ANORG | MIGRA-KL | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Kleurintentisiteit bij 410 nm | AVS-ROBOT | eigen methode | Datum einde migratie periode | Datum einde migratie periode |  |  | 0 | [8 empty] | 62
ANORG | MIGRA-KL | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Kleurintentisiteit bij 410 nm | AVS-ROBOT | eigen methode | Kleur 410 | Kleur 410 | mg Pt/l | mg Pt/l | 0,5 | MW |  |  | 0.67 | 1.43 | 99.1 | 0.76 | 20 | 62
ANORG | MIGRA-TOC | 2 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal Organisch Koolstof gehalte |  |  | Datum einde migratie periode | Datum einde migratie periode |  |  | 0 | [8 empty] | 62
ANORG | MIGRA-TOC | 2 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal Organisch Koolstof gehalte |  |  | TOC | TOC | mg/l | mg/l | 0,1 | [8 empty] | 62
ANORG | NH4 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Ammonium | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0,02 | CB |  | 14798-03-9 | - | 3.4 | 99 | 6.9 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Ammonium | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0,02 | DW | Q | 14798-03-9 | 0.6 | 3.7 | 100 | 7.4 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Ammonium | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0,02 | GW | Q | 14798-03-9 | - | 3.7 | 99 | 7.4 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Ammonium | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0,02 | MQ |  | 14798-03-9 |  | 1.5 | 102 | 5.7 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Ammonium | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0,02 | OW | Q | 14798-03-9 | 0.3 | 3.1 | 99 | 6.4 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Ammonium | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0,02 | PW | Q | 14798-03-9 | - | 3.1 | 99 | 6.4 | 0.5 | 4
ANORG | NO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Nitriet | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0,007 | DW | Q | 14797-65-0 | 0.8 | 4.9 | 100 | 9.7 | 0.05 | 5
ANORG | NO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Nitriet | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0,007 | GW | Q | 14797-65-0 | - | 5.9 | 99 | 12 | 0.05 | 5
ANORG | NO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Nitriet | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0,007 | OW | Q | 14797-65-0 | 0.2 | 6.8 | 98 | 14 | 0.05 | 5
ANORG | NO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Nitriet | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0,007 | PW | Q | 14797-65-0 | - | 5.3 | 101 | 11 | 0.05 | 5
ANORG | NO2-LAAG | 3 | ION | Ionchromatografie | Nitriet (IC) | AVS-NOAC-IC | eigen methode | nitriet | Nitriet | mg/l | mg/l NO2 | 1 | PW |  | 14797-65-0 | - | 2.7 | 101 | 5.9 | 300 | 7
ANORG | NO3 | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Nitraat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0,89 | DW | Q | 14797-55-8 | 2.7 | 4.3 | 100 | 8.5 | 2 | 7
ANORG | NO3 | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Nitraat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0,89 | GW | Q | 14797-55-8 | - | 4.6 | 98 | 10 | 2 | 7
ANORG | NO3 | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Nitraat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0,89 | OW | Q | 14797-55-8 | 1.2 | 5.6 | 96 | 14 | 2 | 7
ANORG | NO3 | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Nitraat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0,89 | PW | Q | 14797-55-8 | - | 3.9 | 99 | 8.1 | 2 | 7
ANORG | NO3-LAAG | 5 | ION | Ionchromatografie | Nitraat (IC) | AVS-NOAC-IC | eigen methode | nitraat | Nitraat | mg/l | mg/l NO3 | 1 | PW |  | 14797-55-8 | - | 1.5 | 99 | 3.1 | 300 | 7
ANORG | N-ORG | 3 | SFM | Spectrofotometrie | Organisch gebonden stikstof | berekening | - | organisch gebonden stikstof | Organisch gebonden stikstof | mg/l N | mg/l N | 1 | [8 empty] | 14
ANORG | N-T-BER | 3 | BER | Berekening | Totaal stikstof (berekend) | berekening | - | stikstof, totaal | Stikstof, totaal | mg/l N | mg/l N | 0 | [8 empty] | 14
ANORG | N-T-WD | 3 | BER | Berekening | Totaal stikstof vrij (berekend) Waterdienst |  |  | stikstof, totaal | Stikstof, totaal | mg/l N | mg/l N | 1 | [8 empty] | 14
ANORG | O2 | 6 | OPTISCH | optisch | Zuurstof, opgelost | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0,2 | DW | Q | 7782-44-7 | 0.79 | 1.62 |  |  |  | 1
ANORG | O2 | 6 | OPTISCH | optisch | Zuurstof, opgelost | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0,2 | GW | Q | 7782-44-7 | [5 empty] | 1
ANORG | O2 | 6 | OPTISCH | optisch | Zuurstof, opgelost | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0,2 | MQ |  | 7782-44-7 |  | 1.8 | 102 | 5.7 | 100 | 1
ANORG | O2 | 6 | OPTISCH | optisch | Zuurstof, opgelost | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0,2 | OW | Q | 7782-44-7 | 2.43 | 1.82 |  |  |  | 1
ANORG | O2 | 6 | OPTISCH | optisch | Zuurstof, opgelost | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0,2 | PW | Q | 7782-44-7 | [5 empty] | 1
ANORG | O2-VERZ | 2 | BER | Berekening | Zuurstofverzadiging | berekening | - | zuurstofverzadiging | zuurstofverzadiging | % | % | 1 | [8 empty] | 1
ANORG | ONOPGEL-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | CB |  |  | - | 3.1 | 98 | 7.7 | 100 | 7
ANORG | ONOPGEL-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | DW | Q |  | - | 1.5 | 99 | 3.5 | 100 | 7
ANORG | ONOPGEL-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 7
ANORG | ONOPGEL-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | MQ |  |  |  | 6.7 | 96 | 15 | 100 | 7
ANORG | ONOPGEL-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | OW | Q |  | - | 3.1 | 97 | 8 | 100 | 7
ANORG | PH | 7 | POT | Potentiometrie | Zuurgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | temperatuur-pH | Temperatuur pH meting | °C | °C | 0 | [8 empty] | 1
ANORG | PH | 7 | POT | Potentiometrie | Zuurgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | AW | [5 empty] | 0.6 | 8 | 1
ANORG | PH | 7 | POT | Potentiometrie | Zuurgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | DW | Q |  | 0.29 | 0.17 |  |  |  | 1
ANORG | PH | 7 | POT | Potentiometrie | Zuurgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | GW | Q | [6 empty] | 1
ANORG | PH | 7 | POT | Potentiometrie | Zuurgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | MQ |  |  |  | 0.17 | 100 | 0.48 | 8 | 1
ANORG | PH | 7 | POT | Potentiometrie | Zuurgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | OW | Q |  | 0.18 | 0.45 |  |  |  | 1
ANORG | PH | 7 | POT | Potentiometrie | Zuurgraad | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | PW | Q | [6 empty] | 1
ANORG | PO4-O | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,06 | DW | Q | 14265-44-2 | 0.1 | 3.5 | 103 | 9 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,06 | GW | Q | 14265-44-2 | - | 3.5 | 102 | 8.6 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,06 | OW | Q | 14265-44-2 | 0.2 | 4 | 103 | 10 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,06 | PW | Q | 14265-44-2 | - | 4 | 101 | 8.3 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat | Orthofosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,01 | DW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat | Orthofosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,01 | GW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat | Orthofosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,01 | OW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat | Orthofosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,01 | PW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,03 | DW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,03 | GW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,03 | OW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-O-SP | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Orthofosfaat | AVS-AQAKEM | eigen methode | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0,03 | PW | Q | 14265-44-2 | - | - | - | - | - | 0 08:00:01.00
ANORG | PO4-T | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Totaal fosfaat | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,02 | CB |  | 98059-61-1 | - | 3.3 | 98 | 7.2 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Totaal fosfaat | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,02 | DW | Q | 98059-61-1 | - | 4.6 | 97 | 10 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Totaal fosfaat | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,02 | GW | Q | 98059-61-1 | - | 4.3 | 98 | 9.2 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Totaal fosfaat | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,02 | MQ |  | 98059-61-1 | 2.2 | 2.7 | 95 | 12 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Totaal fosfaat | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,02 | OW | Q | 98059-61-1 | 2.4 | 3.1 | 98 | 6.8 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | 10 | SFM | Spectrofotometrie | Totaal fosfaat | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0,02 | PW | Q | 98059-61-1 | - | 2.7 | 99 | 5.8 | 0.1 | 8
ANORG | RAD-ALFA | 7 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, alfa | AVS-RAD-ALFA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5622 | totaal alfa-radioaktiviteit | Totaal alfa-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,05 | DW |  |  | - | 6.71 | 72 | 58.9 | 0.56 | 28
ANORG | RAD-ALFA | 7 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, alfa | AVS-RAD-ALFA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5622 | totaal alfa-radioaktiviteit | Totaal alfa-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,05 | MQ |  |  | - | 1 | 99 | 3.2 | 100 | 28
ANORG | RAD-ALFA | 7 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, alfa | AVS-RAD-ALFA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5622 | totaal alfa-radioaktiviteit | Totaal alfa-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,05 | OW |  |  | 13 | 7.06 | 74 | 71.4 | 0.56 | 28
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0,2 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0,2 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0,2 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0,2 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0,2 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0,2 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0,2 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | CB |  |  | - | 4.006 | 94.59 | 13.21 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | DW | Q |  | 2 | 9.6 | 97 | 19 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | GW | Q |  | - | 8.5 | 97 | 18 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | MQ |  |  | - | 5.9 | 98 | 12 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | OW | Q |  | 14 | 9.7 | 94 | 22 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | PW | Q |  | - | 8.1 | 92 | 21 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | 6 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | Radioaktiviteit, beta | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0,2 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-GAMMA | 3 | GS | Gammaspectroscopie | Radioaktiviteit, gamma totaal | AVS-RAD-GAMMA | eigen methode | barium-133 CS gemeten |  |  |  | 0 | MQ |  |  |  | 92 |  | 8 | 3500 | 28
ANORG | RAD-GAMMA | 3 | GS | Gammaspectroscopie | Radioaktiviteit, gamma totaal | AVS-RAD-GAMMA | eigen methode | europium-152 CS gemeten |  |  |  | 0 | MQ |  |  |  | 91 |  | 10 | 5000 | 28
ANORG | RAD-GAMMA | 3 | GS | Gammaspectroscopie | Radioaktiviteit, gamma totaal | AVS-RAD-GAMMA | eigen methode | totaal gamma-radioaktiviteit | totaal gamma-radioaktiviteit |  |  | 0 | MQ |  |  |  | 8.6 | 94 | 20 | 10000 | 28
ANORG | SI | 2 | BER | Berekening | Verzadigingsindex | berekening | - | verzadigingsindex | Verzadigingsindex | pH | pH | -2 | [8 empty] | 4
ANORG | SI-90 | 1 | BER | Berekening | Verzadigingsindex (90 °C) | berekening | - | verzadigingsindex-90 | Verzadigingsindex (90 °C) | ph | pH | 0 | [8 empty] | 4
ANORG | SIO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Silicaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0,5 | CB |  | 14808-60-7 | - | 1.9 | 99 | 3.8 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Silicaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0,5 | DW | Q | 14808-60-7 | 0.3 | 1.2 | 100 | 2.5 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Silicaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0,5 | GW | Q | 14808-60-7 | - | 2.1 | 99 | 4.3 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Silicaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0,5 | MQ |  | 14808-60-7 |  | 1.2 | 101 | 3 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Silicaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0,5 | OW | Q | 14808-60-7 | 0.5 | 1.7 | 100 | 3.4 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | 8 | SFM | Spectrofotometrie | Silicaat | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0,5 | PW | Q | 14808-60-7 | - | 1.6 | 99 | 3.9 | 10 | 14
ANORG | SMAAK-KW | 2 | ORG | Organoleptisch | Smaak (kwalitatief) | AVS-GEUR-SMAAK-KW | eigen methode | smaak | Smaak, kwalitatief |  |  | 0 | [8 empty] | 3
ANORG | SM-SG-BER | 3 | BER | Berekening | Soortelijke massa en Stortgewicht berekening | AVS-SM | eigen methode | gewicht maatcilinder leeg |  | g | g | 0 | [8 empty] | 14
ANORG | SM-SG-BER | 3 | BER | Berekening | Soortelijke massa en Stortgewicht berekening | AVS-SM | eigen methode | gewicht maatcilinder met inhoud |  | g | g | 0 | [8 empty] | 14
ANORG | SM-SG-BER | 3 | BER | Berekening | Soortelijke massa en Stortgewicht berekening | AVS-SM | eigen methode | soortelijke massa | Soortelijke massa | g/ml | g/ml | 0,01 | [8 empty] | 14
ANORG | SM-SG-BER | 3 | BER | Berekening | Soortelijke massa en Stortgewicht berekening | AVS-SM | eigen methode | stortgewicht | Stortgewicht | g/l | g/l | 0,1 | [8 empty] | 14
ANORG | SM-SG-BER | 3 | BER | Berekening | Soortelijke massa en Stortgewicht berekening | AVS-SM | eigen methode | volume maatcilinder met inhoud en water |  | ml | ml | 0 | [8 empty] | 14
ANORG | SO4 | 14 | SFM | Spectrofotometrie | Sulfaat | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | CB |  | 14808-79-8 | - | 2.6 | 103 | 8.4 | 30 | 1
ANORG | SO4 | 14 | SFM | Spectrofotometrie | Sulfaat | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | DW | Q | 14808-79-8 | 0.8 | 2.8 | 100 | 5.8 | 100 | 1
ANORG | SO4 | 14 | SFM | Spectrofotometrie | Sulfaat | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | GW | Q | 14808-79-8 | - | 3.4 | 101 | 7.2 | 100 | 1
ANORG | SO4 | 14 | SFM | Spectrofotometrie | Sulfaat | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | MQ |  | 14808-79-8 |  | 1.5 | 102 | 5.6 | 100 | 1
ANORG | SO4 | 14 | SFM | Spectrofotometrie | Sulfaat | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | OW | Q | 14808-79-8 | 0.7 | 4 | 98 | 8.6 | 100 | 1
ANORG | SO4 | 14 | SFM | Spectrofotometrie | Sulfaat | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | PW | Q | 14808-79-8 | - | 3.4 | 100 | 6.8 | 100 | 1
ANORG | SO4-LAAG | 3 | ION | Ionchromatografie | Sulfaat (IC) | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 0,05 | MQ |  | 14808-79-8 | 12 | 2.8 | 106 | 13.5 | 0.2 | 7
ANORG | SUSP-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Gesuspendeerde stoffen | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0,2 | AW |  |  | - | 1.6 | 101 | 3.9 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Gesuspendeerde stoffen | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0,2 | CB |  |  | 2.3 | 2.3 | 101 | 4.9 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Gesuspendeerde stoffen | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0,2 | DW | Q |  | 1.3 | 1.8 | 102 | 5.6 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Gesuspendeerde stoffen | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0,2 | GW | Q |  | - | 2.8 | 102 | 7.2 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Gesuspendeerde stoffen | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0,2 | MQ |  |  |  | 1.2 | 101 | 3.1 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Gesuspendeerde stoffen | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0,2 | OW | Q |  | - | 2.1 | 100 | 4.2 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | 3 | GRA | Gravimetrie | Gesuspendeerde stoffen | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0,2 | PW |  |  | - | 2.5 | 101 | 5.2 | 100 | 5
ANORG | TAC | 1 | BER | Berekening | TAC | berekening | - | tac | TAC | mmol/l | mmol/l | 0,01 | [8 empty] | 14
ANORG | TACC | 1 | BER | Berekening | TACC | berekening | - | tacc | TACC | mmol/l | mmol/l | 0,01 | [8 empty] | 14
ANORG | TACC-90 | 1 | BER | Berekening | TACC bij 90°C | berekening | - | tacc-90 | TACC-90 | mmol/l | mmol/l | 0,01 | [8 empty] | 14
ANORG | TOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal .organisch koolstof | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | CB |  |  | - | 2.4 | 100 | 4.9 | 4 | 4
ANORG | TOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal .organisch koolstof | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | DW | Q |  | - | 2 | 100 | 4 | 4 | 4
ANORG | TOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal .organisch koolstof | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | GW | Q |  | - | 2 | 100 | 4.1 | 4 | 4
ANORG | TOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal .organisch koolstof | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | MQ |  |  | 0.71 | 1.9 | 101 | 4 | 4 | 4
ANORG | TOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal .organisch koolstof | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | OW | Q |  | 1.43 | 2.4 | 96 | 9.1 | 4 | 4
ANORG | TOC | 7 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | Totaal .organisch koolstof | AVS-TOC | conform NEN-EN 1484 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0,2 | PW |  |  | - | 2.4 | 100 | 4.8 | 4 | 4
ANORG | TOC-OPP | 2 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | TOC gehalte biofilm per oppervlakte matariaal | berekening | - | TOC-meting | Totaal organisch koolstof (TOC) | µg/ml | µg/ml | 0 | [8 empty] | 5
ANORG | TOC-OPP | 2 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | TOC gehalte biofilm per oppervlakte matariaal | berekening | - | TOC-OPP | Totaal organisch koolstof (TOC) | µg/cm² | µg/cm² C | 0 | [8 empty] | 5
ANORG | TRITIUM | 11 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | Tritium | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | CB |  | 10028-17-8 | - | 2.6 | 97 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | 11 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | Tritium | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | DW | Q | 10028-17-8 | 2.4 | 5 | 99 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | 11 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | Tritium | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | GW | Q | 10028-17-8 | - | 4.4 | 97 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | 11 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | Tritium | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | MQ |  | 10028-17-8 |  | 1.7 | 98 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | 11 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | Tritium | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | OW | Q | 10028-17-8 | 2.2 | 3.8 | 96 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | 11 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | Tritium | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | PW | Q | 10028-17-8 | - | 4.9 | 98 | - | - | 21
ANORG | UV | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Uv-extinctie bij 254 nm | AVS-ROBOT | eigen methode | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0,8 | DW |  |  | 1.32 | 1.7 |  |  |  | 4
ANORG | UV | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Uv-extinctie bij 254 nm | AVS-ROBOT | eigen methode | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0,8 | GW | [7 empty] | 4
ANORG | UV | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Uv-extinctie bij 254 nm | AVS-ROBOT | eigen methode | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0,8 | MQ |  |  |  | 2.1 | 97 | 7.2 | 10 | 4
ANORG | UV | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Uv-extinctie bij 254 nm | AVS-ROBOT | eigen methode | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0,8 | OW |  |  | 1.24 | 1.25 |  |  |  | 4
ANORG | UV | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Uv-extinctie bij 254 nm | AVS-ROBOT | eigen methode | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0,8 | PW | [7 empty] | 4
ANORG | UV-T-BER | 1 | BER | Berekening | UV transmissie | berekening | - | uv transmissie | UV Transmissie | % | % | 0 | [8 empty] | 14
HYDRO | CHL-FLUO | 7 | FLU | Fluorescentie | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | bacillariophyceae-pigment | Kiezelwieren (Bacillariophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  |  | 2.4 | 4.3 | - | - | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | 7 | FLU | Fluorescentie | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | chlorophyceae-pigment | Groenalgen (Chlorophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  |  | 2.3 | 4.2 | - | 5.9 | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | 7 | FLU | Fluorescentie | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | cryptophyceae-pigment | Cryptomonaden (Cryptophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  |  | 0.5 | 0.8 | - | - | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | 7 | FLU | Fluorescentie | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | cyanophyceae-pigment | Cyanobacteriën (Cyanophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  |  | 3.9 | 3.8 | - | - | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | 7 | FLU | Fluorescentie | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | Totaal chlorofyl | Totaal chlorofyl | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  |  | 1.5 | 1.4 | - | 5.9 | - | 2
HYDRO | CRYP-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYP-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYP-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYP-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYP-HEMO | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia n/100l, bemonsterd met HEMO-FLOW | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, dode cellen | Cryptosporidium, dode cellen | n/100l | n/100l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYP-HEMO | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia n/100l, bemonsterd met HEMO-FLOW | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, levende cellen | Cryptosporidium, levende cellen | n/100l | n/100l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYP-HEMO | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia n/100l, bemonsterd met HEMO-FLOW | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal | Cryptosporidium, totaal | n/100l | n/100l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYP-HEMO | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia n/100l, bemonsterd met HEMO-FLOW | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, dode cellen | Giardia, dode cellen | n/100l | n/100l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYP-HEMO | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia n/100l, bemonsterd met HEMO-FLOW | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, levende cellen | Giardia, levende cellen | n/100l | n/100l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYP-HEMO | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia n/100l, bemonsterd met HEMO-FLOW | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal | Giardia, totaal | n/100l | n/100l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | 2 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, dode cellen | Cryptosporidium, dode cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, dode cellen | Cryptosporidium, dode cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, levende cellen | Cryptosporidium, levende cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, levende cellen | Cryptosporidium, levende cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal | Cryptosporidium, totaal | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 15.6 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal | Cryptosporidium, totaal | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, dode cellen | Giardia, dode cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, dode cellen | Giardia, dode cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, levende cellen | Giardia, levende cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, levende cellen | Giardia, levende cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal | Giardia, totaal | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 22.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | 9 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium-giardia | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal | Giardia, totaal | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | CRYP-TOT | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | 1 | MIC | Microscopie | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-KRW | 2 | MIC | Microscopie | Uitgebreide fytoplanktonanalyse (Kaderrichtlijn Water) aantal tot op soort extern | AVS-FYT-N | eigen methode | uitgebreid fytoplankton (KRW) uitgevoerd | Uitgebreid fytoplankton (KRW) |  |  | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-BSNL | 2 | MIC | Microscopie | Snelle bepaling van blauwwieren in oppervlaktewater (n/l). | AVS-FYT-N-BLW-QUICK | eigen methode | cyanobacterien (cyanophyceae) | cyanobacteriën (cyanophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | amoeben | Amoeben (Rhizopoda) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | chlorophyceae | Groenalgen (Chlorophyceae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | chrysophyceae | Goudalgen (Chrysophyceae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | cryptophyceae | Cryptomonaden (Cryptophyceae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | cyanophyceae | Cyanobacteriën (Cyanophyceae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | dinophyceae | Pantseralgen (Dinophyceae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | euglenophyceae | Oogflagellaten (Euglenophyceae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | fytoplankton, diversen | Fytoplankton, diversen | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | fytoplankton, totaal | Fytoplankton, totaal | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | khakista | Kiezelalgen (Khakista) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | wimperdieren | Wimperdieren (Ciliata) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-DW-G | 4 | MIC | Microscopie | Algen/protozoën in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N-P+DW | eigen methode | xanthophyceae | Geelgroene-algen (Xanthophyceae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | chlorophyceae | Groenalgen (Chlorophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | chrysophyceae | Goudalgen (Chrysophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | cryptophyceae | Cryptomonaden (Cryptophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | cyanophyceae | Cyanobacteriën (Cyanophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | dinophyceae | Pantseralgen (Dinophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | euglenophyceae | Oogflagellaten (Euglenophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | fytoplankton, diversen | Fytoplankton, diversen | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | fytoplankton, totaal | Fytoplankton, totaal | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | khakista | Kiezelalgen (Khakista) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-OW-G | 5 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-FYT-N | eigen methode | xanthophyceae | Geelgroene-algen (Xanthophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | chlorophyceae | Groenalgen (Chlorophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | chlorophyceae-v | Groenalgen (Chlorophyceae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | chrysophyceae | Goudalgen (Chrysophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | chrysophyceae-v | Goudalgen (Chrysophyceae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | cryptophyceae | Cryptomonaden (Cryptophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | cryptophyceae-v | Cryptomonaden (Cryptophyceae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | cyanophyceae | Cyanobacteriën (Cyanophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | cyanophyceae-v | Cyanobacteriën (Cyanophyceae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | dinophyceae | Pantseralgen (Dinophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | dinophyceae-v | Pantseralgen (Dinophyceae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | euglenophyceae | Oogflagellaten (Euglenophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | euglenophyceae-v | Oogflagellaten (Euglenophyceae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | fytoplankton, diversen | Fytoplankton, diversen | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | fytoplankton, diversen-v | Fytoplankton, diversen | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | fytoplankton, totaal | Fytoplankton, totaal | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | fytoplankton, totaal-v | Fytoplankton, totaal | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | khakista | Kiezelalgen (Khakista) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | khakista-v | Kiezelalgen (Khakista) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | xanthophyceae | Geelgroene-algen (Xanthophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Algen in oppervlaktewater (aantal+ volume) tot geslacht | I-05-072 | eigen methode | xanthophyceae-v | Geelgroene-algen (Xanthophyceae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | FYT-QUICK | 3 | MIC | Microscopie | Fytoplankton Quickscan | AVS-FYT-QUICK | eigen methode | Fytoplankton Dominantie 1 | Fytoplankton Dominantie 1 |  |  | 0 | [8 empty] | 2
HYDRO | KZW-VZ | 2 | MIC | Microscopie | Vastzittende kiezelalgen (khakista) | AVS-KZW-VS | eigen methode | khakista | Kiezelalgen (Khakista) | rapportnr | rapportnr | 0 | [8 empty] | 240
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | bemonsterd volume 50um zeef | bemonsterd volume 50µm zeef | m³ | m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | bemonsterd volume overige zeven | bemonsterd volume overige zeven | m³ | m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics partikels | microplastics, partikels >50µm | n/monster | n/monster | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics vezels | microplastics, vezels >50µm | n/monster | n/monster | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics, partikels | microplastics, partikels >50µm | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics, vezels | microplastics, vezels >50µm | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | systeemblanco, partikels | systeemblanco, partikels | n | n | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-DW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics drinkwater (MICROPL-DW) (reinwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | systeemblanco, vezels | systeemblanco, vezels | n | n | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | bemonsterd volume 50um zeef | bemonsterd volume 50µm zeef | m³ | m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | bemonsterd volume overige zeven | bemonsterd volume overige zeven | m³ | m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics partikels | microplastics, partikels >50µm | n/monster | n/monster | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics vezels | microplastics, vezels >50µm | n/monster | n/monster | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics, partikels | microplastics, partikels >50µm | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | microplastics, vezels | microplastics, vezels >50µm | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | systeemblanco, partikels | systeemblanco, partikels | n | n | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | MICROPL-OW | 3 | MIC | Microscopie | Microplastics oppervlaktewater (ruwwater) | AVS-MICROPL | eigen methode | systeemblanco, vezels | systeemblanco, vezels | n | n | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | chironomidae | Muggelarven (Chironomidae) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-G | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/m³ | n/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | chironomidae | Muggelarven (Chironomidae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 23 | 55 | - | 7 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | dominante soort | Dominante soort |  |  | 0 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 71 | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 15 | 11 | - | 1 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 83 | - | - | 6 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 94 | - | - | 17 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | 8 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | AVS-ZOO-N | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | actinopoda | Zonnediertjes (Actinopoda) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | calanoida | Calanoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | chironomidae | Muggelarven (Chironomidae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | dreissena-larven | Mossellarven (Dreissena) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | ostracoda | Mosselkreeften (Ostracoda) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-G | 9 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot geslacht | AVS-ZOO-N | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/l | n/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | chironomidae | Muggelarven (Chironomidae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | chironomidae-v | Muggelarven (Chironomidae) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | ciliata-v | Wimperdieren (Ciliata) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cladocera-v | Watervlooien (Cladocera) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cyclopoida-v | Cyclopoida (roeipootkreeft) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, totaal-v | Dierlijke organismen, totaal | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismes, diversen-v | Dierlijke organismen, diversen | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gastrotricha-v | Buikharigen (Gastrotricha) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gymnamoebia-v | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | harpacticoida-v | Harpacticoida (roeipootkreeft) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-larven-v | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-v | Watermijten (Hydrachnellae) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | naupliuslarven-v | Naupliuslarven | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | nematoda-v | Draadwormen (Nematoda) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | oligochaeta-v | Borstelwormen (Oligochaeta) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | protozoa-v kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | rotifera-v | Raderdieren (Rotifera) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | tardigrada-v | Beerdieren (Tardigrada) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | testaceae-v | Schaalamoeben (Testacea) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | turbellaria-v | Platwormen (Turbellaria) | mm³/m³ | mm³/m³ | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | actinopoda | Zonnediertjes (Actinopoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | actinopoda-v | Zonnediertjes (Actinopoda) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | calanoida | Calanoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | calanoida-v | Calanoida (roeipootkreeft) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | chironomidae | Muggelarven (Chironomidae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | chironomidae-v | Muggelarven (Chironomidae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | ciliata-v | Wimperdieren (Ciliata) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cladocera-v | Watervlooien (Cladocera) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | collembola | Springstaarten (Collembola) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | collembola-v | Springstaarten (Collembola) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | cyclopoida-v | Cyclopoida (roeipootkreeft) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, totaal-v | Dierlijke organismen, totaal | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismes, diversen-v | Dierlijke organismen, diversen | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dreissena-larven | Mossellarven (Dreissena) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | dreissena-larven-v | Mossellarven (Dreissena) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gastrotricha-v | Buikharigen (Gastrotricha) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | gymnamoebia-v | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | harpacticoida-v | Harpacticoida (roeipootkreeft) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-larven-v | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-v | Watermijten (Hydrachnellae) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | naupliuslarven-v | Naupliuslarven | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | nematoda-v | Draadwormen (Nematoda) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | oligochaeta-v | Borstelwormen (Oligochaeta) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | ostracoda | Mosselkreeften (Ostracoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | ostracoda-v | Mosselkreeften (Ostracoda) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | protozoa-v kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | rotifera-v | Raderdieren (Rotifera) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | tardigrada-v | Beerdieren (Tardigrada) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | testaceae-v | Schaalamoeben (Testacea) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | 6 | MIC | Microscopie | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | I-05-073 | eigen methode | turbellaria-v | Platwormen (Turbellaria) | mm³/l | mm³/l | 0 | [8 empty] | 28
METALEN | AG-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | CB |  | 7440-22-4 | [5 empty] | 14
METALEN | AG-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | DW | Q | 7440-22-4 | 0.95 | 6.3 | 98 | 13 | 2 | 14
METALEN | AG-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | MQ |  | 7440-22-4 |  | 5.5 | 101 | 11 | 2 | 14
METALEN | AG-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | PW |  | 7440-22-4 |  | 5.1 | 98 | 11 | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | GW | Q | 7440-22-4 |  | 2.9 | 95 | 12 | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | MQ |  | 7440-22-4 | 0.89 | 4.4 | 100 | 8.8 | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | OW | Q | 7440-22-4 | 0.73 | 2.42 | 94.5 | 11.55 | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zilver (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0,1 | PW | Q | 7440-22-4 |  | 2.8 | 94 | 13 | 2 | 14
METALEN | AL-GEF | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium gefiltreerd | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | DW |  | 7429-90-5 | [5 empty] | 14
METALEN | AL-GEF | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium gefiltreerd | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | GW | Q | 7429-90-5 | 0.89 |  |  |  | 10 | 14
METALEN | AL-GEF | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium gefiltreerd | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | MQ |  | 7429-90-5 | [5 empty] | 14
METALEN | AL-GEF | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium gefiltreerd | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | OW | Q | 7429-90-5 | 0.89 |  |  |  | 10 | 14
METALEN | AL-GEF | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium gefiltreerd | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | PW | Q | 7429-90-5 | 0.89 |  |  |  | 10 | 14
METALEN | AL-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium | Aluminium | µg/l | µg/l Al | 1 | CB |  | 7429-90-5 | [5 empty] | 14
METALEN | AL-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium | Aluminium | µg/l | µg/l Al | 1 | DW | Q | 7429-90-5 | 0.89 | 5.2 | 103 | 13 | 10 | 14
METALEN | AL-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium | Aluminium | µg/l | µg/l Al | 1 | MQ |  | 7429-90-5 |  | 4 | 104 | 11 | 10 | 14
METALEN | AL-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Aluminium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium | Aluminium | µg/l | µg/l Al | 1 | PW |  | 7429-90-5 |  | 3.9 | 100 | 7.8 | 10 | 14
METALEN | AS-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,1 | CB |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 14
METALEN | AS-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,1 | DW | Q | 7440-38-2 | 0.57 | 2.5 | 105 | 11 | 10 | 14
METALEN | AS-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,1 | MQ |  | 7440-38-2 |  | 2.1 | 106 | 13 | 10 | 14
METALEN | AS-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,1 | PW |  | 7440-38-2 |  | 2.3 | 104 | 9 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,5 | GW | Q | 7440-38-2 |  | 2.9 | 105 | 12 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,5 | MQ |  | 7440-38-2 | 0.7 | 2.9 | 104 | 10 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,5 | OW | Q | 7440-38-2 | 0.77 | 1.1 | 106 | 13 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Arseen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0,5 | PW | Q | 7440-38-2 |  | 2.2 | 106 | 13 | 10 | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0,005 | CB |  | 7440-42-8 | [5 empty] | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0,005 | DW | Q | 7440-42-8 |  | 2.9 | 94 | 13 | 0.4 | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0,005 | GW | Q | 7440-42-8 | [5 empty] | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0,005 | MQ |  | 7440-42-8 |  | 2.5 | 95 | 11 | 0.4 | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0,005 | OW | Q | 7440-42-8 |  |  |  | 17.65 | 0.4 | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0,005 | PW | Q | 7440-42-8 | [5 empty] | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | DW | Q | 7440-42-8 | 1.59 | 2.9 | 94 | 13 | 400 | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | GW | Q | 7440-42-8 | [5 empty] | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | MQ |  | 7440-42-8 |  | 2.5 | 95 | 11 | 400 | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | OW | Q | 7440-42-8 | 0.67 | 4.65 | 92.3 | 17.65 | 400 | 14
METALEN | B | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Boor | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | PW | Q | 7440-42-8 | [5 empty] | 14
METALEN | BA-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0,5 | CB |  | 7440-39-3 | [5 empty] | 14
METALEN | BA-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0,5 | DW | Q | 7440-39-3 | 1.09 | 2 | 99 | 4.1 | 100 | 14
METALEN | BA-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0,5 | GW |  | 7440-39-3 | [5 empty] | 14
METALEN | BA-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0,5 | MQ |  | 7440-39-3 |  | 3.4 | 99 | 6.9 | 100 | 14
METALEN | BA-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0,5 | PW |  | 7440-39-3 |  | 0.97 | 98 | 3.9 | 100 | 14
METALEN | BA-OPP | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium oppervlakte | berekening | - | barium oppervlakte | Barium oppervlakte | µg/cm² | µg/cm² Ba | 5 |  |  | 7440-39-3 | [5 empty] | 14
METALEN | BA-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | GW | Q | 7440-39-3 |  | 3.3 | 99 | 7.2 | 100 | 14
METALEN | BA-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | MQ |  | 7440-39-3 | 1.79 | 2.7 | 98 | 6.8 | 100 | 14
METALEN | BA-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | OW | Q | 7440-39-3 | 0.74 | 0.94 | 98 | 5.2 | 100 | 14
METALEN | BA-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Barium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | PW | Q | 7440-39-3 |  | 2.2 | 96 | 8.3 | 100 | 14
METALEN | BE-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | CB |  | 7440-41-7 | [5 empty] | 14
METALEN | BE-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | DW | Q | 7440-41-7 | 4.51 | 3.5 | 98 | 8.4 | 0.2 | 14
METALEN | BE-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | MQ |  | 7440-41-7 |  | 4 | 98 | 8.9 | 0.2 | 14
METALEN | BE-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | PW |  | 7440-41-7 |  | 3.2 | 99 | 6.7 | 0.2 | 14
METALEN | BE-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | GW | Q | 7440-41-7 |  | 2.7 | 101 | 5.6 | 0.2 | 14
METALEN | BE-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | MQ |  | 7440-41-7 | 3.45 | 2.9 | 100 | 5.9 | 0.2 | 14
METALEN | BE-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | OW | Q | 7440-41-7 | 3.39 | 2.89 | 100 | 5.77 | 0.25 | 14
METALEN | BE-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Beryllium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0,01 | PW | Q | 7440-41-7 |  | 3.7 | 101 | 7.6 | 0.2 | 14
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0,05 | CB |  | 7440-70-2 | [5 empty] | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0,05 | DW | Q | 7440-70-2 |  | 2.7 | 96 | 10 | 30 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0,05 | GW | Q | 7440-70-2 |  | 4.2 | 98 | 9.2 | 30 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0,05 | MQ |  | 7440-70-2 |  | 2.5 | 99 | 5.7 | 30 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0,05 | OW | Q | 7440-70-2 |  | 2.5 | 96 | 9.3 | 30 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0,05 | PW | Q | 7440-70-2 |  | 2.1 | 95 | 11 | 30 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | DW | Q | 7440-70-2 | 0.5 | 2.7 | 96 | 10 | 30000 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | GW | Q | 7440-70-2 |  | 4.2 | 98 | 9.2 | 30000 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | MQ |  | 7440-70-2 |  | 2.5 | 99 | 5.7 | 30000 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | OW | Q | 7440-70-2 | 0.72 | 2.5 | 96 | 9.3 | 30000 | 4
METALEN | CA | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | PW | Q | 7440-70-2 |  | 2.1 | 95 | 11 | 30000 | 4
METALEN | CA-KOOL | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium in actieve kool | AVS-MET-MS-KOOL | eigen methode | calcium | Calcium | % | % | 0,05 |  |  | 7440-70-2 | [5 empty] | 14
METALEN | CA-OPP | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Calcium oppervlakte | berekening | - | calcium oppervlakte | Calcium oppervlakte | mg/cm² | mg/cm² Ca | 0,5 |  |  | 7440-70-2 | [5 empty] | 4
METALEN | CD-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,02 | CB |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 14
METALEN | CD-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,02 | DW | Q | 7440-43-9 | 0.5 | 2.9 | 95 | 11 | 0.5 | 14
METALEN | CD-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,02 | MQ |  | 7440-43-9 |  | 3.3 | 102 | 8.3 | 0.5 | 14
METALEN | CD-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,02 | PW |  | 7440-43-9 |  | 3.2 | 94 | 13 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,05 | GW | Q | 7440-43-9 |  | 3 | 97 | 8.5 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,05 | MQ |  | 7440-43-9 | 1.58 | 2.7 | 96 | 9.9 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,05 | OW | Q | 7440-43-9 | 1.41 | 2.2 | 95 | 11 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cadmium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0,05 | PW | Q | 7440-43-9 |  | 3.4 | 97 | 8.4 | 0.5 | 14
METALEN | CO-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,05 | CB |  | 7440-48-4 | [5 empty] | 14
METALEN | CO-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,05 | DW | Q | 7440-48-4 | 0.68 | 3.4 | 102 | 7.8 | 10 | 14
METALEN | CO-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,05 | MQ |  | 7440-48-4 |  | 2.3 | 103 | 8.2 | 10 | 14
METALEN | CO-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,05 | PW |  | 7440-48-4 |  | 1 | 102 | 4.1 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,2 | GW | Q | 7440-48-4 |  | 2.8 | 105 | 11 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,2 | MQ |  | 7440-48-4 | 1.76 | 3.3 | 104 | 11 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,2 | OW | Q | 7440-48-4 | 0.95 | 1.58 | 102.1 | 5.33 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Cobalt (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0,2 | PW | Q | 7440-48-4 |  | 4.4 | 105 | 14 | 10 | 14
METALEN | CR-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 0,1 | CB |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 14
METALEN | CR-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 0,1 | DW | Q | 7440-47-3 | 0.57 | 2.7 | 96 | 8.7 | 10 | 14
METALEN | CR-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 0,1 | MQ |  | 7440-47-3 |  | 4.4 | 99 | 8.9 | 10 | 14
METALEN | CR-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 0,1 | PW |  | 7440-47-3 |  | 4.3 | 96 | 12 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | GW | Q | 7440-47-3 |  | 4.6 | 97 | 10 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | MQ |  | 7440-47-3 | 0.53 | 3.5 | 100 | 7 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | OW | Q | 7440-47-3 | 0.58 | 4 | 96 | 12 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Chroom (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | PW | Q | 7440-47-3 |  | 3 | 97 | 8.8 | 10 | 14
METALEN | CU-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 0,5 | DW | Q | 7440-50-8 | 0.41 | 4.1 | 96 | 11 | 100 | 14
METALEN | CU-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 0,5 | MQ |  | 7440-50-8 |  | 2.3 | 106 | 13 | 100 | 14
METALEN | CU-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 0,5 | PW |  | 7440-50-8 |  | 4.8 | 96 | 12 | 100 | 14
METALEN | CU-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper (mg/l) | Koper | mg/l | mg/l Cu | 0,0005 | DW | Q | 7440-50-8 |  |  |  | 10.48 | 0.1 | 14
METALEN | CU-OV-BER | 1 | BER | Berekening | Koperoplossend vermogen- (berekend) | berekening | - | koperopl. vermogen | Koperoplossend vermogen | mg/l | mg/l Cu | 0,02 | [8 empty] | 0 00:00:00.00
METALEN | CU-OV-BS | 1 | BER | Berekening | Koperoplossend vermogen- (buis) | berekening | - | koperopl. vermogen | Koperoplossend vermogen | mg/l | mg/l Cu | 0,02 | [8 empty] | 14
METALEN | CU-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | GW | Q | 7440-50-8 |  | 3.1 | 102 | 7.9 | 100 | 14
METALEN | CU-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | MQ |  | 7440-50-8 | 0.48 | 2.7 | 104 | 9.6 | 100 | 14
METALEN | CU-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | OW | Q | 7440-50-8 | 0.8 | 0.48 | 103 | 5.2 | 100 | 14
METALEN | CU-TOT | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Koper (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | PW | Q | 7440-50-8 |  | 3.1 | 100 | 6.2 | 100 | 14
METALEN | FE-GEF | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (gefilteerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,005 | DW |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 4
METALEN | FE-GEF | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (gefilteerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,005 | MQ |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 4
METALEN | FE-GEF | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (gefilteerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 |  |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 4
METALEN | FE-KOOL | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer in actieve kool | AVS-MET-MS-KOOL | eigen methode | ijzer | IJzer | % | % | 0,03 |  |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 14
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,005 | DW | Q | 7439-89-6 |  | 3 | 103 | 8.1 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,005 | GW |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 4
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,005 | MQ |  | 7439-89-6 |  | 2.7 | 102 | 7.2 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,005 | OW |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 4
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,005 | PW |  | 7439-89-6 |  | 2.1 | 102 | 5.9 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | DW | Q | 7439-89-6 | 0.75 | 3 | 103 | 8.1 | 600 | 4
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | MQ |  | 7439-89-6 |  | 2.7 | 102 | 7.2 | 600 | 4
METALEN | FE-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (opgelost) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | PW |  | 7439-89-6 |  | 2.1 | 102 | 5.9 | 600 | 4
METALEN | FE-OPP | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Opgelost ijzer in biofilm per oppervlakte materiaal | berekening | - | ijzer | IJzer per oppervlakte | µg/cm² | µg/cm² | 0,0174 |  |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 5
METALEN | FE-TOT | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,01 | GW | Q | 7439-89-6 |  | 3.6 | 101 | 7.5 | 0.6 | 14
METALEN | FE-TOT | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,01 | MQ |  | 7439-89-6 |  | 3.2 | 104 | 10 | 0.6 | 14
METALEN | FE-TOT | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,01 | OW | Q | 7439-89-6 |  |  |  | 2.67 | 0.6 | 14
METALEN | FE-TOT | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0,01 | PW | Q | 7439-89-6 |  | 3.4 | 102 | 8.3 | 0.6 | 14
METALEN | FE-TOT-AS | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer accummulatiesnelheid mbv totaal ijzer gehalte | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer totaal AS | IJzer totaal accummulatiesnelheid | mg/m2/dag | mg/m2/dag | 50 | [8 empty] | 14
METALEN | FE-TOT-AS | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | IJzer accummulatiesnelheid mbv totaal ijzer gehalte | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer totaal meting | IJzer totaal meting | µg/l | µg/l | 50 |  |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 14
METALEN | HG | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kwik | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0,01 | CB |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 14
METALEN | HG | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kwik | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0,01 | DW |  | 7439-97-6 | 1.4 | 4.9 | 103 | 12 | 0.1 | 14
METALEN | HG | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kwik | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0,01 | GW |  | 7439-97-6 |  | 6.2 | 96 | 14 | 0.1 | 14
METALEN | HG | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kwik | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0,01 | MQ |  | 7439-97-6 |  | 4.3 | 101 | 8.8 | 0.1 | 14
METALEN | HG | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kwik | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0,01 | OW |  | 7439-97-6 | 1.91 | 2.35 | 101 | 5.51 | 0.1 | 14
METALEN | HG | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kwik | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0,01 | PW |  | 7439-97-6 |  | 5.8 | 102 | 12 | 0.1 | 14
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0,05 | CB |  | 2023695 | [5 empty] | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0,05 | DW | Q | 2023695 |  | 2.5 | 97 | 7.3 | 9 | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0,05 | GW | Q | 2023695 | [5 empty] | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0,05 | MQ |  | 2023695 |  | 2.7 | 100 | 5.4 | 9 | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0,05 | OW | Q | 2023695 |  | 2.7 | 97 | 8.4 | 9 | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0,05 | PW | Q | 2023695 |  | 2.6 | 97 | 7.2 | 9 | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | DW | Q | 2023695 | 0.73 | 2.5 | 97 | 7.3 | 9000 | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | GW | Q | 2023695 | [5 empty] | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | MQ |  | 2023695 |  | 2.7 | 100 | 5.4 | 9000 | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | OW | Q | 2023695 | 0.78 | 2.7 | 97 | 8.4 | 9000 | 7
METALEN | K | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Kalium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | PW | Q | 2023695 |  | 2.6 | 97 | 7.2 | 9000 | 7
METALEN | MET-SCAN | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen scan, screening ICP-MS | geen AVS | eigen methode | Rapport code | Rapport code |  |  | 0 | [8 empty] | 14
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0,05 | DW | Q | 7439-95-4 |  | 3 | 97 | 8 | 9 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0,05 | GW | Q | 7439-95-4 |  | 1.5 | 97 | 6.8 | 9 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0,05 | MQ |  | 7439-95-4 |  | 2.9 | 104 | 9.8 | 9 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0,05 | OW | Q | 7439-95-4 |  | 2.4 | 96 | 9.3 | 9 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0,05 | PW | Q | 7439-95-4 |  | 2 | 97 | 6.9 | 9 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | DW | Q | 7439-95-4 | 0.81 | 3 | 97 | 8 | 9000 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | GW | Q | 7439-95-4 |  | 1.5 | 97 | 6.8 | 9000 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | MQ |  | 7439-95-4 |  | 2.9 | 104 | 9.8 | 9000 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | OW | Q | 7439-95-4 | 0.42 | 2.4 | 96 | 9.3 | 9000 | 4
METALEN | MG | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | PW | Q | 7439-95-4 |  | 2 | 97 | 6.9 | 9000 | 4
METALEN | MG-KOOL | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Magnesium in actieve kool | AVS-MET-MS-KOOL | eigen methode | magnesium | Magnesium | % | % | 0,02 |  |  | 7439-95-4 | [5 empty] | 14
METALEN | MN-GEF | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (gefiltreerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | CB |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (gefiltreerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | DW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (gefiltreerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | GW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (gefiltreerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | MQ |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (gefiltreerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | OW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (gefiltreerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | PW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (gefiltreerd) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | DW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-KOOL | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan in actieve kool | AVS-MET-MS-KOOL | eigen methode | mangaan | Mangaan | % | % | 0,001 |  |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 14
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | CB |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | DW | Q | 7439-96-5 |  | 2.8 | 105 | 11 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | GW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | MQ |  | 7439-96-5 |  | 2.6 | 104 | 9.9 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | OW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | PW |  | 7439-96-5 |  | 2.2 | 105 | 10 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | DW | Q | 7439-96-5 | 1.99 | 2.8 | 105 | 11 | 300 | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | MQ |  | 7439-96-5 |  | 2.6 | 104 | 9.9 | 300 | 4
METALEN | MN-OPG | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | PW |  | 7439-96-5 |  | 2.2 | 105 | 10 | 300 | 4
METALEN | MN-OPP | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Opgelost Mangaan in biofilm per oppervlakte materiaal | berekening | - | mangaan | Mangaan per oppervlakte | µg/cm² | µg/cm² | 0,0174 |  |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 5
METALEN | MN-TOT | 13 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | GW | Q | 7439-96-5 |  | 3.5 | 102 | 8.2 | 0.3 | 14
METALEN | MN-TOT | 13 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | MQ |  | 7439-96-5 |  | 2.6 | 105 | 12 | 0.3 | 14
METALEN | MN-TOT | 13 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | OW | Q | 7439-96-5 |  | 3.6 | 101 | 7.9 | 0.3 | 14
METALEN | MN-TOT | 13 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0,005 | PW | Q | 7439-96-5 |  | 3.2 | 103 | 8.4 | 0.3 | 14
METALEN | MN-TOT-AS | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan accummulatiesnelheid mbv totaal mangaan gehalte | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan totaal AS | IJzer totaal accummulatiesnelheid | mg/m2/dag | mg/m2/dag | 10 | [8 empty] | 14
METALEN | MN-TOT-AS | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Mangaan accummulatiesnelheid mbv totaal mangaan gehalte | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan totaal meting | Mangaan totaal meting | µg/l | µg/l | 10 |  |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 14
METALEN | MO-OPG | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Molybdeen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | DW |  | 7439-98-7 | 0.5 | 5.4 | 100 | 11 | 5 | 14
METALEN | MO-OPG | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Molybdeen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | MQ |  | 7439-98-7 | 1.19 | 3.6 | 96 | 10 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Molybdeen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | GW |  | 7439-98-7 |  | 3.2 | 104 | 11 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Molybdeen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | MQ |  | 7439-98-7 | 0.87 | 2.3 | 100 | 4.6 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Molybdeen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | OW |  | 7439-98-7 | 0.78 | 2.06 | 101.89 | 5.65 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Molybdeen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | PW |  | 7439-98-7 |  | 2.5 | 106 | 13 | 5 | 14
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0,5 | CB |  | 7440-23-5 | [5 empty] | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0,5 | DW | Q | 7440-23-5 |  | 3.2 | 94 | 13 | 40 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0,5 | GW | Q | 7440-23-5 |  | 2.5 | 96 | 8.4 | 40 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0,5 | MQ |  | 7440-23-5 |  | 2.9 | 98 | 7.5 | 40 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0,5 | OW | Q | 7440-23-5 |  | 2.8 | 95 | 11 | 40 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0,5 | PW | Q | 7440-23-5 |  | 2.6 | 92 | 16 | 40 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | DW | Q | 7440-23-5 | 0.68 | 3.2 | 94 | 13 | 40000 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | GW | Q | 7440-23-5 |  | 2.5 | 96 | 8.4 | 40000 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | MQ |  | 7440-23-5 |  | 2.9 | 98 | 7.5 | 40000 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | OW | Q | 7440-23-5 | 0.56 | 2.8 | 95 | 11 | 40000 | 4
METALEN | NA | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Natrium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | PW | Q | 7440-23-5 |  | 2.6 | 92 | 16 | 40000 | 4
METALEN | NI-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 0,5 | CB |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 14
METALEN | NI-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 0,5 | DW | Q | 7440-02-0 | 0.69 | 3.6 | 99 | 7.6 | 10 | 14
METALEN | NI-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 0,5 | MQ |  | 7440-02-0 |  | 2.5 | 100 | 5 | 10 | 14
METALEN | NI-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 0,5 | PW |  | 7440-02-0 |  | 1.9 | 97 | 6.9 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | GW | Q | 7440-02-0 |  | 3.4 | 101 | 7.1 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | MQ |  | 7440-02-0 | 1.98 | 3.1 | 103 | 8.6 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | OW | Q | 7440-02-0 | 1.21 | 2.3 | 105 | 12 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Nikkel (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | PW | Q | 7440-02-0 |  | 3.3 | 101 | 6.8 | 10 | 14
METALEN | PB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,2 | CB |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 14
METALEN | PB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,2 | DW | Q | 7439-92-1 | 0.78 | 4.9 | 98 | 10 | 10 | 14
METALEN | PB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,2 | MQ |  | 7439-92-1 |  | 4.7 | 99 | 9.6 | 10 | 14
METALEN | PB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,2 | PW |  | 7439-92-1 |  | 1.5 | 96 | 8.9 | 10 | 14
METALEN | PB-OV-BER | 1 | BER | Berekening | Loodroplossend vermogen- (berekend) | berekening | - | loodopl. vermogen | Loodoplossend vermogen | mg/l | mg/l Pb | 0,01 | [8 empty] | 0 00:00:00.00
METALEN | PB-OV-BS | 1 | BER | Berekening | Loodoplossend vermogen- (buis) | berekening | - | loodopl. vermogen | Loodoplossend vermogen | mg/l | mg/l Pb | 0,01 | [8 empty] | 14
METALEN | PB-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,5 | GW | Q | 7439-92-1 |  | 4.6 | 100 | 9.2 | 10 | 14
METALEN | PB-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,5 | MQ |  | 7439-92-1 | 0.62 | 4.1 | 101 | 8.6 | 10 | 14
METALEN | PB-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,5 | OW | Q | 7439-92-1 | 0.55 | 3.8 | 94 | 13 | 10 | 14
METALEN | PB-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Lood (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0,5 | PW | Q | 7439-92-1 |  | 2.3 | 98 | 5.8 | 10 | 14
METALEN | SB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,1 | CB |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 14
METALEN | SB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,1 | DW | Q | 7440-36-0 | 0.55 | 4.6 | 96 | 12 | 10 | 14
METALEN | SB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,1 | MQ |  | 7440-36-0 |  | 2.5 | 106 | 14 | 10 | 14
METALEN | SB-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,1 | PW |  | 7440-36-0 |  | 4.2 | 94 | 15 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,5 | GW | Q | 7440-36-0 |  | 4.8 | 100 | 9.7 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,5 | MQ |  | 7440-36-0 | 0.47 | 2.8 | 99 | 5.8 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,5 | OW | Q | 7440-36-0 | 0.87 | 1.2 | 105 | 11 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Antimoon (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0,5 | PW | Q | 7440-36-0 |  | 5 | 102 | 11 | 10 | 14
METALEN | SE-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | CB |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 14
METALEN | SE-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | DW | Q | 7782-49-2 | 1.13 | 5 | 94 | 15 | 10 | 14
METALEN | SE-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | MQ |  | 7782-49-2 |  | 5.4 | 104 | 14 | 10 | 14
METALEN | SE-OPG | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | PW |  | 7782-49-2 |  | 6.3 | 95 | 15 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | GW | Q | 7782-49-2 |  | 3.4 | 101 | 6.9 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | MQ |  | 7782-49-2 | 1.69 | 4.3 | 102 | 9.3 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | OW | Q | 7782-49-2 | 0.85 | 4.3 | 103 | 10 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Seleen (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0,5 | PW | Q | 7782-49-2 |  | 4.7 | 103 | 12 | 10 | 14
METALEN | SN-OPG | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Tin | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | DW |  | 7440-31-5 | 0.93 | 4.1 | 103 | 9.8 | 5 | 14
METALEN | SN-OPG | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Tin | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | MQ |  | 7440-31-5 | 1.34 | 3 | 99 | 6.4 | 5 | 14
METALEN | SN-OPG | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Tin | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | PW |  | 7440-31-5 |  | 6.3 | 96 | 15 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Tin (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | GW |  | 7440-31-5 |  | 4.5 | 101 | 9.5 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Tin (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | MQ |  | 7440-31-5 | 0.86 | 3.9 | 100 | 7.8 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Tin (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | OW |  | 7440-31-5 | 2.29 | 2.44 | 102.3 | 6.79 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Tin (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | PW |  | 7440-31-5 |  | 1.6 | 103 | 6.4 | 5 | 14
METALEN | SOM-M-PUT | 1 | BER | Berekening | Som metalen vergunning (zonder Hg en Cd) (SOM-M-PUT) | berekening : geen AVS | - | som metalen (zonder Hg en Cd) | som metalen (zonder Hg en Cd) | µg/l | µg/l | 0 | [8 empty] | 28
METALEN | SR | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Strontium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0,1 | CB |  | 7440-24-6 | [5 empty] | 14
METALEN | SR | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Strontium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0,1 | DW | Q | 7440-24-6 | 0.66 | 12 | 98 | 25 | 100 | 14
METALEN | SR | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Strontium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0,1 | GW | Q | 7440-24-6 | [5 empty] | 14
METALEN | SR | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Strontium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0,1 | MQ |  | 7440-24-6 |  | 1.8 | 107 | 15 | 100 | 14
METALEN | SR | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Strontium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0,1 | OW | Q | 7440-24-6 | 0.47 | 6.12 | 102.8 | 13.77 | 100 | 14
METALEN | SR | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Strontium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0,1 | PW | Q | 7440-24-6 |  | 1 | 99 | 2.7 | 100 | 14
METALEN | V-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vanadium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0,05 | CB |  | 7440-62-2 | [5 empty] | 14
METALEN | V-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vanadium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0,05 | DW | Q | 7440-62-2 | 0.56 | 4.1 | 96 | 11 | 10 | 14
METALEN | V-OPG | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vanadium | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0,05 | MQ |  | 7440-62-2 |  | 4.6 | 98 | 10 | 10 | 14
METALEN | V-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vanadium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0,1 | GW | Q | 7440-62-2 |  | 2.7 | 99 | 5.8 | 10 | 14
METALEN | V-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vanadium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0,1 | MQ |  | 7440-62-2 | 0.92 | 2.6 | 99 | 5.3 | 10 | 14
METALEN | V-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vanadium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0,1 | OW | Q | 7440-62-2 | 0.38 | 2.5 | 100 | 5 | 10 | 14
METALEN | V-TOT | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vanadium (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0,1 | PW | Q | 7440-62-2 |  | 3 | 99 | 6.2 | 10 | 14
METALEN | ZN-KOOL | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink in actieve kool | AVS-MET-MS-KOOL | eigen methode | zink | Zink | % | % | 0,001 |  |  | 7440-66-6 | [5 empty] | 14
METALEN | ZN-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink opgelost | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2,5 | DW | Q | 7440-66-6 | 0.8 | 2.8 | 105 | 12 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink opgelost | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2,5 | GW |  | 7440-66-6 | [5 empty] | 14
METALEN | ZN-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink opgelost | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2,5 | MQ |  | 7440-66-6 |  | 2.9 | 105 | 12 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink opgelost | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2,5 | OW |  | 7440-66-6 | [5 empty] | 14
METALEN | ZN-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink opgelost | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2,5 | PW |  | 7440-66-6 |  | 1.6 | 106 | 12 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink opgelost | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink (mg/l) | Zink | mg/l | mg/l Zn | 0,0025 | DW | Q | 7440-66-6 |  |  |  | 6.69 | 0.1 | 14
METALEN | ZN-TOT | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | GW | Q | 7440-66-6 |  | 2.6 | 103 | 8 | 100 | 14
METALEN | ZN-TOT | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | MQ |  | 7440-66-6 | 0.81 | 2.9 | 103 | 8.2 | 100 | 14
METALEN | ZN-TOT | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | OW | Q | 7440-66-6 | 0.74 | 1.4 | 103 | 6.6 | 100 | 14
METALEN | ZN-TOT | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Zink (na destructie) | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | PW | Q | 7440-66-6 |  | 3 | 104 | 10 | 100 | 14
MICRO | AERO-30 | 3 | MF | Membraanfiltratie | Aeromonas 30°C | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 19 | 14 | - | 29 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | 3 | MF | Membraanfiltratie | Aeromonas 30°C | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 17 | 16 | - | 33 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | 3 | MF | Membraanfiltratie | Aeromonas 30°C | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | KW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | AERO-30 | 3 | MF | Membraanfiltratie | Aeromonas 30°C | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 17 | 16 | - | 33 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | 3 | MF | Membraanfiltratie | Aeromonas 30°C | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 17 | 16 | - | 33 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | 3 | MF | Membraanfiltratie | Aeromonas 30°C | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | AOC | 6 | GRC | Groeicurve | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0,1 | DW | Q |  | 20 | 22 | 96 | 44 | 20-50 | 42
MICRO | AOC | 6 | GRC | Groeicurve | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0,1 | GW | Q | [6 empty] | 42
MICRO | AOC | 6 | GRC | Groeicurve | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0,1 | OW | Q | [6 empty] | 42
MICRO | AOC | 6 | GRC | Groeicurve | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0,1 | PW | Q |  | 9.5 |  | 96 |  |  | 42
MICRO | ATP-EM | 3 | VOORBH/LUM | Voorbehandeling/luminescentie | ATP (entmateriaal) | AVS-KVM/AVS-ATP-BIOM | eigen methode/eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | pg/g | pg/g | 0 |  |  | 56-65-5 | [5 empty] | 14
MICRO | ATP-FZ | 5 | VOORBH/LUM | Voorbehandeling/luminescentie | ATP (filterzand) | AVS-KVM/AVS-ATP-BIOM | eigen methode/eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | pg/g | pg/g | 0 |  |  | 56-65-5 | [5 empty] | 28
MICRO | ATP-K | 6 | VOORBH/LUM | Voorbehandeling/luminescentie | ATP (Kool) | AVS-KVM/AVS-ATP-BIOM | eigen methode/eigen methode | ATP (kool) | ATP (adenosinetrifosfaat in kool) | pg/g | pg/g | 2 |  |  | 56-65-5 | [5 empty] | 28
MICRO | ATP-OPP | 7 | VOORBH/LUM | Voorbehandeling/luminescentie | ATP (oppervlakte) | AVS-OPP/AVS-ATP-BIOM | eigen methode/eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | pg/cm² | pg/cm² | 0 |  |  | 56-65-5 | [5 empty] | 4
MICRO | ATP-WATER | 9 | LUM | Luminescentie | ATP (water) | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | DW | Q | 56-65-5 | 7.7 | 20.8 | - | 41.5 | 20 | 2
MICRO | ATP-WATER | 9 | LUM | Luminescentie | ATP (water) | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | GW | Q | 56-65-5 | 8.2 | 10.3 | - | 20.6 | 50 | 2
MICRO | ATP-WATER | 9 | LUM | Luminescentie | ATP (water) | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | OW | Q | 56-65-5 | 9.5 | 18.2 | - | 36.3 | 100 | 2
MICRO | ATP-WATER | 9 | LUM | Luminescentie | ATP (water) | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | PW | Q | 56-65-5 | 4.7 | 9.8 | - | 19.6 | 50 | 2
MICRO | ATP-W-VRIJ | 5 | LUM | Luminescentie | Vrij ATP in water | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | Vrij ATP in water | Vrij ATP (adenosinetrifosfaat) in water | ng/l | ng/l | 1 |  |  | 56-65-5 | [5 empty] | 2
MICRO | BAS | 1 | BER | Berekening | BAS (Bioaccumulatiesnelheid mbv ATP) | AVS-OPP/AVS-ATP-BIOM | eigen methode/eigen methode | BAS (Bioaccumulatiesnelheid) | BAS (Bioaccumulatiesnelheid) | pg ATP/cm²/dag | pg ATP/cm²/dag | 0 | [8 empty] | 4
MICRO | BF-WG49 | 12 | GPM | Gietplaatmethode | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | DW |  |  | 20 | 27 | 102 | 55 | - | 16
MICRO | BF-WG49 | 12 | GPM | Gietplaatmethode | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 16
MICRO | BF-WG49 | 12 | GPM | Gietplaatmethode | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | OW |  |  | 17 | 21 | 93 | 41 | - | 16
MICRO | BF-WG49 | 12 | GPM | Gietplaatmethode | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | PW |  |  | - | - | 88 | - | - | 16
MICRO | BP7 | 1 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie 7 dagen (BP7) | AVS-BPP | eigen methode | BP0 | BP0 - ATP op dag 0 | ng/l | ng/l | 1 | [8 empty] | 21
MICRO | BP7 | 1 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie 7 dagen (BP7) | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | DW |  |  | - | 30 | - | 60 | - | 21
MICRO | BP7 | 1 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie 7 dagen (BP7) | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | PW |  |  | - | 11 | - | 22 | - | 21
MICRO | BP7 | 1 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie 7 dagen (BP7) | AVS-BPP | eigen methode | BP7-BP0 | Verschil ATP BP7 en BP0 | ng/l | ng/l | 0 | [8 empty] | 21
MICRO | BP7 | 1 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie 7 dagen (BP7) | AVS-BPP | eigen methode | Standaarddeviatie BP0 | SD ATP op dag 0 | ng/l | ng/l | 0 | [8 empty] | 21
MICRO | BPP | 2 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie (BPP) | AVS-BPP | eigen methode | BP0 | BP0 - ATP op dag 0 | ng/l | ng/l | 1 | [8 empty] | 21
MICRO | BPP | 2 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie (BPP) | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | DW |  |  | - | 30 | - | 60 | - | 21
MICRO | BPP | 2 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie (BPP) | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | PW |  |  | - | 11 | - | 22 | - | 21
MICRO | BPP | 2 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie (BPP) | AVS-BPP | eigen methode | BP7-BP0 | Verschil ATP BP7 en BP0 | ng/l | ng/l | 0 | [8 empty] | 21
MICRO | BPP | 2 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie (BPP) | AVS-BPP | eigen methode | BPC14 | BPC14 - Cumulatieve biomassa productie in 14 dagen | d.ATP ng/L | d.ATP ng/L | 28 | DW |  |  | - | 7.6 | - | 15 | - | 21
MICRO | BPP | 2 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie (BPP) | AVS-BPP | eigen methode | BPC14 | BPC14 - Cumulatieve biomassa productie in 14 dagen | d.ATP ng/L | d.ATP ng/L | 28 | PW |  |  | - | 11 | - | 16 | - | 21
MICRO | BPP | 2 | GRC | Groeicurve | Biomassaproductiepotentie (BPP) | AVS-BPP | eigen methode | Standaarddeviatie BP0 | SD ATP op dag 0 | ng/l | ng/l | 0 | [8 empty] | 21
MICRO | CAMP-1L-M | 6 | MF | Membraanfiltratie | Campylobacter onbevestigd (1000 ml) | AVS-CAMMF | eigen methode | Campylobacter | Campylobacter (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW |  |  | 13.4 | 14 | - | 35 | - | 3
MICRO | CAMP-1L-MB | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Campylobacter bevestigd (1000 ml) | AVS-CAMMF/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Campylobacter-b | Campylobacter (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 14 | 20.5 | 86 | 41 | - | 3
MICRO | CAMP-HEMO | 1 | MF | Membraanfiltratie | Campylobacter onbevestigd (100 l), bemonsterd met HEMO flow | AVS-BACT | eigen methode | Campylobacter | Campylobacter (onbevestigd) | kve/100 l | kve/100 l | 0 | [8 empty] | 3
MICRO | CAMP-OPP | 4 | VOORBH/MF | Voorbehandeling/membraanfiltratie | Campylobacter onbevestigd (oppervlakte) | AVS-OPP/AVS-CAMMF | eigen methode/eigen methode | Campylobacter | Campylobacter (onbevestigd) oppervlakte | kve/cm² | kve/cm² | 0 | [8 empty] | 3
MICRO | CAMP-OPP-M | 6 | VOORBH/MF | Voorbehandeling/membraanfiltratie | Campylobacter onbevestigd (oppervlakte) | AVS-OPP/AVS-CAMMF | eigen methode/eigen methode | Campylobacter | Campylobacter (onbevestigd) oppervlakte | kve/cm² | kve/cm² | 0 | [8 empty] | 3
MICRO | CAMP-OPPMB | 3 | VBH/MF/MA | Voorbehandeling/membraanfiltratie/MALDI | Campylobacter bevestigd (oppervlakte) | AVS-OPP/AVS-CAMMF/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode/eigen methode | Campylobacter-b | Campylobacter (bevestigd) oppervlakte | kve/cm² | kve/cm² | 0 | [8 empty] | 3
MICRO | CLOS | 5 | MF | Membraanfiltratie | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 12 | 20 | - | 30 | - | 5
MICRO | CLOS | 5 | MF | Membraanfiltratie | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | 5 | MF | Membraanfiltratie | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | KW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | 5 | MF | Membraanfiltratie | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | 5 | MF | Membraanfiltratie | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | 5 | MF | Membraanfiltratie | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | ZW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | COLI-100-M | 6 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 13 | 20 | - | 39 | - | 2
MICRO | COLI-100-M | 6 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 12 | 16 | - | 32 | - | 2
MICRO | COLI-100-M | 6 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 12 | 16 | - | 32 | - | 2
MICRO | COLI-100-M | 6 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 12 | 16 | - | 32 | - | 2
MICRO | COLI-100XM | 1 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | [8 empty] | 2
MICRO | COLI-24-M | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (24 uur) | AVS-BACT/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 l | kve/100 l | 0 | [8 empty] | 2
MICRO | COLI-EM-M | 2 | VBH/MF/MA | Voorbehandeling/membraanfiltratie/MALDI | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (entmateriaal) | AVS-KVM/AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b (g) | Bacteriën van de coligroep (37°C, bevestigd) | kve/g | kve/g | 0 | [8 empty] | 14
MICRO | COLTH-OW-M | 7 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Thermotolerante bacterien v.d. coligroep in opp. water bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI-OW/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6570/ eigen methode | Thermotolerante bact. v.d. coligroep-b | Thermotolerante bact. v.d. coligroep (44 °C, bev) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 18 | 14 | - | 28 | - | 3
MICRO | CPERF-100M | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Clostridium perfringens bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-CPERF/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Clostridium perfringens-b | Clostridium perfringens (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW |  |  | 16 | 11 | - | 21 | - | 5
MICRO | CPERF-100M | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Clostridium perfringens bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-CPERF/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Clostridium perfringens-b | Clostridium perfringens (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW |  |  | 10 | 20 | - | 41 | - | 5
MICRO | DCT-LNAHNA | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | [8 empty] | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Levend-HNA | DCT-Levend-HNA | cel/ml | cel/ml | 600 | [8 empty] | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Levend-LNA | DCT-Levend-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | [8 empty] | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | [8 empty] | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Totaal-HNA | DCT-Totaal-HNA | cel/ml | cel/ml | 600 | [8 empty] | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Totaal-LNA | DCT-Totaal-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | [8 empty] | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 4.7 | 15 | - | - | - | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 1.2 | 14.8 | - | - | - | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 9.1 | 5.6 | - | - | - | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | 2 | FCM | Flowcytometer | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 4.1 | 14.8 | - | - | - | 2
MICRO | EC-100-M | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 12 | 14 | - | 32 | - | 2
MICRO | EC-100-M | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC-100-M | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC-100-M | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | ENT-100-B | 4 | MF | Membraanfiltratie | Enterococcen bevestigd (100 ml) | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 13 | 11 | - | 23 | - | 2
MICRO | ENT-100-B | 4 | MF | Membraanfiltratie | Enterococcen bevestigd (100 ml) | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 13 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-B | 4 | MF | Membraanfiltratie | Enterococcen bevestigd (100 ml) | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 12 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-B | 4 | MF | Membraanfiltratie | Enterococcen bevestigd (100 ml) | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 12 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-M | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | ENT-100-M | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | ENT-100-M | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 13 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-M | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | FAGEN-F | 11 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | F-specifieke Bacteriofagen met Hemoflow | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | [8 empty] | 28
MICRO | FAGEN-S | 9 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow (FAGEN-S) | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | Somatische colifagen | Somatische colifagen | pve/l | pve/l | 0 | [8 empty] | 28
MICRO | KG22 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | DW | Q |  | 16 | 23 | - | 47 | - | 3
MICRO | KG22 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | GW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | OW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | PW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | ZW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22-FZ | 11 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Koloniegetal 22 (filterzand) | AVS-FZ/AVS-KG22-KG36 | eigen methode/eigen methode | koloniegetal 22 filterzand (gr) | Koloniegetal 22°C (filterzand) | kve/g | kve/g | 0 | [8 empty] | 28
MICRO | KG22-OPP | 12 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Koloniegetal 22°C 3 dagen (oppervlakte cm²) | AVS-OPP/AVS-KG22-KG36 | eigen methode/eigen methode | kg22-opp | Koloniegetal 22 °C 3 dagen oppervlakte | kve/cm² | kve/cm² | 0 | [8 empty] | 5
MICRO | KG36 | 4 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | DW | Q |  | 14 | 20 | - | 40 | - | 2
MICRO | KG36 | 4 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | GW | Q |  | 16 | 31 | - | 63 | - | 2
MICRO | KG36 | 4 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | OW | Q |  | 10 | 17 | - | 34 | - | 2
MICRO | KG36 | 4 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | KG36 | 4 | GPM | Gietplaatmethode | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | LEG | 9 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG | 9 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG | 9 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG | 9 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | DW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | GW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | KW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | OW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | PW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | DW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | GW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | KW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | OW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | PW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | DW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | GW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | KW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | OW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | PW | Q |  | 15.1 | 18.9 | - | 37.8 | - | 11
MICRO | LEG-M | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kve/l | kve/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M-MA | 3 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI matrix-A | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW | Q |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 12
MICRO | LEG-M-MA | 3 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI matrix-A | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | GW | Q |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 12
MICRO | LEG-M-MB | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | KW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-M-MB | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-M-MB | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-M-MB | 2 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | ZW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-MTRX-A | 5 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella matrix A (water met weinig stoorflora) | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW | Q |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 9
MICRO | LEG-MTRX-A | 5 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella matrix A (water met weinig stoorflora) | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | GW | Q |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | KW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | ZW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MWY | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella, koel- en oppervlaktewater | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella, koel- en oppervlaktewater | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella, koel- en oppervlaktewater | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | KW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella, koel- en oppervlaktewater | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | 4 | SPM | Strijkplaatmethode | Legionella, koel- en oppervlaktewater | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-T | 3 | SER | Serologisch | Legionella sero-typering | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-T | 3 | SER | Serologisch | Legionella sero-typering | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-T | 3 | SER | Serologisch | Legionella sero-typering | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-T | 3 | SER | Serologisch | Legionella sero-typering | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | MALDI | 2 | MALDI | MALDI | MALDI-identificatie | AVS-MALDI-TOF | eigen methode | MALDI-identificatie 1 | MALDI-identificatie |  |  | 0 | [8 empty] | 3
MICRO | MALDI-COLI | 2 | MALDI | MALDI | MALDI-identificatie (bacteriën van de coligroep) | AVS-MALDI-TOF | eigen methode | MALDI-identificatie bact. vd coligroep 1 | MALDI-identificatie (bacteriën van de coligroep) |  |  | 0 | [8 empty] | 3
MICRO | MALDI-ENT | 3 | MALDI | MALDI | MALDI-identificatie (enterococcen) | AVS-MALDI-TOF | eigen methode | MALDI-identificatie enterococcen 1 | MALDI-identificatie (enterococcen) |  |  | 0 | [8 empty] | 3
MICRO | SF-WG5 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | analysevolume | Analysevolume | ml | ml | 0 | [8 empty] | 16
MICRO | SF-WG5 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | somatische colifagen | Somatische colifagen | pve/l | pve/l | 0 | DW |  |  | 13 | 15 | 88 | 30 | - | 16
MICRO | SF-WG5 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | somatische colifagen | Somatische colifagen | pve/l | pve/l | 0 | OW |  |  | 13 | 18 | 83 | 35 | - | 16
MICRO | SF-WG5 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | somatische colifagen | Somatische colifagen | pve/l | pve/l | 0 | PW |  |  | - | - | 95 | - | - | 16
MICRO | SF-WG5 | 6 | GPM | Gietplaatmethode | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | somatische colifagen per analysevolume | Somatische colifagen per analysevolume | pve | pve | 0 | [8 empty] | 16
MICRO | VBH-AMES | 2 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling AMES | I-05-080 | eigen methode | extractie uitgevoerd | extractie uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 28
MICRO | VBH-AOC | 1 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling tbv AOC monsters die peroxide bevatten (micro) | AVS-AOC | eigen methode | Voorbehandeling uitgevoerd | Voorbehandeling uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 2
MICRO | VBH-BP7 | 1 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling tbv BPP monsters die peroxide bevatten (micro) | AVS-BPP | eigen methode | Voorbehandeling uitgevoerd | Voorbehandeling uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 2
MICRO | VBH-BPP | 1 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling tbv BPP monsters die peroxide bevatten (micro) | AVS-BPP | eigen methode | Voorbehandeling uitgevoerd | Voorbehandeling uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 7
MICRO | VBH-CALUX | 6 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling CALUX extractie | I-05-080 | conform ISO 19040-5 | extractie uitgevoerd | extractie uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 28
MICRO | VBH-EDA | 1 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling EDA extractie | I-05-080 | conform ISO 19040-5 | extractie uitgevoerd | extractie uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 28
MICRO | VBH-MBCENT | 3 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling monster met centriconbuis | AVS-FAAG(F-SPECIFIEK) AVS-FAAG(SOMATISCH) | eigen methode | totaal volume (ml) | Totaal volume | ml | ml | 1 | [8 empty] | 7
MICRO | VBH-MBKOOL | 3 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling monster tbv kool monsters (micro) | AVS-KVM | eigen methode | Voorbehandeling uitgevoerd | Voorbehandeling uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 7
MICRO | VBH-MBZAND | 3 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling monster tbv zand monsters | AVS-KVM | eigen methode | Voorbehandeling uitgevoerd | Voorbehandeling uitgevoerd |  |  | 0 | [8 empty] | 7
MONSTERN | CL2-T-VM | 5 | COL | Colorimetrisch | Totaal beschikbaar chloor (veldmeting) | AVS-CL-VM | gelijkwaardig aan ISO 7393/2 | totaal chloor | Totaal beschikbaar chloor | mg/l | mg/l Cl2 | 0,02 |  |  | 7782-50-5 | [5 empty] | 1
MONSTERN | CL2-V-VM | 3 | COL | Colorimetrisch | Vrij beschikbaar chloor (veldmeting) | AVS-CL-VM | gelijkwaardig aan ISO 7393/2 | vrij chloor | Vrij beschikbaar chloor | mg/l | mg/l Cl2 | 0,02 | [8 empty] | 1
MONSTERN | DOORZD | 6 | VIS | Visuele beoordeling | Doorzichtdiepte | AVS-Doorzd | conform NEN 6606 | doorzichtdiepte | Doorzichtdiepte | cm | cm | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-CLO25 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler clostridia 25 liter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridia | Bemonsterd volume Clostridia | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-CLO50 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler clostridia 50 liter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridia | Bemonsterd volume Clostridia | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-COL25 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler coli 25 liter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume coli | Bemonsterd volume Coliformen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-COL50 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler coli 50l liter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume coli | Bemonsterd volume Coliformen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-ENT25 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler enterococcen | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume enterococcen | Bemonsterd volume Enterococcen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-ENT50 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler enterococcen | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume enterococcen | Bemonsterd volume Enterococcen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLCAM6 | 2 | VOL | Volumetrie | Volume 6 uurs bemonstering MF-sampler campylobacter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume campylobacter | Bemonsterd volume Campylobacter | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLCAMP | 6 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler campylobacter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume campylobacter | Bemonsterd volume Campylobacter | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLCLO6 | 2 | VOL | Volumetrie | Volume 6 uurs bemonstering MF-sampler clostridia | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridia | Bemonsterd volume Clostridia | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLCLOS | 6 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler clostridia | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridia | Bemonsterd volume Clostridia | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLCOL6 | 2 | VOL | Volumetrie | Volume 6 uurs bemonstering MF-sampler coli | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume coli | Bemonsterd volume Coliformen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLCOLI | 6 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler coli | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume coli | Bemonsterd volume Coliformen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLENT | 6 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler enterococcen | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume enterococcen | Bemonsterd volume Enterococcen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLENT6 | 2 | VOL | Volumetrie | Volume 6 uurs bemonstering MF-sampler enterococcen | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume enterococcen | Bemonsterd volume Enterococcen | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLPER6 | 2 | VOL | Volumetrie | Volume 6 uurs bemonstering MF-sampler Clostridium perfringens | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridium perfringen | Bemonsterd volume Clostridium perfringens | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-VOLPERF | 4 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler Clostridium perfringens | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridium perfringen | Bemonsterd volume Clostridium perfringens | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-PER25 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler Clostridium perfringens 25 liter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridium perfringen | Bemonsterd volume Clostridium perfringens | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | MF-V-PER50 | 1 | VOL | Volumetrie | Bemonsterd volumen MF-sampler Clostridium perfringens 50 liter | n.v.t. | n.v.t. | bemonsterd volume clostridium perfringen | Bemonsterd volume Clostridium perfringens | l | l | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | O2-OPT-VM | 2 | POT | Potentiometrie | Zuurstof, optische (veldmeting) | AVS-O2-OPT-VM | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0,5 |  |  | 7782-44-7 | [5 empty] | 1
MONSTERN | O2-VERZ-VM | 1 | BER | Berekening | Zuurstofverzadiging (veldmeting) | AVS-O2-OPT-VM | eigen methode | zuurstofverzadiging | Zuurstofverzadiging | % | % | 1 | [8 empty] | 1
MONSTERN | O3-L | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Ozon in lucht | AVS-O3-L | eigen methode | ozon in lucht | Ozon in lucht | g/m³ | g/m³ | 0 |  |  | 10028-15-6 | [5 empty] | 1
MONSTERN | O3-L | 1 | SFM | Spectrofotometrie | Ozon in lucht | AVS-O3-L | eigen methode | ozon in lucht (N) | Ozon in lucht | g/Nm³ | g/Nm³ | 0 |  |  | 10028-15-6 | [5 empty] | 1
MONSTERN | TEMP | 1 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (veldmeting) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | 1 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (veldmeting) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | 1 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (veldmeting) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | 1 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (veldmeting) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | 1 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (veldmeting) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | 1 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (veldmeting) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | 1 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (veldmeting) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | doorstroom tijd | Doorstroom tijd | sec | sec | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0,1 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0,1 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0,1 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0,1 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0,1 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0,1 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | 2 | TMP | Temperatuurmeting | Temperatuur (na doorstroming) | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0,1 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | VISB | 2 | VIS | Visuele beoordeling | Visuele beoordeling | MVS-OPENW | conform NEN 6600-2 NEN 6600-2 NEN 6600-2 | visuele beoordeling: helder/troebel | Visuele beoordeling |  |  | 0 | [8 empty] | 3 00:00:00.00
MONSTERN | VISB-OW | 3 | VIS | Visuele beoordeling | Visuele beoordeling (oppervlaktewater) | MVS-OPENW | conform NEN 6600-2 | drijfvuil opp.water (afwezig/aanwezig) | Drijfvuil op het oppervlaktewater |  |  | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | VISB-OW | 3 | VIS | Visuele beoordeling | Visuele beoordeling (oppervlaktewater) | MVS-OPENW | conform NEN 6600-2 | gedrag organismen (afwijkend/normaal) | Gedrag organismen in het opp.water |  |  | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | VISB-OW | 3 | VIS | Visuele beoordeling | Visuele beoordeling (oppervlaktewater) | MVS-OPENW | conform NEN 6600-2 | geur-opp.water (afwezig/aanwezig) | Geur van het oppervlaktewater |  |  | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | VISB-OW | 3 | VIS | Visuele beoordeling | Visuele beoordeling (oppervlaktewater) | MVS-OPENW | conform NEN 6600-2 | kleur-opp.water (afwezig/aanwezig) | Kleur van het oppervlaktewater |  |  | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | VISB-OW | 3 | VIS | Visuele beoordeling | Visuele beoordeling (oppervlaktewater) | MVS-OPENW | conform NEN 6600-2 | olie-opp.water (afwezig/aanwezig) | Olie op het oppervlaktewater |  |  | 0 | [8 empty] | 1
MONSTERN | VOL-HEMO | 2 | VOL | Volumetrie | Bemonstering mbv HEMO-flow | n.v.t. | n.v.t. | gefiltreerd volume | Gefiltreerd volume | l | l | 0 | [8 empty] | 1
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 4273-98-7 | 14.5 | 10.3 | 81.3 | 41.1 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 4273-98-7 | 12.5 | 5.1 | 85.6 | 30.1 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 4273-98-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 4273-98-7 | 5.6 | 9.4 | 90.1 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 4273-98-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 634-91-3 | 11.8 | 6.2 | 82.3 | 36.9 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 634-91-3 | 14.5 | 7.8 | 83.1 | 36.1 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 634-91-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 634-91-3 | 2.6 | 8.9 | 85.6 | 32.6 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 634-91-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  |  | 10.1 | 2.2 | 81 | 38.2 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  |  | 4.5 | 4.3 | 83.8 | 33.3 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ | [7 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  |  | 2.7 | 5 | 85.6 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW | [7 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 87-62-7 | 12.5 | 4.4 | 79.3 | 42 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 87-62-7 | 3.9 | 3.7 | 79.9 | 40.7 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 87-62-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 87-62-7 | 2 | 6.6 | 82.5 | 36.6 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 87-62-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  |  | 20.9 | 14.3 | 83.6 | 40.6 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  |  | 18.7 | 12.6 | 90.4 | 29.8 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ | [7 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  |  | 3.6 | 15 | 102.1 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW | [7 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 551-93-9 | 11.1 | 3 | 82.3 | 35.8 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 551-93-9 | 7.6 | 7.4 | 87 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 551-93-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 551-93-9 | 3.6 | 12.7 | 88.3 | 32.4 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 551-93-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 88-74-4 | 14.2 | 7.5 | 87.4 | 28.5 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 88-74-4 | 11.4 | 7.4 | 88.6 | 26.2 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 88-74-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 88-74-4 | 3.6 | 9.7 | 89.8 | 26.9 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 88-74-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 108-42-9 | 13.5 | 8.8 | 84.3 | 34.8 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 108-42-9 | 10.7 | 4.2 | 80.3 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 108-42-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 108-42-9 | 2 | 13.7 | 90.8 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 108-42-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 96-96-8 | 9.1 | 7.7 | 86.1 | 30.8 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 96-96-8 | 14.5 | 13.6 | 88 | 33.9 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 96-96-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 96-96-8 | 2.6 | 13.6 | 92.9 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 96-96-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 62-53-3 | 15.5 | 5.9 | 81 | 39.2 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 62-53-3 | 6.4 | 5.6 | 79.1 | 42.6 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 62-53-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 62-53-3 | 1.4 | 22.1 | 93.3 | 43.3 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 62-53-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 100-61-8 | 13.5 | 2.9 | 78.3 | 43.7 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 100-61-8 | 18.1 | 5.2 | 81 | 38.9 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 100-61-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 100-61-8 | 2.3 | 6.4 | 81.7 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Aromatische amines | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 100-61-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7,5 | DW |  | 80-05-7 | 1.9 | 11 | 101 | 22 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7,5 | GW |  | 80-05-7 | 0.8 | 14.59 | 94.86 | 29.53 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7,5 | MQ |  | 80-05-7 |  | 9.4 | 98 | 19 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7,5 | OW |  | 80-05-7 | 1.9 | 8.5 | 103 | 18 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7,5 | DW |  | 80-09-1 | 1.12 | 11 | 99 | 21 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7,5 | GW |  | 80-09-1 | 0.65 | 11.03 | 110,03 | 25.16 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7,5 | MQ |  | 80-09-1 |  | 9.1 | 99 | 18 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | 3 | ELI | Elisa | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7,5 | OW |  | 80-09-1 | 1.12 | 7.2 | 99 | 14 | 50 | 21
ORGAN | BPA | 6 | ELI | Elisa | Bisfenol A | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 80-05-7 | - | 26 | 97 | 51 | 0.1 | 28
ORGAN | BPA | 6 | ELI | Elisa | Bisfenol A | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 80-05-7 | - | 23 | 93 | 44 | 0.1 | 28
ORGAN | BPA | 6 | ELI | Elisa | Bisfenol A | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 80-05-7 | - | 30 | 89 | 57 | 0.1 | 28
ORGAN | BPA | 6 | ELI | Elisa | Bisfenol A | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 80-05-7 | - | 21 | 83 | 48 | 0.1 | 28
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | DW |  | 67-43-6 | 1.27 | 4.9 | 104 | 13 | 50 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | GW |  | 67-43-6 | 2.6 |  |  |  |  | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | MQ |  | 67-43-6 | 2.35 | 3.8 | 100 | 7.6 | 50 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | OW |  | 67-43-6 | 3.33 | 4.9 | 102 | 10 | 50 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | DW |  | 60-00-4 | 0.77 | 4 | 97 | 10 | 50 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | GW |  | 60-00-4 | 0.49 |  |  |  |  | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | MQ |  | 60-00-4 | 0.27 | 2.9 | 97 | 8.1 | 50 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | OW |  | 60-00-4 | 0.23 | 5.5 | 99 | 11 | 50 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | DW |  | 139-13-9 | 1.16 | 8.2 | 107 | 22 | 40 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | GW |  | 139-13-9 | 0.58 |  |  |  |  | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | MQ |  | 139-13-9 | 0.96 | 4.7 | 100 | 9.4 | 40 | 14
ORGAN | COMPLVM | 10 | LC | Vloeistofchromatografie | Complexvormers | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | OW |  | 139-13-9 | 1.16 | 3.6 | 105 | 13 | 40 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 2008-58-4 | - | 7.1 | 103 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 2008-58-4 | - | 8.8 | 98 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 2008-58-4 |  | 7.3 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 2008-58-4 | - | 9 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 2008-58-4 | - | 7.7 | 99 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 111-96-6 | - | 4.5 | 101 | 9.5 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 111-96-6 | - | 8.5 | 98 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 111-96-6 |  | 6.9 | 98 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 111-96-6 | - | 9.7 | 99 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 111-96-6 | - | 6.8 | 96 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 143-24-8 | - | 5.7 | 98 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 143-24-8 | - | 6.8 | 97 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 143-24-8 |  | 7.2 | 100 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 143-24-8 | - | 9.7 | 99 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 143-24-8 | - | 8 | 97 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 112-49-2 | - | 4.4 | 98 | 9.6 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 112-49-2 | - | 6.9 | 96 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 112-49-2 |  | 6.9 | 99 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 112-49-2 | - | 8.4 | 98 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | Diglyme en BAM | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 112-49-2 | - | 6.3 | 98 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | DIOXAAN | 1 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | 1,4 dioxaan | AVS-DIOXAAN | eigen methode | 1,4 dioxaan | 1,4-dioxaan | µg/l | µg/l | 0,2 | DW |  | 123-91-1 | 2.99 | 5.79 | 95 | 14.3 | 1 | 21
ORGAN | DIOXAAN | 1 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | 1,4 dioxaan | AVS-DIOXAAN | eigen methode | 1,4 dioxaan | 1,4-dioxaan | µg/l | µg/l | 0,2 | OW |  | 123-91-1 | 3.75 | 11.2 | 98 | 22.3 | 1 | 21
ORGAN | GCMS-SCR | 1 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS screening (rapport) | AVS-GCMS-SCR | eigen methode | GCMS screening | GC/MS screening | rapportnr | rapportnr | 0 | [8 empty] | 28
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0,2 | AW |  | - | 3 | 5 | 104 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0,2 | OW |  | - | 4 | 5 | 99 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0,05 | AW |  | 71675-85-9 | 4 | 9 | 112 | 38 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 71675-85-9 | 3 | 12 | 107 | 35 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0,5 | AW |  | 83905-01-5 | 2 | 21 | 98 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0,5 | OW |  | 83905-01-5 | 6 | 21 | 107 | 25 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0,2 | AW |  | 95-14-7 | 3 | 5 | 95 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0,2 | OW |  | 95-14-7 | 4 | 8 | 92 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 139481-59-7 | 4 | 21 | 93 | 33 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 139481-59-7 | 3 | 20 | 102 | 18 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0,05 | AW |  | 298-46-4 | 3 | 5 | 106 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 298-46-4 | 3 | 6 | 98 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0,05 | AW |  | 59729-33-8 | 4 | 10 | 95 | 18 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 59729-33-8 | 2 | 4 | 88 | 34 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0,3 | AW |  | 81103-11-9 | 2 | 11 | 100 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0,3 | OW |  | 81103-11-9 | 4 | 13 | 102 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0,2 | AW |  | 15307-86-5 | 3 | 5 | 108 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0,2 | OW |  | 15307-86-5 | 3 | 5 | 100 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | AW |  | 54-31-9 | 3 | 7 | 101 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | OW |  | 54-31-9 | 3 | 9 | 103 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0,5 | AW |  | 60142-96-3 | 5 | 10 | 104 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0,5 | OW |  | 60142-96-3 | 3 | 5 | 109 | 34 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0,5 | AW |  | 58-93-5 | 5 | 3 | 98 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0,5 | OW |  | 58-93-5 | 4 | 8 | 99 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 138402-11-6 | 5 | 5 | 104 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 138402-11-6 | 4 | 8 | 97 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0,05 | AW |  | 37350-58-6 | 5 | 5 | 103 | 69 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 37350-58-6 | 4 | 5 | 95 | 81 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0,05 | AW |  | 71-23-8 | 4 | 8 | 96 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 71-23-8 | 3 | 6 | 93 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 3930-20-9 | 4 | 4 | 98 | 42 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 3930-20-9 | 5 | 7 | 94 | 73 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 723-46-6 | 5 | 14 | 98 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 723-46-6 | 3 | 7 | 98 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0,05 | AW |  | 738-70-5 | 2 | 8 | 100 | 24 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 738-70-5 | 3 | 6 | 99 | 23 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 93413-69-5 | 4 | 4 | 110 | 24 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Gidsstoffen | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 93413-69-5 | 4 | 5 | 102 | 10 | 0.02 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 1066-51-9 | 6 | 11 | 104 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 1066-51-9 | 3 | 15 | 107 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 1066-51-9 | 6 | 7.4 | 104 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 1066-51-9 | 5 | 13 | 103 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 1066-51-9 |  | 8.4 | 107 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 51276-47-2 | 4 | 7.5 | 102 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 51276-47-2 | 4 | 5.7 | 104 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 51276-47-2 | 5 | 5.7 | 102 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 51276-47-2 | 6 | 6.5 | 107 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 51276-47-2 |  | 6.7 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 1071-83-6 | 4 | 4.9 | 101 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 1071-83-6 | 4 | 4.7 | 99 | 9.6 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 1071-83-6 | 4 | 5.4 | 105 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 1071-83-6 | 3 | 8 | 101 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 1071-83-6 |  | 6.8 | 100 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | HP | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 68002-20-0 | 2.85 | 9.79 | 104 | 21.7 | 0.1 | 7
ORGAN | HP | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 68002-20-0 | 5.03 | 12.5 | 109.7 | 24.7 | 0.1 | 7
ORGAN | HP | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 68002-20-0 | 6.82 | 8.34 | 108.4 | 33.5 | 0.1 | 7
ORGAN | HP | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 288-13-1 | 7.56 | 6.36 | 95.1 | 16.5 | 0.2 | 7
ORGAN | HP | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 288-13-1 | 4.09 | 10.3 | 96.8 | 25 | 0.2 | 7
ORGAN | HP | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 288-13-1 | 9.23 | 8.3 | 92 | 21.3 | 0.2 | 7
ORGAN | MELAMINE | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Melamine | AVS-MEL-URO |  | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0,25 | DW |  | 108-78-1 | 2.9 | 10 | 102 | 21 | 0.8 | 21
ORGAN | MELAMINE | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Melamine | AVS-MEL-URO |  | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0,25 | GW |  | 108-78-1 | 3.2 | 7.2 | 93 | 19 | 0.8 | 21
ORGAN | MELAMINE | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Melamine | AVS-MEL-URO |  | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0,25 | MQ |  | 108-78-1 |  | 5.9 | 96 | 14 | 0.8 | 21
ORGAN | MELAMINE | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Melamine | AVS-MEL-URO |  | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0,25 | OW |  | 108-78-1 | 2.2 | 11 | 95 | 23 | 0.8 | 21
ORGAN | MELAMINE | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Melamine | AVS-MEL-URO |  | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0,25 | PW |  | 108-78-1 |  | 8.7 | 94 | 20 | 0.8 | 21
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  |  | - | 7.4 | 94 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  |  | - | 10 | 99 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  |  |  | 8.4 | 97 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  |  | - | 7.1 | 101 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  |  | - | 7.1 | 100 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  |  | - | 6.3 | 91 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  |  | - | 10 | 100 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  |  |  | 8.8 | 96 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  |  | - | 6.2 | 98 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  |  | - | 7.7 | 97 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 116-06-3 | - | 5.3 | 94 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 116-06-3 | - | 12 | 100 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 116-06-3 |  | 8.5 | 99 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 116-06-3 | - | 6.8 | 99 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 116-06-3 | - | 8.2 | 94 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | AW |  | 1646-88-4 | - | 9.2 | 93 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 1646-88-4 | - | 6.1 | 92 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1646-88-4 | - | 12 | 100 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1646-88-4 |  | 8.7 | 99 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 1646-88-4 | - | 7.5 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1646-88-4 | - | 9 | 96 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 1646-87-3 | - | 7 | 92 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1646-87-3 | - | 10 | 97 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1646-87-3 |  | 8.6 | 99 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 1646-87-3 | - | 6.8 | 98 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1646-87-3 | - | 9.2 | 92 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 95-14-7 | - | 7.6 | 94 | 19 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 95-14-7 | - | 11 | 100 | 21 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 95-14-7 |  | 8.4 | 97 | 17 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 95-14-7 | - | 7.4 | 102 | 16 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 95-14-7 | - | 6.8 | 101 | 14 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 314-40-9 | - | 10 | 92 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 314-40-9 | - | 11 | 97 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 314-40-9 |  | 8.4 | 96 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 314-40-9 | - | 6 | 98 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 314-40-9 | - | 7.2 | 93 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | µg/l | µg/l | 0,05 | DW | Q | 34681-10-2 | - | 5.7 | 93 | 17 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 34681-10-2 | - | 14 | 100 | 29 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 34681-10-2 |  | 8.8 | 98 | 18 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | µg/l | µg/l | 0,05 | OW | Q | 34681-10-2 | - | 9.7 | 98 | 19 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 34681-10-2 | - | 8.5 | 95 | 19 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 34681-23-7 | - | 7.3 | 92 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 34681-23-7 | - | 11 | 99 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 34681-23-7 |  | 8.3 | 99 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 34681-23-7 | - | 7.2 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 34681-23-7 | - | 11 | 92 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboxinsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,05 | DW | Q | 34681-24-8 | - | 6.2 | 93 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboxinsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 34681-24-8 | - | 10 | 98 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboxinsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 34681-24-8 |  | 7.7 | 99 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboxinsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,05 | OW | Q | 34681-24-8 | - | 7.6 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboxinsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 34681-24-8 | - | 9.3 | 94 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 63-25-2 | - | 6.6 | 96 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 63-25-2 | - | 9.9 | 104 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 63-25-2 |  | 7.5 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 63-25-2 | - | 6.5 | 107 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 63-25-2 | - | 6 | 100 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 10605-21-7 | - | 8.1 | 95 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 10605-21-7 | - | 10 | 100 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 10605-21-7 |  | 7.5 | 99 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 10605-21-7 | - | 8.3 | 101 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 10605-21-7 | - | 9.9 | 96 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 1563-66-2 | - | 5.7 | 92 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1563-66-2 | - | 12 | 99 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1563-66-2 |  | 8.1 | 98 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 1563-66-2 | - | 6.7 | 100 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1563-66-2 | - | 8.2 | 95 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 13360-45-7 | - | 13 | 113 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 13360-45-7 | - | 24 | 110 | 56 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 13360-45-7 |  | 10 | 103 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 13360-45-7 | - | 12 | 125 | 60 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 13360-45-7 | - | 7.8 | 110 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 15545-48-9 | - | 5.9 | 94 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 15545-48-9 | - | 10 | 101 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 15545-48-9 |  | 7.5 | 98 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 15545-48-9 | - | 7 | 102 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 15545-48-9 | - | 6.7 | 98 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 1698-60-8 | - | 7.4 | 93 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1698-60-8 | - | 9 | 100 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1698-60-8 |  | 7.9 | 98 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 1698-60-8 | - | 7.1 | 101 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1698-60-8 | - | 8.1 | 95 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 3567-62-2 | - | 7.2 | 99 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 3567-62-2 | - | 11 | 110 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 3567-62-2 |  | 7.7 | 101 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 3567-62-2 | - | 7.8 | 111 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 3567-62-2 | - | 6.5 | 108 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | µg/l | µg/l | 0,02 | AW |  | 2327-02-08 | - | 7.7 | 97 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 2327-02-08 | - | 7 | 92 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 2327-02-08 | - | 9.5 | 102 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 2327-02-08 |  | 8.4 | 98 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 2327-02-08 | - | 6.9 | 104 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 2327-02-08 | - | 6.1 | 99 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 134-62-3 | - | 11 | 96 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 134-62-3 | - | 12 | 101 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 134-62-3 |  | 7.7 | 98 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 134-62-3 | - | 7.1 | 104 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 134-62-3 | - | 10 | 97 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 87674-68-8 | - | 7 | 96 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 87674-68-8 | - | 11 | 102 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 87674-68-8 |  | 7.6 | 99 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 87674-68-8 | - | 7.8 | 104 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 87674-68-8 | - | 5.3 | 100 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 330-54-1 | - | 7.3 | 99 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 330-54-1 | - | 11 | 108 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 330-54-1 |  | 7.6 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 330-54-1 | - | 7.7 | 109 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 330-54-1 | - | 5.9 | 108 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 29973-13-5 | - | 6.4 | 94 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 29973-13-5 | - | 11 | 102 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 29973-13-5 |  | 7.4 | 99 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 29973-13-5 | - | 6.1 | 104 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 29973-13-5 | - | 11 | 95 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 138261-41-3 | - | 7.4 | 101 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 138261-41-3 | - | 10 | 111 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 138261-41-3 |  | 8.1 | 98 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 138261-41-3 | - | 14 | 120 | 52 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 138261-41-3 | - | 11 | 112 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 34123-59-6 | - | 6 | 94 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 34123-59-6 | - | 9.7 | 102 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 34123-59-6 |  | 7.8 | 98 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 34123-59-6 | - | 6.6 | 101 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 34123-59-6 | - | 6.9 | 97 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 330-55-2 | - | 12 | 109 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 330-55-2 | - | 21 | 107 | 47 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 330-55-2 |  | 8.5 | 104 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 330-55-2 | - | 11 | 123 | 53 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 330-55-2 | - | 13 | 116 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 41394-05-2 | - | 7.5 | 93 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 41394-05-2 | - | 9.6 | 104 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 41394-05-2 |  | 8.2 | 96 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 41394-05-2 | - | 9.1 | 102 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 41394-05-2 | - | 9.1 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 18691-97-9 | - | 9.4 | 102 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 18691-97-9 | - | 11 | 110 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 18691-97-9 |  | 7.8 | 101 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 18691-97-9 | - | 7.4 | 113 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 18691-97-9 | - | 9.2 | 113 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 2032-65-7 | - | 16 | 108 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 2032-65-7 | - | 19 | 112 | 48 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 2032-65-7 |  | 8.9 | 104 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 2032-65-7 | - | 12 | 123 | 56 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 2032-65-7 | - | 12 | 112 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 2179-25-1 | - | 9.7 | 94 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 2179-25-1 | - | 16 | 103 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 2179-25-1 |  | 7.4 | 97 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 2179-25-1 | - | 6.4 | 101 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 2179-25-1 | - | 8.3 | 94 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 268728 | - | 7 | 91 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 268728 | - | 11 | 100 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 268728 |  | 7.7 | 98 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 268728 | - | 6.5 | 101 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 268728 | - | 6.9 | 94 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 16752-77-5 | - | 5.7 | 93 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 16752-77-5 | - | 11 | 100 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 16752-77-5 |  | 8.1 | 98 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 16752-77-5 | - | 6.7 | 100 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 16752-77-5 | - | 9.8 | 94 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 13683-89-1 | - | 8.1 | 94 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 13683-89-1 | - | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 13683-89-1 |  | 8.6 | 99 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 13683-89-1 | - | 9.8 | 108 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 13683-89-1 | - | 11 | 104 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 19937-59-8 | - | 6.8 | 93 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 19937-59-8 | - | 11 | 98 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 19937-59-8 |  | 7.9 | 97 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 19937-59-8 | - | 6.8 | 100 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 19937-59-8 | - | 7.4 | 95 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 1746-81-2 | - | 6.3 | 96 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1746-81-2 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1746-81-2 |  | 7.6 | 99 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 1746-81-2 | - | 6.9 | 106 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1746-81-2 | - | 5.6 | 100 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 150-68-5 | - | 6.4 | 92 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 150-68-5 | - | 11 | 99 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 150-68-5 |  | 8 | 97 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 150-68-5 | - | 6.5 | 100 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 150-68-5 | - | 7 | 95 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | µg/l | µg/l | 0,05 | DW | Q | 111991-09-4 | - | 10 | 100 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 111991-09-4 | - | 13 | 109 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 111991-09-4 |  | 9.1 | 100 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | µg/l | µg/l | 0,05 | OW | Q | 111991-09-4 | - | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 111991-09-4 | - | 6.4 | 103 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 23135-22-0 | - | 6 | 92 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 23135-22-0 | - | 12 | 100 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 23135-22-0 |  | 8.3 | 98 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 23135-22-0 | - | 7 | 99 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 23135-22-0 | - | 8.5 | 95 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 114-26-1 | - | 5.4 | 92 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 114-26-1 | - | 11 | 99 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 114-26-1 |  | 7.7 | 99 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 114-26-1 | - | 6.3 | 101 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 114-26-1 | - | 8 | 94 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 55219-65-3 | - | 15 | 106 | 35 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 55219-65-3 | - | 18 | 109 | 44 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 55219-65-3 |  | 10 | 101 | 20 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 55219-65-3 | - | 15 | 115 | 44 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 55219-65-3 | - | 15 | 116 | 47 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-a | triadimenol-a | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 89482-17-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 82200-72-4 | - | 13 | 112 | 37 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 82200-72-4 | - | 16 | 119 | 54 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 82200-72-4 |  | 9.9 | 107 | 26 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 82200-72-4 | - | 11 | 126 | 59 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-1 | 16 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Multicomponenten 1 | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 82200-72-4 | - | 12 | 117 | 43 | 0.2 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 634-66-2 | - | 13 | 103 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 634-66-2 | - | 9.2 | 110 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 634-66-2 |  | 9.2 | 106 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 634-66-2 | - | 12 | 104 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 634-66-2 | - | 12 | 98 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 87-61-6 | - | 12 | 102 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 87-61-6 | - | 8.4 | 107 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 87-61-6 |  | 9.3 | 103 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 87-61-6 | - | 8.6 | 101 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 87-61-6 | - | 13 | 100 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 95-94-3 | - | 13 | 102 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 95-94-3 | - | 12 | 108 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 95-94-3 |  | 12 | 103 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 95-94-3 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 95-94-3 | - | 12 | 98 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 120-82-1 | - | 9.9 | 104 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 120-82-1 | - | 8.5 | 107 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 120-82-1 |  | 8.5 | 106 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 120-82-1 | - | 8.8 | 100 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 120-82-1 | - | 13 | 97 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 95-50-1 | - | 9 | 103 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 95-50-1 | - | 7.9 | 97 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 95-50-1 |  | 8.9 | 99 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 95-50-1 | - | 9.3 | 97 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 95-50-1 | - | 9.6 | 96 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 108-70-3 | - | 12 | 105 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 108-70-3 | - | 11 | 102 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 108-70-3 |  | 10 | 103 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 108-70-3 | - | 12 | 101 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 108-70-3 | - | 13 | 98 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 541-73-1 | - | 8.1 | 103 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 541-73-1 | - | 11 | 97 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 541-73-1 |  | 8.5 | 100 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 541-73-1 | - | 9.9 | 97 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 541-73-1 | - | 10 | 96 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 106-46-7 | - | 8.7 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 106-46-7 | - | 12 | 100 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 106-46-7 |  | 9.2 | 100 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 106-46-7 | - | 8.1 | 95 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 106-46-7 | - | 8.8 | 93 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0,002 | DW |  | 83-32-9 | - | 11 | 106 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0,002 | GW |  | 83-32-9 | - | 12 | 104 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0,002 | MQ |  | 83-32-9 |  | 22 | 102 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0,002 | OW |  | 83-32-9 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0,002 | PW |  | 83-32-9 | - | 12 | 105 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0,005 | DW |  | 208-96-8 | - | 11 | 102 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0,005 | GW |  | 208-96-8 | - | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0,005 | MQ |  | 208-96-8 |  | 9.6 | 100 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0,005 | OW |  | 208-96-8 | - | 9.2 | 102 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0,005 | PW |  | 208-96-8 | - | 10 | 96 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 15972-60-8 | - | 15 | 108 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 15972-60-8 | - | 14 | 100 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 15972-60-8 |  | 12 | 101 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 15972-60-8 | - | 17 | 93 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 15972-60-8 | - | 15 | 97 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 309-00-2 | - | 9.6 | 101 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 309-00-2 | - | 12 | 107 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 309-00-2 |  | 13 | 102 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 309-00-2 | - | 12 | 101 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 309-00-2 | - | 14 | 99 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 959-98-8 | - | 11 | 104 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 959-98-8 | - | 17 | 102 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 959-98-8 |  | 12 | 102 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 959-98-8 | - | 13 | 101 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 959-98-8 | - | 18 | 99 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 319-84-6 | - | 11 | 103 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 319-84-6 | - | 13 | 104 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 319-84-6 |  | 9.9 | 101 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 319-84-6 | - | 14 | 102 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 319-84-6 | - | 12 | 98 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 348635-87-0 | - | 23 | 118 | 65 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 348635-87-0 | - | 29 | 122 | 84 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 348635-87-0 |  | 16 | 112 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 348635-87-0 | - | 29 | 106 | 62 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 348635-87-0 | - | 20 | 107 | 45 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0,002 | DW |  | 120-12-7 | - | 12 | 109 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0,002 | GW |  | 120-12-7 | - | 14 | 111 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0,002 | MQ |  | 120-12-7 |  | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0,002 | OW |  | 120-12-7 | - | 7.7 | 104 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0,002 | PW |  | 120-12-7 | - | 10 | 102 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)antraceen | benzo(a)antraceen | µg/l | µg/l | 0,006 |  |  | 56-55-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | DW |  | 50-32-8 | - | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | GW |  | 50-32-8 | - | 12 | 108 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | MQ |  | 50-32-8 |  | 8.2 | 100 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | OW |  | 50-32-8 | - | 16 | 106 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | PW |  | 50-32-8 | - | 11 | 102 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 205-99-2 | - | 13 | 109 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 205-99-2 | - | 11 | 110 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 205-99-2 |  | 9.8 | 100 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 205-99-2 | - | 12 | 107 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 205-99-2 | - | 14 | 103 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 191-24-2 | - | 9.6 | 105 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 191-24-2 | - | 13 | 108 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 191-24-2 |  | 8.3 | 102 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 191-24-2 | - | 9.8 | 105 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 191-24-2 | - | 10 | 101 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 207-08-9 | - | 12 | 108 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 207-08-9 | - | 14 | 114 | 42 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 207-08-9 |  | 11 | 106 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 207-08-9 | - | 12 | 111 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 207-08-9 | - | 15 | 104 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 33213-65-9 | - | 25 | 104 | 52 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 33213-65-9 | - | 41 | 86 | 76 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 33213-65-9 |  | 33 | 104 | 69 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 33213-65-9 | - | 32 | 96 | 61 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 33213-65-9 | - | 30 | 100 | 59 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 319-85-7 | - | 12 | 105 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 319-85-7 | - | 19 | 105 | 42 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 319-85-7 |  | 11 | 102 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 319-85-7 | - | 16 | 95 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 319-85-7 | - | 13 | 98 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bitertanol | bitertanol | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 55179-31-2 | - | 48 | 114 | 113 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bitertanol | bitertanol | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 55179-31-2 | - | 23 | 117 | 64 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bitertanol | bitertanol | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 55179-31-2 |  | 28 | 107 | 62 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bitertanol | bitertanol | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 55179-31-2 | - | 40 | 103 | 82 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bitertanol | bitertanol | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 55179-31-2 | - | 18 | 116 | 54 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 41483-43-6 | - | 16 | 104 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 41483-43-6 | - | 20 | 104 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 41483-43-6 |  | 14 | 99 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 41483-43-6 | - | 24 | 90 | 48 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 41483-43-6 | - | 20 | 101 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 218-01-9 | - | 12 | 109 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 218-01-9 | - | 12 | 117 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 218-01-9 |  | 16 | 109 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 218-01-9 | - | 19 | 113 | 50 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 218-01-9 | - | 18 | 109 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 121552-61-2 | - | 15 | 100 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 121552-61-2 | - | 15 | 105 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 121552-61-2 |  | 13 | 97 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 121552-61-2 | - | 12 | 94 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 121552-61-2 | - | 11 | 89 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 53-70-3 | - | 13 | 102 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 53-70-3 | - | 12 | 106 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 53-70-3 |  | 10 | 100 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 53-70-3 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 53-70-3 | - | 12 | 100 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 1194-65-6 | - | 14 | 102 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1194-65-6 | - | 13 | 106 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1194-65-6 |  | 13 | 100 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 1194-65-6 | - | 13 | 101 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1194-65-6 | - | 13 | 93 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 60-57-1 | - | 7.9 | 107 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 60-57-1 | - | 17 | 111 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 60-57-1 |  | 13 | 108 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 60-57-1 | - | 8.7 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 60-57-1 | - | 19 | 103 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 87130-20-9 | - | 21 | 100 | 42 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 87130-20-9 | - | 19 | 106 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 87130-20-9 |  | 14 | 99 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 87130-20-9 | - | 22 | 90 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 87130-20-9 | - | 16 | 104 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 122-39-4 | - | 15 | 101 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 122-39-4 | - | 10 | 106 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 122-39-4 |  | 16 | 100 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 122-39-4 | - | 10 | 97 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 122-39-4 | - | 14 | 97 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 72-20-8 | - | 25 | 105 | 55 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 72-20-8 | - | 21 | 124 | 70 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 72-20-8 |  | 14 | 104 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 72-20-8 | - | 31 | 115 | 77 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 72-20-8 | - | 15 | 108 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 26225-79-6 | - | 17 | 104 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 26225-79-6 | - | 13 | 105 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 26225-79-6 |  | 12 | 95 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 26225-79-6 | - | 13 | 94 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 26225-79-6 | - | 16 | 98 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0,002 | DW |  | 85-01-8 | - | 11 | 105 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0,002 | GW |  | 85-01-8 | - | 12 | 110 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0,002 | MQ |  | 85-01-8 |  | 7.9 | 105 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0,002 | OW |  | 85-01-8 | - | 8.2 | 106 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0,002 | PW |  | 85-01-8 | - | 9.1 | 99 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 206-44-0 | - | 17 | 102 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 206-44-0 | - | 9.7 | 105 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 206-44-0 |  | 12 | 98 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 206-44-0 | - | 12 | 104 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 206-44-0 | - | 9.6 | 94 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0,003 | DW |  | 86-73-7 | - | 13 | 102 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0,003 | GW |  | 86-73-7 | - | 14 | 106 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0,003 | MQ |  | 86-73-7 |  | 11 | 104 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0,003 | OW |  | 86-73-7 | - | 8.4 | 101 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0,003 | PW |  | 86-73-7 | - | 12 | 100 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 907204-31-3 | - | 19 | 103 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 907204-31-3 | - | 17 | 101 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 907204-31-3 |  | 16 | 98 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 907204-31-3 | - | 27 | 92 | 52 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 907204-31-3 | - | 14 | 100 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 57646-30-7 | - | 16 | 103 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 57646-30-7 | - | 16 | 105 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 57646-30-7 |  | 12 | 97 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 57646-30-7 | - | 18 | 94 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 57646-30-7 | - | 18 | 99 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 58-89-9 | - | 12 | 107 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 58-89-9 | - | 14 | 106 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 58-89-9 |  | 11 | 107 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 58-89-9 | - | 15 | 105 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 58-89-9 | - | 9 | 99 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 76-44-8 | - | 11 | 107 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 76-44-8 | - | 11 | 110 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 76-44-8 |  | 14 | 108 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 76-44-8 | - | 12 | 103 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 76-44-8 | - | 14 | 104 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 118-74-1 | - | 12 | 104 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 118-74-1 | - | 13 | 108 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 118-74-1 |  | 11 | 105 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 118-74-1 | - | 17 | 106 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 118-74-1 | - | 14 | 101 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 87-68-3 | - | 9.7 | 107 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 87-68-3 | - | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 87-68-3 |  | 8.9 | 106 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 87-68-3 | - | 9.9 | 105 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 87-68-3 | - | 12 | 99 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 67-72-1 | - | 12 | 108 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 67-72-1 | - | 10 | 101 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 67-72-1 |  | 11 | 102 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 67-72-1 | - | 11 | 103 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 67-72-1 | - | 12 | 98 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 193-39-5 | - | 11 | 102 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 193-39-5 | - | 12 | 107 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 193-39-5 |  | 11 | 100 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 193-39-5 | - | 8.7 | 104 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 193-39-5 | - | 12 | 99 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0,04 | DW |  | 881685-58-1 | - | 20 | 102 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0,04 | GW |  | 881685-58-1 | - | 15 | 103 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0,04 | MQ |  | 881685-58-1 |  | 16 | 102 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0,04 | OW |  | 881685-58-1 | - | 26 | 92 | 51 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0,04 | PW |  | 881685-58-1 | - | 17 | 107 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 143390-89-0 | - | 24 | 107 | 54 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 143390-89-0 | - | 15 | 105 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 143390-89-0 |  | 15 | 99 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 143390-89-0 | - | 18 | 92 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 143390-89-0 | - | 11 | 97 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,004 | DW |  | 91-20-3 | - | 8.6 | 101 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,004 | GW |  | 91-20-3 | - | 7.2 | 102 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,004 | MQ |  | 91-20-3 |  | 7.2 | 103 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,004 | OW |  | 91-20-3 | - | 7.1 | 100 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,004 | PW |  | 91-20-3 | - | 11 | 99 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 72-54-8 | - | 9.7 | 104 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 72-54-8 | - | 12 | 109 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 72-54-8 |  | 7.5 | 103 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 72-54-8 | - | 8.6 | 104 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 72-54-8 | - | 9.5 | 100 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 72-55-9 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 72-55-9 | - | 11 | 109 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 72-55-9 |  | 10 | 106 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 72-55-9 | - | 12 | 103 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 72-55-9 | - | 12 | 98 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 50-29-3 | - | 12 | 112 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 50-29-3 | - | 18 | 109 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 50-29-3 |  | 9.6 | 108 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 50-29-3 | - | 15 | 97 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 50-29-3 | - | 14 | 103 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 37680-73-2 | - | 11 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 37680-73-2 | - | 13 | 113 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 37680-73-2 |  | 9.2 | 105 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 37680-73-2 | - | 9.8 | 105 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 37680-73-2 | - | 9.3 | 103 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 31508-00-6 | - | 10 | 108 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 31508-00-6 | - | 13 | 112 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 31508-00-6 |  | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 31508-00-6 | - | 11 | 105 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 31508-00-6 | - | 13 | 103 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 35065-28-2 | - | 11 | 112 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 35065-28-2 | - | 13 | 114 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 35065-28-2 |  | 12 | 108 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 35065-28-2 | - | 11 | 107 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 35065-28-2 | - | 12 | 104 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 35065-27-1 | - | 9 | 109 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 35065-27-1 | - | 13 | 113 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 35065-27-1 |  | 12 | 107 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 35065-27-1 | - | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 35065-27-1 | - | 14 | 103 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 35065-29-3 | - | 9.1 | 108 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 35065-29-3 | - | 11 | 114 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 35065-29-3 |  | 16 | 108 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 35065-29-3 | - | 15 | 105 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 35065-29-3 | - | 13 | 107 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 7012-37-5 | - | 9.7 | 108 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 7012-37-5 | - | 16 | 111 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 7012-37-5 |  | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 7012-37-5 | - | 12 | 104 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 7012-37-5 | - | 12 | 98 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 35693-99-3 | - | 9.7 | 108 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 35693-99-3 | - | 11 | 111 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 35693-99-3 |  | 11 | 105 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 35693-99-3 | - | 9.7 | 104 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 35693-99-3 | - | 11 | 103 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 608-93-5 | - | 13 | 106 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 608-93-5 | - | 15 | 110 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 608-93-5 |  | 14 | 108 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 608-93-5 | - | 11 | 104 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 608-93-5 | - | 15 | 105 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 32809-16-8 | - | 13 | 98 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 32809-16-8 | - | 11 | 98 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 32809-16-8 |  | 11 | 100 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 32809-16-8 | - | 15 | 96 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 32809-16-8 | - | 13 | 92 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 23950-58-5 | - | 16 | 100 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 23950-58-5 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 23950-58-5 |  | 14 | 98 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 23950-58-5 | - | 17 | 94 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 23950-58-5 | - | 14 | 92 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 52888-80-9 | - | 12 | 97 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 52888-80-9 | - | 16 | 101 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 52888-80-9 |  | 12 | 96 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 52888-80-9 | - | 13 | 98 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 52888-80-9 | - | 15 | 97 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | DW |  | 129-00-0 | - | 19 | 105 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | GW |  | 129-00-0 | - | 12 | 112 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | MQ |  | 129-00-0 |  | 12 | 105 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | OW |  | 129-00-0 | - | 10 | 104 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0,003 | PW |  | 129-00-0 | - | 12 | 98 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 53112-28-0 | - | 15 | 96 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 53112-28-0 | - | 13 | 99 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 53112-28-0 |  | 13 | 92 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 53112-28-0 | - | 28 | 88 | 55 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 53112-28-0 | - | 14 | 91 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | som pak | Som PAK gespecificeerde verbindingen | µg/l | µg/l | 0,02 | [8 empty] | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 3689-24-5 | - | 16 | 117 | 50 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 3689-24-5 | - | 16 | 110 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 3689-24-5 |  | 15 | 109 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 3689-24-5 | - | 18 | 100 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 3689-24-5 | - | 19 | 104 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 50471-44-8 | - | 14 | 95 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 50471-44-8 | - | 11 | 97 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 50471-44-8 |  | 13 | 99 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 50471-44-8 | - | 12 | 96 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | 17 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 2 | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 50471-44-8 | - | 14 | 93 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 1912-24-9 | - | 11.367 | 101.292 | 23.172 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 1912-24-9 | 3.4 | 14 | 104 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1912-24-9 |  | 12 | 101 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1912-24-9 |  | 17 | 96 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 1912-24-9 | 8.8 | 20 | 108 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1912-24-9 |  | 21 | 104 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | azinfos-methyl | azinfos-methyl | µg/l | µg/l | 0,03 | CB |  | 86-50-0 | - | 16.421 | 99.744 | 32.763 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | azinfos-methyl | azinfos-methyl | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 86-50-0 | 2.7 | 21 | 121 | 67 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | azinfos-methyl | azinfos-methyl | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 86-50-0 |  | 28 | 165 | 161 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | azinfos-methyl | azinfos-methyl | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 86-50-0 |  | 23 | 117 | 64 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | azinfos-methyl | azinfos-methyl | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 86-50-0 | 24 | 39 | 199 | 252 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | azinfos-methyl | azinfos-methyl | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 86-50-0 |  | 24 | 153 | 129 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 581809-46-3 | 22 | 8.2 | 109 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 581809-46-3 |  | 6.9 | 108 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 581809-46-3 |  | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 581809-46-3 | 6 | 9.1 | 112 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 581809-46-3 |  | 14 | 116 | 47 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0,04 | DW |  | 188425-85-6 | 12 | 12 | 116 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0,04 | GW |  | 188425-85-6 |  | 25 | 114 | 63 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0,04 | MQ |  | 188425-85-6 |  | 16 | 104 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0,04 | OW |  | 188425-85-6 | 4.5 | 26 | 133 | 96 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0,04 | PW |  | 188425-85-6 |  | 24 | 113 | 61 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 470-90-6 |  | 19 | 101 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 470-90-6 |  | 17 | 103 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 470-90-6 |  | 13 | 107 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 470-90-6 |  | 23 | 101 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 470-90-6 |  | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 101-21-3 | 4.6 | 16 | 102 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 101-21-3 |  | 11 | 94 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 101-21-3 |  | 9.5 | 102 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 101-21-3 | 3.4 | 20 | 106 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 101-21-3 |  | 18 | 104 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 2921-88-2 | 2.3 | 9.3 | 107 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 2921-88-2 |  | 15 | 110 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 2921-88-2 |  | 14 | 103 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 2921-88-2 | 3.7 | 13 | 103 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 2921-88-2 |  | 10 | 113 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 21725-46-2 | - | 18.41 | 104.875 | 39.827 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 21725-46-2 | 5.8 | 16 | 116 | 48 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 21725-46-2 |  | 16 | 113 | 45 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 21725-46-2 |  | 18 | 103 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 21725-46-2 | 2.9 | 14 | 103 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 21725-46-2 |  | 9.5 | 104 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyflumetofen | cyflumetofen | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 400882-07-7 | 2.6 | 55 | 82 | 97 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyflumetofen | cyflumetofen | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 400882-07-7 |  | 51 | 112 | 118 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyflumetofen | cyflumetofen | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 400882-07-7 |  | 38 | 98 | 75 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyflumetofen | cyflumetofen | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 400882-07-7 | 6.3 | 57 | 118 | 139 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyflumetofen | cyflumetofen | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 400882-07-7 |  | 55 | 85 | 98 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0,06 | DW |  | 52918-63-5 |  | 20 | 98 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0,06 | GW |  | 52918-63-5 |  | 10 | 102 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0,06 | MQ |  | 52918-63-5 |  | 22 | 101 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0,06 | OW |  | 52918-63-5 |  | 16 | 116 | 49 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0,06 | PW |  | 52918-63-5 |  | 19 | 109 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 6190-65-4 | - | 16.915 | 104.5 | 36.479 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 6190-65-4 | 3.3 | 11 | 106 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 6190-65-4 |  | 13 | 111 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 6190-65-4 |  | 8 | 105 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 6190-65-4 | 2.7 | 8.1 | 111 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 6190-65-4 |  | 8.1 | 107 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 1007-28-9 | - | 42.096 | 121.869 | 111.538 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 1007-28-9 | 5.8 | 15 | 100 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1007-28-9 |  | 12 | 111 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1007-28-9 |  | 16 | 105 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 1007-28-9 | 3.4 | 13 | 115 | 42 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1007-28-9 |  | 12 | 114 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 1014-69-3 | - | 42.908 | 124.481 | 117.511 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 1014-69-3 | 6.1 | 13 | 101 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 1014-69-3 |  | 14 | 104 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 1014-69-3 |  | 16 | 101 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 1014-69-3 | 5.6 | 10 | 99 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 1014-69-3 |  | 13 | 104 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0,07 | CB |  | 333-41-5 | - | 30.345 | 107.631 | 67.08 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0,07 | DW |  | 333-41-5 | 22 | 25 | 102 | 50 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0,07 | GW |  | 333-41-5 |  | 18 | 100 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0,07 | MQ |  | 333-41-5 |  | 19 | 98 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0,07 | OW |  | 333-41-5 | 23 | 14 | 109 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0,07 | PW |  | 333-41-5 |  | 18 | 109 | 42 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 62-73-7 | - | 20.548 | 99 | 40.735 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 62-73-7 | 3 | 10 | 100 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 62-73-7 |  | 8.5 | 101 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 62-73-7 |  | 5.3 | 99 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 62-73-7 | 2.1 | 18 | 111 | 45 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 62-73-7 |  | 7.1 | 98 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 60-51-5 | - | 14.872 | 104.044 | 31.986 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 60-51-5 | 5.7 | 19 | 107 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 60-51-5 |  | 23 | 126 | 77 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 60-51-5 |  | 18 | 113 | 48 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 60-51-5 | 4 | 22 | 140 | 102 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 60-51-5 |  | 22 | 135 | 92 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0,07 | CB |  | 110488-70-5 | - | 16.787 | 97.421 | 33.112 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0,07 | DW |  | 110488-70-5 |  | 7.3 | 102 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0,07 | GW |  | 110488-70-5 |  | 13 | 116 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0,07 | MQ |  | 110488-70-5 |  | 11 | 106 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0,07 | OW |  | 110488-70-5 |  | 13 | 113 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0,07 | PW |  | 110488-70-5 |  | 12 | 106 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0,04 | DW |  | 1593-77-7 |  | 13 | 95 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0,04 | GW |  | 1593-77-7 |  | 12 | 100 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0,04 | MQ |  | 1593-77-7 |  | 12 | 105 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0,04 | OW |  | 1593-77-7 |  | 21 | 89 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0,04 | PW |  | 1593-77-7 |  | 21 | 110 | 49 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 17109-49-8 | - | 17.084 | 104.913 | 37.169 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 17109-49-8 | 3.9 | 20 | 115 | 56 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 17109-49-8 |  | 24 | 134 | 94 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 17109-49-8 |  | 14 | 108 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 17109-49-8 | 9.1 | 29 | 150 | 134 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 17109-49-8 |  | 20 | 129 | 76 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 13194-48-4 | - | 16.98 | 100.531 | 34.157 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 13194-48-4 | 5.1 | 13 | 102 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 13194-48-4 |  | 6.4 | 98 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 13194-48-4 |  | 7.9 | 103 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 13194-48-4 | 6.5 | 31 | 98 | 62 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 13194-48-4 |  | 12 | 105 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 2593-15-9 | 2.3 | 8.7 | 100 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 2593-15-9 |  | 11 | 102 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 2593-15-9 |  | 8 | 98 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 2593-15-9 | 2.9 | 19 | 105 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 2593-15-9 |  | 8.6 | 99 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 67564-91-4 | - | 17.445 | 95.578 | 34.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 67564-91-4 | 3.6 | 9.9 | 106 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 67564-91-4 |  | 9.3 | 102 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 67564-91-4 |  | 13 | 100 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 67564-91-4 | 1.9 | 9.5 | 94 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 67564-91-4 |  | 9.3 | 100 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0,09 | DW |  | 51630-58-1 |  | 16 | 108 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0,09 | GW |  | 51630-58-1 |  | 14 | 99 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0,09 | MQ |  | 51630-58-1 |  | 14 | 109 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0,09 | OW |  | 51630-58-1 |  | 14 | 113 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0,09 | PW |  | 51630-58-1 |  | 14 | 113 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 103361-09-7 | 22 | 7.7 | 106 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 103361-09-7 |  | 13 | 119 | 48 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 103361-09-7 |  | 12 | 107 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 103361-09-7 | 6.5 | 17 | 125 | 65 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 103361-09-7 |  | 16 | 123 | 61 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fosfamidon | fosfamidon | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 13171-21-6 |  | 20 | 120 | 61 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fosfamidon | fosfamidon | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 13171-21-6 |  | 18 | 126 | 69 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fosfamidon | fosfamidon | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 13171-21-6 |  | 32 | 111 | 75 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fosfamidon | fosfamidon | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 13171-21-6 |  | 62 | 156 | 224 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fosfamidon | fosfamidon | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 13171-21-6 |  | 33 | 135 | 112 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | heptachloorepoxide | heptachloorepoxide | µg/l | µg/l | 0,04 | [8 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0,04 | CB |  | 51235-04-2 | - | 30.612 | 91.208 | 58.544 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0,04 | DW |  | 51235-04-2 | 2.9 | 5.2 | 101 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0,04 | GW |  | 51235-04-2 |  | 7.6 | 104 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0,04 | MQ |  | 51235-04-2 |  | 4 | 103 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0,04 | OW |  | 51235-04-2 | 3.8 | 3.1 | 103 | 8.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0,04 | PW |  | 51235-04-2 |  | 5.3 | 107 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 121-75-5 | - | 15.489 | 110.875 | 40.654 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 121-75-5 | 4.7 | 28 | 114 | 70 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 121-75-5 |  | 30 | 134 | 105 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 121-75-5 |  | 17 | 103 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 121-75-5 | 3.2 | 46 | 138 | 147 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 121-75-5 |  | 21 | 125 | 73 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 57837-19-1 | 5.2 | 19 | 106 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 57837-19-1 |  | 15 | 103 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 57837-19-1 |  | 21 | 97 | 42 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 57837-19-1 | 5.6 | 18 | 105 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 57837-19-1 |  | 16 | 106 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 67129-08-2 | - | 10.592 | 102.438 | 22.241 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 67129-08-2 | 2.9 | 13 | 105 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 67129-08-2 |  | 12 | 107 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 67129-08-2 |  | 12 | 105 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 67129-08-2 | 3.9 | 11 | 107 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 67129-08-2 |  | 9.7 | 108 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 51218-45-2 | - | 11.098 | 98.375 | 22.076 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 51218-45-2 | 3.5 | 12 | 110 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 51218-45-2 |  | 12 | 108 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 51218-45-2 |  | 13 | 100 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 51218-45-2 | 3.7 | 16 | 102 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 51218-45-2 |  | 11 | 107 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 21087-64-9 | - | 29.572 | 104.875 | 62.789 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 21087-64-9 | 8.9 | 24 | 114 | 62 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 21087-64-9 |  | 14 | 107 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 21087-64-9 |  | 18 | 103 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 21087-64-9 | 4.5 | 13 | 99 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 21087-64-9 |  | 17 | 109 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 7786-34-7 | - | 45.729 | 119.213 | 115.603 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 7786-34-7 | 2.5 | 8.8 | 106 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 7786-34-7 |  | 11 | 120 | 47 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 7786-34-7 |  | 9.4 | 106 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 7786-34-7 | 3.8 | 13 | 130 | 69 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 7786-34-7 |  | 10 | 112 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | paraoxon-ethyl | paraoxon-ethyl | µg/l | µg/l | 0,04 | CB |  | 311-45-5 | - | 17.733 | 105.75 | 39.229 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | paraoxon-ethyl | paraoxon-ethyl | µg/l | µg/l | 0,04 | DW |  | 311-45-5 | 20 | 36 | 121 | 96 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | paraoxon-ethyl | paraoxon-ethyl | µg/l | µg/l | 0,04 | GW |  | 311-45-5 |  | 39 | 152 | 156 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | paraoxon-ethyl | paraoxon-ethyl | µg/l | µg/l | 0,04 | MQ |  | 311-45-5 |  | 48 | 118 | 118 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | paraoxon-ethyl | paraoxon-ethyl | µg/l | µg/l | 0,04 | OW |  | 311-45-5 | 14 | 36 | 101 | 73 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | paraoxon-ethyl | paraoxon-ethyl | µg/l | µg/l | 0,04 | PW |  | 311-45-5 |  | 38 | 132 | 120 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0,03 | CB |  | 56-38-2 | - | 12.998 | 101.563 | 26.586 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 56-38-2 | 11 | 19 | 103 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 56-38-2 |  | 32 | 137 | 113 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 56-38-2 |  | 20 | 112 | 51 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 56-38-2 | 4.4 | 27 | 113 | 66 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 56-38-2 |  | 24 | 120 | 70 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 298-00-0 | - | 17.118 | 103.056 | 35.808 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 298-00-0 | 8.1 | 24 | 128 | 82 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 298-00-0 |  | 25 | 131 | 91 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 298-00-0 |  | 17 | 103 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 298-00-0 | 6.8 | 29 | 121 | 82 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 298-00-0 |  | 24 | 110 | 56 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 51-03-6 | 3.2 | 9.7 | 103 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 51-03-6 |  | 6.8 | 105 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 51-03-6 |  | 7.9 | 103 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 51-03-6 | 3.8 | 8.1 | 105 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 51-03-6 |  | 6.9 | 104 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 23103-98-2 | - | 43.488 | 124.75 | 119.26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 23103-98-2 | 4.4 | 16 | 107 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 23103-98-2 |  | 7.6 | 105 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 23103-98-2 |  | 15 | 101 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 23103-98-2 | 2.2 | 11 | 101 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 23103-98-2 |  | 7.4 | 105 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | prometryn | prometryn | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 7287-19-6 | 4.8 | 12 | 106 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | prometryn | prometryn | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 7287-19-6 |  | 12 | 104 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | prometryn | prometryn | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 7287-19-6 |  | 15 | 99 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | prometryn | prometryn | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 7287-19-6 | 4.7 | 7.1 | 97 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | prometryn | prometryn | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 7287-19-6 |  | 12 | 104 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 1918-16-7 | 4.6 | 10 | 95 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1918-16-7 |  | 11 | 94 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1918-16-7 |  | 12 | 101 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 1918-16-7 | 5.5 | 22 | 104 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1918-16-7 |  | 15 | 102 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 139-40-2 | - | 9.387 | 105.875 | 23.091 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 139-40-2 | 3.5 | 8.3 | 107 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 139-40-2 |  | 15 | 102 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 139-40-2 |  | 13 | 102 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 139-40-2 | 4 | 6.5 | 93 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 139-40-2 |  | 13 | 103 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 13457-18-6 | - | 17.677 | 92.625 | 35.916 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 13457-18-6 | 2.3 | 15 | 109 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 13457-18-6 |  | 12 | 117 | 45 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 13457-18-6 |  | 11 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 13457-18-6 | 6.2 | 21 | 133 | 86 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 13457-18-6 |  | 13 | 118 | 47 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 122-34-9 | 12 | 29 | 107 | 63 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 122-34-9 |  | 20 | 101 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 122-34-9 |  | 21 | 106 | 45 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 122-34-9 | 11 | 11 | 90 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 122-34-9 |  | 18 | 101 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 886-50-0 | - | 16.771 | 108.163 | 39.783 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 886-50-0 | 2.5 | 13 | 105 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 886-50-0 |  | 10 | 113 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 886-50-0 |  | 16 | 100 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 886-50-0 | 2.4 | 12 | 98 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 886-50-0 |  | 11 | 109 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 5915-41-3 | - | 14.301 | 104 | 30.803 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 5915-41-3 | 5 | 14 | 103 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 5915-41-3 |  | 8.8 | 107 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 5915-41-3 |  | 14 | 103 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 5915-41-3 | 3.8 | 14 | 96 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 5915-41-3 |  | 11 | 107 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 30125-63-4 | - | 17.922 | 110.438 | 44.751 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 30125-63-4 | 3.9 | 5.5 | 103 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 30125-63-4 |  | 12 | 104 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 30125-63-4 |  | 6.7 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 30125-63-4 | 1.5 | 8.3 | 106 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 30125-63-4 |  | 8.9 | 104 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 961-11-5 | - | 13.368 | 94.688 | 27.456 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 961-11-5 | 4.8 | 23 | 123 | 74 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 961-11-5 |  | 18 | 132 | 79 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 961-11-5 |  | 14 | 112 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 961-11-5 | 7.1 | 32 | 140 | 120 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 961-11-5 |  | 18 | 122 | 62 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | CB |  | 57018-04-9 | - | 9.315 | 94.525 | 20.737 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 57018-04-9 | 3.9 | 12 | 107 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 57018-04-9 |  | 8.3 | 104 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 57018-04-9 |  | 10 | 103 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 57018-04-9 | 3.9 | 7.3 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 57018-04-9 |  | 10 | 106 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 43121-43-3 | - | 11.721 | 102.125 | 24.314 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 43121-43-3 | 5.9 | 12 | 106 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 43121-43-3 |  | 12 | 111 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 43121-43-3 |  | 14 | 105 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 43121-43-3 | 6.2 | 15 | 98 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 43121-43-3 |  | 18 | 105 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,1 | CB |  | 126-73-8 | - | 19.903 | 103.375 | 41.699 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 126-73-8 | 15 | 26 | 88 | 52 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 126-73-8 |  | 43 | 97 | 83 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 126-73-8 |  | 32 | 112 | 75 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 126-73-8 | 17 | 18 | 103 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 126-73-8 |  | 24 | 98 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 78-40-0 | - | 21.743 | 104.792 | 46.566 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 78-40-0 | 2.9 | 19 | 84 | 45 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 78-40-0 |  | 14 | 91 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 78-40-0 |  | 23 | 94 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 78-40-0 | 9.7 | 12 | 93 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 78-40-0 |  | 14 | 101 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triisobutylfosfaat | triisobutylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,2 | DW |  | 126-71-6 | 21 | 47 | 83 | 85 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | 14 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 3 | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triisobutylfosfaat | triisobutylfosfaat | µg/l | µg/l | 0,2 | OW |  | 126-71-6 | 37 | 34 | 91 | 64 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0,05 | DW | Q | 51-28-5 | 2.15 | 7.9 | 90 | 24 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 51-28-5 | - | 8.5 | 94 | 20 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 51-28-5 |  | 9.6 | 96 | 20 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0,05 | OW | Q | 51-28-5 | 4.79 | 9 | 101 | 18 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 51-28-5 | - | 8.2 | 91 | 24 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | DW | Q | 88-85-7 | 2.98 | 8.1 | 98 | 16 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 88-85-7 | - | 6.9 | 90 | 23 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 88-85-7 |  | 9.3 | 98 | 19 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | OW | Q | 88-85-7 | 2.08 | 4.6 | 96 | 12 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 88-85-7 | - | 8.7 | 93 | 21 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | DW | Q | 1420-07-1 | 2.15 | 9.1 | 98 | 18 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 1420-07-1 | - | 8.2 | 87 | 29 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 1420-07-1 |  | 8.1 | 96 | 17 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | OW | Q | 1420-07-1 | 1.99 | 6.1 | 99 | 12 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 1420-07-1 | - | 8.2 | 94 | 19 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | DW | Q | 534-52-1 | 2.71 | 11 | 95 | 23 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 534-52-1 | - | 12 | 101 | 25 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 534-52-1 |  | 8.4 | 95 | 19 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | OW | Q | 534-52-1 | 3.05 | 7.1 | 95 | 16 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-4 | 5 | LC | Vloeistofchromatografie | Multicomponenten 4 | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 534-52-1 | - | 21 | 105 | 45 | 0.2 | 21
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 615-22-5 | 0.3 | 6.9 | 93.6 | 18.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 615-22-5 | 1.9 | 9.4 | 103.1 | 20.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 615-22-5 | 1 | 9 | 95 | 19.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 615-22-5 | 0.4 | 10 | 101.5 | 20.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 615-22-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,015 | DW |  | 2163-68-0 | 1.8 | 2.5 | 106.6 | 14.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,015 | GW |  | 2163-68-0 | 8.8 | 11.9 | 101 | 24.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,015 | MQ |  | 2163-68-0 | 1.2 | 3.7 | 102 | 8.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,015 | OW |  | 2163-68-0 | 5.7 | 15.2 | 108.6 | 37.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,015 | PW |  | 2163-68-0 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 17254-80-7 | 2.1 | 5.7 | 107.6 | 19.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 17254-80-7 | 1 | 11.3 | 104.6 | 25.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 17254-80-7 | 1.4 | 5.5 | 99.6 | 10.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 17254-80-7 | 1.1 | 5.6 | 121.4 | 44.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 17254-80-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 6339-19-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0,015 | DW |  | 52508-35-7 | 4 | 12.2 | 107.5 | 30.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0,015 | GW |  | 52508-35-7 | 2.8 | 19.9 | 117.2 | 58.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0,015 | MQ |  | 52508-35-7 | 4.9 | 2.6 | 94.9 | 11.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0,015 | OW |  | 52508-35-7 | 2.5 | 13 | 126 | 61.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0,015 | PW |  | 52508-35-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 158062-67-0 | 2.9 | 4.4 | 97.8 | 9.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 158062-67-0 | 1 | 5.8 | 101.4 | 12.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 158062-67-0 | 2.1 | 6.4 | 100.1 | 12.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 158062-67-0 | 0.6 | 4.2 | 103.9 | 11.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 158062-67-0 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 658066-35-4 | 2.1 | 4.7 | 97.4 | 10.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 658066-35-4 | 1.4 | 8.1 | 100.9 | 16.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 658066-35-4 | 2.5 | 5.8 | 100 | 11.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 658066-35-4 | 1.9 | 3.5 | 103.8 | 10.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 658066-35-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 951659-40-8 | 2.1 | 2.7 | 101.2 | 5.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 951659-40-8 | 4.4 | 7.8 | 104.7 | 18.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 951659-40-8 | 1.9 | 6.7 | 95.6 | 15.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 951659-40-8 | 1.9 | 11.2 | 107.5 | 28.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 951659-40-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | halauxifen-methyl | halauxifen-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 943831-98-9 | 2.5 | 3.6 | 100.6 | 7.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | halauxifen-methyl | halauxifen-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 943831-98-9 | 2.7 | 8.8 | 103.5 | 19.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | halauxifen-methyl | halauxifen-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 943831-98-9 | 2.6 | 6.7 | 105.3 | 17.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | halauxifen-methyl | halauxifen-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 943831-98-9 | 3.7 | 6.9 | 107 | 20.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | halauxifen-methyl | halauxifen-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 943831-98-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 1231244-60-2 | 8.6 | 11.2 | 102.2 | 23.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 1231244-60-2 | 10.6 | 16.2 | 99.5 | 32.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 1231244-60-2 | 5 | 12.7 | 95.8 | 25.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 1231244-60-2 | 10.6 | 14.5 | 102 | 29.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 1231244-60-2 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 172960-62-2 | 2.9 | 3.3 | 98.2 | 7.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 172960-62-2 | 2.1 | 7.5 | 101.9 | 15.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 172960-62-2 | 1.7 | 4.2 | 98 | 9.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 172960-62-2 | 2.1 | 3.5 | 103.6 | 10.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 172960-62-2 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 152019-73-3 | 13.6 | 22.4 | 110.4 | 53.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 152019-73-3 | 5 | 26.7 | 115.5 | 68.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 152019-73-3 | 4.9 | 12.6 | 96.9 | 25.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 152019-73-3 | 8 | 20.3 | 124.2 | 70 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 152019-73-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,025 | DW |  | 171118-09-5 | 2.7 | 8.4 | 106.3 | 21.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,025 | GW |  | 171118-09-5 | 2.7 | 19.4 | 117.9 | 58 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,025 | MQ |  | 171118-09-5 | 2.9 | 4.3 | 93.9 | 70.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,025 | OW |  | 171118-09-5 | 2.2 | 14.7 | 129.8 | 14.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0,025 | PW |  | 171118-09-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 1709-59-7 | 2.4 | 5.3 | 101.7 | 11.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 1709-59-7 | 1.6 | 7.2 | 103.6 | 16.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 1709-59-7 | 2.4 | 4 | 104.7 | 12.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 1709-59-7 | 2.1 | 6.4 | 103 | 14.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 1709-59-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 3984-14-3 | 1.9 | 5.5 | 93.6 | 16.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 3984-14-3 | 1.1 | 9.6 | 98.2 | 19.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 3984-14-3 | 1.8 | 5.1 | 98.1 | 10.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 3984-14-3 | 1.7 | 5 | 102.4 | 11.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 3984-14-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 76738-62-0 | 2.9 | 5.1 | 99.1 | 10.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 76738-62-0 | 2.2 | 8.3 | 102.3 | 17.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 76738-62-0 | 3.1 | 2.7 | 97.7 | 7.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 76738-62-0 | 1.1 | 4.1 | 102.3 | 9.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 76738-62-0 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 494793-67-8 | 5.1 | 7.6 | 96.7 | 16.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 494793-67-8 | 19.2 | 15.4 | 97.3 | 30.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 494793-67-8 | 1.2 | 5.9 | 102.1 | 12.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 494793-67-8 | 1.2 | 7 | 97.8 | 14.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 494793-67-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 24579-73-5 | 0.7 | 3.9 | 97.4 | 9.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 24579-73-5 | 0.7 | 7.7 | 101.4 | 15.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 24579-73-5 | 1.9 | 5.4 | 100.1 | 10.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 24579-73-5 | 1 | 2.7 | 103.8 | 9.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 24579-73-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 7286-69-3 | 1.9 | 3.2 | 97.7 | 7.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 7286-69-3 | 2.5 | 8.1 | 98.9 | 16.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 7286-69-3 | 0.5 | 5.7 | 99.8 | 11.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 7286-69-3 | 1.1 | 5.4 | 99.9 | 10.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 7286-69-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 874967-67-6 | 8.1 | 6.1 | 97.1 | 13.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 874967-67-6 | 3.6 | 16.7 | 107.8 | 39.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 874967-67-6 | 5.6 | 5.4 | 102 | 11.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 874967-67-6 | 3 | 10.9 | 104.2 | 24.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 874967-67-6 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 255613 | 2 | 3 | 103.4 | 9.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 255613 | 6.5 | 10.5 | 107.1 | 26.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 255613 | 3.6 | 7.1 | 106.9 | 20.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 255613 | 1 | 8.2 | 116.3 | 37.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 255613 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 148-79-8 | 0.3 | 3.5 | 99.1 | 7.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 148-79-8 | 1.9 | 6.3 | 102.1 | 13.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 148-79-8 | 1 | 6.3 | 98.2 | 12.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 148-79-8 | 0.4 | 2.1 | 103.2 | 7.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 148-79-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0,01 | DW |  | 153719-23-4 | 9.7 | 11.2 | 96.5 | 22.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 153719-23-4 | 13.7 | 11.5 | 100.2 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 153719-23-4 | 8.7 | 13.4 | 91.6 | 29.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0,01 | OW |  | 153719-23-4 | 9.8 | 8.9 | 104.4 | 20.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 153719-23-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 23564-05-8 | 2.9 | 9.2 | 97.9 | 18.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 23564-05-8 | 1.8 | 11.4 | 99.7 | 22.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 23564-05-8 | 1.4 | 13.5 | 96.2 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 23564-05-8 | 6.4 | 7.6 | 97.2 | 15.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 23564-05-8 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | trisulfuron-methyl | trisulfuron-methyl | µg/l | µg/l | 0,015 | DW |  | 126535-15-7 | 3 | 5.8 | 113.1 | 29.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | trisulfuron-methyl | trisulfuron-methyl | µg/l | µg/l | 0,015 | GW |  | 126535-15-7 | 11.4 | 11.1 | 98.4 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | trisulfuron-methyl | trisulfuron-methyl | µg/l | µg/l | 0,015 | MQ |  | 126535-15-7 | 3.5 | 17.9 | 107.2 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | trisulfuron-methyl | trisulfuron-methyl | µg/l | µg/l | 0,015 | OW |  | 126535-15-7 | 10.1 | 31.6 | 101.7 | 64.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | 2 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 5 | AVS-MULTI-5 | eigen methode | trisulfuron-methyl | trisulfuron-methyl | µg/l | µg/l | 0,015 | PW |  | 126535-15-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 93-76-5 | 2.2 | 14 | 105 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 93-76-5 | - | 5.8 | 104 | 15 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 93-76-5 |  | 9.7 | 113 | 35 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 93-76-5 | 3 | 8.4 | 112 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 93-76-5 | - | 5.5 | 112 | 28 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 94-75-7 | 4.4 | 15 | 112 | 41 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 94-75-7 | - | 9.8 | 111 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 94-75-7 |  | 15 | 119 | 52 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 94-75-7 | 8.2 | 13 | 116 | 44 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 94-75-7 | - | 13 | 116 | 43 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 120-36-5 | 3.7 | 11 | 107 | 29 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 120-36-5 | - | 8.3 | 105 | 21 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 120-36-5 |  | 11 | 113 | 35 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 120-36-5 | 4.8 | 9.2 | 111 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 120-36-5 | - | 11 | 114 | 38 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 50-30-6 | 0.9 | 9.9 | 110 | 29 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 50-30-6 | - | 9.1 | 115 | 37 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 50-30-6 |  | 10 | 112 | 33 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 50-30-6 | 4.2 | 7.9 | 108 | 24 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 50-30-6 | - | 13 | 117 | 45 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 25057-89-0 | 2.5 | 9.9 | 105 | 24 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 25057-89-0 | - | 7.5 | 104 | 18 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 25057-89-0 |  | 9.3 | 112 | 32 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 25057-89-0 | 4.5 | 13 | 109 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 25057-89-0 | - | 7.9 | 112 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 5589-96-8 | 5.8 | 22 | 111 | 53 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 5589-96-8 | - | 20 | 114 | 54 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 5589-96-8 |  | 17 | 111 | 45 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 5589-96-8 | 8.7 | 18 | 106 | 40 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 5589-96-8 | - | 13 | 109 | 33 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 2136-79-0 | 3.4 | 13 | 106 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 2136-79-0 | - | 6 | 104 | 15 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 2136-79-0 |  | 8.5 | 111 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 2136-79-0 | 4.6 | 8.7 | 105 | 21 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 2136-79-0 | - | 5.1 | 112 | 26 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 75-99-0 | 2.6 | 11 | 105 | 25 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 75-99-0 | - | 19 | 105 | 40 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 75-99-0 |  | 15 | 109 | 37 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 75-99-0 | 4.9 | 7.4 | 112 | 29 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 75-99-0 | - | 11 | 105 | 24 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | DW |  | 631-64-1 | 5.3 | 31 | 109 | 69 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | GW |  | 631-64-1 | - | 24 | 119 | 68 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | MQ |  | 631-64-1 |  | 16 | 115 | 47 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | OW |  | 631-64-1 | 20.3 | 11 | 114 | 37 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | PW |  | 631-64-1 | - | 13 | 115 | 44 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 1918-00-9 | 1.4 | 15 | 104 | 32 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 1918-00-9 | - | 9.5 | 109 | 28 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 1918-00-9 |  | 14 | 112 | 38 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 1918-00-9 | 3.4 | 11 | 110 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 1918-00-9 | - | 11 | 113 | 36 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 79-43-6 | 3.4 | 46 | 88 | 84 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 79-43-6 | - | 34 | 98 | 67 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 79-43-6 |  | 18 | 107 | 41 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 79-43-6 | 6.6 | 14 | 103 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 79-43-6 | - | 15 | 100 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 94-74-6 | 2 | 14 | 105 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 94-74-6 | - | 7.6 | 104 | 17 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 94-74-6 |  | 10 | 112 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 94-74-6 | 3.8 | 9.2 | 115 | 36 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 94-74-6 | - | 7.4 | 115 | 35 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 94-81-5 | 2.7 | 11 | 102 | 24 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 94-81-5 | - | 12 | 105 | 28 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 94-81-5 |  | 11 | 114 | 37 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 94-81-5 | 4.9 | 8 | 114 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 94-81-5 | - | 19 | 106 | 41 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | DW | Q | 93-65-2 | 1.4 | 7.2 | 105 | 18 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | GW |  | 93-65-2 | - | 8.8 | 107 | 23 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | MQ |  | 93-65-2 |  | 7.8 | 111 | 28 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | OW | Q | 93-65-2 | 3.4 | 6.2 | 112 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0,01 | PW |  | 93-65-2 | - | 7 | 113 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | DW |  | 79-08-3 | 4.5 | 13 | 97 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | GW |  | 79-08-3 | - | 14 | 114 | 42 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | MQ |  | 79-08-3 |  | 21 | 108 | 49 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | OW |  | 79-08-3 | 14.2 | 7.7 | 102 | 16 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,06 | PW |  | 79-08-3 | - | 11 | 109 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,5 | DW |  | 79-11-8 | 11.1 | 19 | 91 | 39 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,5 | GW |  | 79-11-8 | - | 29 | 95 | 55 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,5 | MQ |  | 79-11-8 |  | 17 | 94 | 34 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,5 | OW |  | 79-11-8 | 3.8 | 8.7 | 94 | 21 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,5 | PW |  | 79-11-8 | - | 6.7 | 94 | 18 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | DW | Q | 632-58-6 | 8.7 | 8.6 | 88 | 29 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 632-58-6 | - | 7.3 | 88 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 632-58-6 |  | 8.9 | 93 | 22 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | OW | Q | 632-58-6 | 5.8 | 16 | 90 | 35 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 632-58-6 | - | 15 | 100 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 76-03-9 | 2.8 | 11 | 107 | 28 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 76-03-9 | - | 12 | 108 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 76-03-9 |  | 15 | 110 | 39 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 76-03-9 | 4.5 | 11 | 102 | 22 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | 5 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Multicomponenten 6 | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 76-03-9 | - | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 28
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | NOM-DATA | 4 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11-chlooreicosaanfluor-3-oxaundecaan-1-sulfonaat | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 83329-89-9 | 4.7 | 9 | 103.2 | 19.7 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11-chlooreicosaanfluor-3-oxaundecaan-1-sulfonaat | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 83329-89-9 | 4.2 | 6.9 | 103.9 | 16.3 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11-chlooreicosaanfluor-3-oxaundecaan-1-sulfonaat | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 83329-89-9 | 3.4 | 12.5 | 107.5 | 30.8 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | ng/l | ng/l | 0,5 | DW |  | 27619-94-9 | 2.3 | 6.7 | 97.3 | 14 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | ng/l | ng/l | 0,5 | GW |  | 27619-94-9 | 3.3 | 9.8 | 98.7 | 19.5 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | ng/l | ng/l | 0,5 | MQ |  | 27619-94-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | 6:2 fluorotelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) | ng/l | ng/l | 0,5 | OW |  | 27619-94-9 | 3 | 8.6 | 99.6 | 17.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9-chloorhexadecafluor-3-oxanonaan-1-sulfonaat | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 73606-19-6 | 2.8 | 5.2 | 98.6 | 8.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9-chloorhexadecafluor-3-oxanonaan-1-sulfonaat | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 73606-19-6 | 4 | 2.9 | 97.9 | 7.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9-chloorhexadecafluor-3-oxanonaan-1-sulfonaat | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 73606-19-6 | 2.5 | 2 | 99.8 | 4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoaat (DONA) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 2250081-67-3 | 5 | 7 | 99.4 | 13.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoaat (DONA) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 2250081-67-3 | 3.7 | 4.2 | 100.5 | 8.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoaat (DONA) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 2250081-67-3 | 3.5 | 4 | 103.9 | 11.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | EtFOSAA | ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (EtFOSAA) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 2991-50-6 | 2.4 | 7.8 | 102.9 | 17.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | EtFOSAA | ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (EtFOSAA) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 2991-50-6 | 2.8 | 7 | 100.2 | 14 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | EtFOSAA | ethylperfluoroctaansulfonamideazijnzuur (EtFOSAA) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 2991-50-6 | 3.7 | 2.5 | 104.9 | 11.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 13252-13-6 | 2.6 | 6.4 | 101.6 | 13.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 13252-13-6 | 4.4 | 5.6 | 101 | 11.5 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 13252-13-6 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 13252-13-6 | 3.3 | 4.5 | 100 | 9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 375-73-5 | 2.1 | 5.7 | 95.6 | 14 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 375-73-5 | 1.7 | 3.2 | 100.2 | 6.5 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 375-73-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | perfluorbutaansulfonaat (PFBS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 375-73-5 | 3.3 | 5.5 | 95 | 14.6 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaanzuur (PFBA) | perfluorbutaanzuur (PFBA) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 375-22-4 | 0.4 | 5.3 | 96.8 | 12.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaanzuur (PFBA) | perfluorbutaanzuur (PFBA) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 375-22-4 | 0.6 | 3.4 | 98.9 | 7.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaanzuur (PFBA) | perfluorbutaanzuur (PFBA) | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 375-22-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorbutaanzuur (PFBA) | perfluorbutaanzuur (PFBA) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 375-22-4 | 1.1 | 4.9 | 95.1 | 13.6 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 335-77-3 | 3 | 6.1 | 102.8 | 13.7 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 335-77-3 | 2.8 | 2.9 | 102.8 | 8.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 335-77-3 | 3.4 | 4.1 | 104.5 | 12.3 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordecaanzuur (PFDA) | perfluordecaanzuur (PFDA) | ng/l | ng/l | 0,5 | DW |  | 335-76-2 | 6.3 | 10.7 | 100.4 | 21.5 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordecaanzuur (PFDA) | perfluordecaanzuur (PFDA) | ng/l | ng/l | 0,5 | GW |  | 335-76-2 | 6.6 | 8.9 | 101.4 | 18.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordecaanzuur (PFDA) | perfluordecaanzuur (PFDA) | ng/l | ng/l | 0,5 | MQ |  | 335-76-2 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordecaanzuur (PFDA) | perfluordecaanzuur (PFDA) | ng/l | ng/l | 0,5 | OW |  | 335-76-2 | 6.1 | 12.8 | 106.2 | 29.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordodecaansulfonzuur (PFDoS) | perfluordodecaansulfonzuur (PFDoS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 79780-39-5 | 2.2 | 12.2 | 123.8 | 56.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordodecaansulfonzuur (PFDoS) | perfluordodecaansulfonzuur (PFDoS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 79780-39-5 | 3.1 | 11 | 125.7 | 58.3 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordodecaansulfonzuur (PFDoS) | perfluordodecaansulfonzuur (PFDoS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 79780-39-5 | 4.3 | 9.4 | 131.4 | 67.5 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordodecaanzuur (PFDoA) | perfluordodecaanzuur (PFDoA) | ng/l | ng/l | 0,5 | DW |  | 307-55-1 | 16.8 | 18.2 | 99.9 | 36.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordodecaanzuur (PFDoA) | perfluordodecaanzuur (PFDoA) | ng/l | ng/l | 0,5 | GW |  | 307-55-1 | 12.4 | 12.1 | 99.8 | 24.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluordodecaanzuur (PFDoA) | perfluordodecaanzuur (PFDoA) | ng/l | ng/l | 0,5 | OW |  | 307-55-1 | 7.8 | 5.6 | 102 | 12.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 375-92-8 | 1.5 | 6.1 | 99.5 | 12.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 375-92-8 | 2.3 | 5 | 100.6 | 10 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 375-92-8 | 4.3 | 2.7 | 102.3 | 7.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 375-85-9 | 4.7 | 9.5 | 100.6 | 19.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 375-85-9 | 4.2 | 5.4 | 101.3 | 11.3 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 375-85-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 375-85-9 | 6.5 | 9.7 | 98.5 | 19.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 355-46-4 | 2.4 | 4.4 | 99 | 8.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 355-46-4 | 2.4 | 5.8 | 99.7 | 11.7 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 355-46-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 355-46-4 | 4.3 | 5.2 | 101.6 | 11.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 307-24-4 | 4.2 | 5.9 | 97.4 | 12.6 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 307-24-4 | 4.4 | 4.7 | 99.9 | 9.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 307-24-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 307-24-4 | 2.8 | 5.2 | 97.3 | 11.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluornonaansulfonzuur (PFNS) | perfluornonaansulfonzuur (PFNS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 68259-12-1 | 3 | 5.3 | 101.2 | 10.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluornonaansulfonzuur (PFNS) | perfluornonaansulfonzuur (PFNS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 68259-12-1 | 2.4 | 4.6 | 99.4 | 9.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluornonaansulfonzuur (PFNS) | perfluornonaansulfonzuur (PFNS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 68259-12-1 | 3.6 | 4.4 | 101.7 | 9.5 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluornonaanzuur (PFNA) | perfluornonaanzuur (PFNA) | ng/l | ng/l | 0,5 | DW |  | 375-95-1 | 7 | 6 | 99.8 | 12 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluornonaanzuur (PFNA) | perfluornonaanzuur (PFNA) | ng/l | ng/l | 0,5 | GW |  | 375-95-1 | 7.7 | 7.3 | 105.5 | 18.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluornonaanzuur (PFNA) | perfluornonaanzuur (PFNA) | ng/l | ng/l | 0,5 | MQ |  | 375-95-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluornonaanzuur (PFNA) | perfluornonaanzuur (PFNA) | ng/l | ng/l | 0,5 | OW |  | 375-95-1 | 5 | 14 | 98 | 27.8 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 1763-23-1 | 3.7 | 7.8 | 98.3 | 15.7 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 1763-23-1 | 3 | 3.7 | 98.5 | 7.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 1763-23-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | perfluoroctaansulfonaat (PFOS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 1763-23-1 | 3.1 | 1.6 | 100.1 | 3.3 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaanzuur (PFOA) | perfluoroctaanzuur (PFOA) | ng/l | ng/l | 0,5 | DW |  | 335-67-1 | 5.7 | 13 | 100.3 | 26 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaanzuur (PFOA) | perfluoroctaanzuur (PFOA) | ng/l | ng/l | 0,5 | GW |  | 335-67-1 | 11.6 | 19.4 | 103.2 | 40.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaanzuur (PFOA) | perfluoroctaanzuur (PFOA) | ng/l | ng/l | 0,5 | MQ |  | 335-67-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluoroctaanzuur (PFOA) | perfluoroctaanzuur (PFOA) | ng/l | ng/l | 0,5 | OW |  | 335-67-1 | 5.8 | 18.5 | 97.2 | 36.3 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 2706-91-4 | 2.4 | 5.3 | 100.8 | 10.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 2706-91-4 | 3.4 | 3.9 | 101.1 | 8.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 2706-91-4 | 2 | 4.9 | 99.7 | 9.8 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 2706-90-3 | 2.4 | 7.2 | 99.2 | 14.3 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 2706-90-3 | 3 | 5.2 | 100.2 | 10.5 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | ng/l | ng/l | 0,2 | MQ |  | 2706-90-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 2706-90-3 | 4 | 3.9 | 100 | 7.8 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluortridecaansulfonzuur (PFTrDS) | perfluortridecaansulfonzuur (PFTrDS) | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 791563-89-8 | 13.1 | 18.8 | 137.3 | 90.6 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluortridecaansulfonzuur (PFTrDS) | perfluortridecaansulfonzuur (PFTrDS) | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 791563-89-8 | 3.7 | 18.1 | 134.4 | 84.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluortridecaansulfonzuur (PFTrDS) | perfluortridecaansulfonzuur (PFTrDS) | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 791563-89-8 | 3.7 | 15.2 | 155.9 | 121 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluortridecaanzuur (PFTrDA) | perfluortridecaanzuur (PFTrDA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 72629-94-8 | 8 | 8.1 | 108.7 | 24.7 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluortridecaanzuur (PFTrDA) | perfluortridecaanzuur (PFTrDA) | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 72629-94-8 | 10.4 | 12.1 | 109.2 | 32.2 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluortridecaanzuur (PFTrDA) | perfluortridecaanzuur (PFTrDA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 72629-94-8 | 11.1 | 13.1 | 120 | 50.9 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorundecaansulfonzuur (PFUdS) | perfluorundecaansulfonzuur (PFUdS) | ng/l | ng/l | 0,2 | DW |  | 749786-16-1 | 3.2 | 8.5 | 107.6 | 23.7 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorundecaansulfonzuur (PFUdS) | perfluorundecaansulfonzuur (PFUdS) | ng/l | ng/l | 0,2 | GW |  | 749786-16-1 | 3.3 | 4.5 | 106.7 | 16.4 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorundecaansulfonzuur (PFUdS) | perfluorundecaansulfonzuur (PFUdS) | ng/l | ng/l | 0,2 | OW |  | 749786-16-1 | 4.1 | 7.5 | 112.8 | 30.7 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorundecaanzuur (PFUdA) | perfluorundecaanzuur (PFUdA) | ng/l | ng/l | 0,5 | DW |  | 2058-94-8 | 9.5 | 17 | 98.2 | 33.6 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorundecaanzuur (PFUdA) | perfluorundecaanzuur (PFUdA) | ng/l | ng/l | 0,5 | GW |  | 2058-94-8 | 11.2 | 12.1 | 97.3 | 24.1 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | 17 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Perfluorverbindingen | AVS-PERFLUOR | eigen methode | perfluorundecaanzuur (PFUdA) | perfluorundecaanzuur (PFUdA) | ng/l | ng/l | 0,5 | OW |  | 2058-94-8 | 13.3 | 14.7 | 100.9 | 29.8 | 10 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 10,11-trans diolcarbamazepine | 10,11-trans diolcarbamazepine | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 58955-93-4 |  | 8.7 | 99 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 10,11-trans diolcarbamazepine | 10,11-trans diolcarbamazepine | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 58955-93-4 | 6 |  |  |  |  | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 10,11-trans diolcarbamazepine | 10,11-trans diolcarbamazepine | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 58955-93-4 | 3 | 18 | 107 | 42 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | - | 2 | 6.1 | 99 | 12 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | - | 1 | 14 | 95 | 28 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | - |  | 6.6 | 101 | 13 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | - | 1 | 14 | 97 | 27 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | - |  | 6.8 | 99 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 21312-10-7 | 3 | 7.1 | 102 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 21312-10-7 | 3 | 14 | 98 | 28 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 21312-10-7 |  | 8.4 | 99 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 21312-10-7 | 3 | 8.7 | 103 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 21312-10-7 |  | 7.3 | 100 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 71675-85-9 | 2 | 8.9 | 93 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 71675-85-9 | 3 | 11 | 96 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 71675-85-9 |  | 11 | 101 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 71675-85-9 | 5 | 13 | 109 | 33 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 71675-85-9 |  | 15 | 97 | 30 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 29122-68-7 | 3 | 8 | 98 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 29122-68-7 | 3 | 9.1 | 96 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 29122-68-7 |  | 6.2 | 99 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 29122-68-7 | 3 | 6.7 | 100 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 29122-68-7 |  | 8.8 | 98 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | DW |  | 83905-01-5 | 2 | 14 | 87 | 36 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | GW |  | 83905-01-5 | 3 | 29 | 96 | 56 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | MQ |  | 83905-01-5 |  | 33 | 111 | 77 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | OW |  | 83905-01-5 |  | 36 | 136 | 122 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | PW |  | 83905-01-5 |  | 36 | 111 | 83 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 95-14-7 | 2 | 6.7 | 98 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 95-14-7 | 2 | 5.1 | 99 | 10 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 95-14-7 |  | 5.8 | 100 | 12 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 95-14-7 | 1 | 13 | 91 | 29 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 95-14-7 |  | 9.4 | 102 | 19 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 41859-67-0 | 4 | 10 | 98 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 41859-67-0 | 5 | 9.9 | 100 | 20 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 41859-67-0 |  | 7 | 100 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 41859-67-0 | 6 | 7.7 | 102 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 41859-67-0 |  | 8.9 | 98 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 66722-44-9 | 5 | 5.8 | 101 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 66722-44-9 | 3 | 11 | 98 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 66722-44-9 |  | 5.5 | 99 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 66722-44-9 | 3 | 6.1 | 101 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 66722-44-9 |  | 7.8 | 100 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 139481-59-7 | 1 | 7.7 | 106 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 139481-59-7 | 2 | 13 | 104 | 29 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 139481-59-7 |  | 12 | 105 | 27 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 139481-59-7 | 2 | 13 | 98 | 25 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 139481-59-7 |  | 11 | 89 | 30 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 298-46-4 | 3 | 7.8 | 100 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 298-46-4 | 2 | 12 | 96 | 25 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 298-46-4 |  | 9.1 | 99 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 298-46-4 | 3 | 13 | 100 | 27 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 298-46-4 |  | 3.7 | 100 | 7.4 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 56-75-7 | 9 | 9.6 | 97 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 56-75-7 | 4 | 12 | 98 | 23 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 56-75-7 |  | 9.2 | 101 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 56-75-7 | 9 | 10 | 100 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 56-75-7 |  | 9.6 | 99 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 59729-33-8 | 2 | 8.1 | 98 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 59729-33-8 | 3 | 10 | 97 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 59729-33-8 |  | 7.1 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 59729-33-8 | 3 | 8.2 | 101 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 59729-33-8 |  | 9.9 | 92 | 24 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 81103-11-9 | 3 | 9.1 | 103 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 81103-11-9 | 3 | 10 | 97 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 81103-11-9 |  | 7.5 | 104 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 81103-11-9 | 3 | 8.8 | 107 | 23 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 81103-11-9 |  | 7.4 | 95 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | DW |  | 637-07-0 | 8 | 6.8 | 99 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | GW |  | 637-07-0 | 8 | 9.3 | 101 | 19 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | MQ |  | 637-07-0 |  | 9.4 | 100 | 19 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | OW |  | 637-07-0 | 11 | 16 | 98 | 31 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | PW |  | 637-07-0 |  | 10 | 98 | 20 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 882-09-7 | 5 | 5.5 | 100 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 882-09-7 | 4 | 8.3 | 100 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 882-09-7 |  | 9.2 | 100 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 882-09-7 | 4 | 9.7 | 102 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 882-09-7 |  | 5.7 | 99 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 50-18-0 | 8 | 11 | 95 | 23 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 50-18-0 | 7 | 13 | 98 | 26 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 50-18-0 |  | 7.4 | 99 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 50-18-0 | 5 | 7 | 94 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 50-18-0 |  | 8 | 99 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 439-14-5 | 3 | 8.4 | 96 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 439-14-5 |  | 11 | 95 | 23 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 439-14-5 |  | 7.1 | 97 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 439-14-5 | 4 | 6.7 | 101 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 439-14-5 | 4 | 4.6 | 96 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 15307-86-5 | 2 | 7.2 | 100 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 15307-86-5 | 2 | 14 | 97 | 27 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 15307-86-5 |  | 7.6 | 100 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 15307-86-5 | 2 | 9.3 | 104 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 15307-86-5 |  | 5.6 | 98 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 75847-73-3 | 4 | 7 | 105 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 75847-73-3 | 3 | 12 | 108 | 30 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 75847-73-3 |  | 8 | 109 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 75847-73-3 | 3 | 10 | 106 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 75847-73-3 |  | 9.9 | 109 | 27 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 60-80-0 | 7 | 12 | 102 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 60-80-0 | 5 | 14 | 99 | 27 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 60-80-0 |  | 19 | 107 | 43 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 60-80-0 | 6 | 9.5 | 103 | 20 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 60-80-0 |  | 15 | 106 | 35 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 49562-28-9 | 9 | 17 | 106 | 39 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 49562-28-9 | 16 | 8.6 | 98 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 49562-28-9 |  | 15 | 106 | 34 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 49562-28-9 | 6 | 48 | 91 | 90 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 49562-28-9 |  | 13 | 102 | 26 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 42017-89-0 | 3 | 7.5 | 99 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 42017-89-0 | 3 | 8.3 | 98 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 42017-89-0 |  | 6.7 | 101 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 42017-89-0 | 3 | 9.4 | 102 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 42017-89-0 |  | 8 | 98 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 54-31-9 | 5 | 7.7 | 98 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 54-31-9 | 5 | 8.9 | 102 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 54-31-9 |  | 8.4 | 101 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 54-31-9 | 5 | 7.6 | 101 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 54-31-9 |  | 6.3 | 100 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 60142-96-3 | 2 | 7.8 | 104 | 18 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 60142-96-3 | 2 | 11 | 110 | 32 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | MQ |  | 60142-96-3 |  | 11 | 110 | 32 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 60142-96-3 | 2 | 26 | 100 | 53 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | PW |  | 60142-96-3 |  | 12 | 108 | 31 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 25812-30-0 | 6 | 7.9 | 100 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 25812-30-0 | 4 | 10 | 99 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 25812-30-0 |  | 8.6 | 100 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 25812-30-0 | 3 | 8.1 | 102 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 25812-30-0 |  | 7.9 | 102 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | DW |  | 141-83-3 | 1 | 14 | 97 | 27 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | GW |  | 141-83-3 | 2 | 72 | 118 | 173 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | MQ |  | 141-83-3 |  | 12 | 98 | 24 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | OW |  | 141-83-3 | 3 | 33 | 78 | 68 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | PW |  | 141-83-3 |  | 30 | 107 | 66 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 58-93-5 | 6 | 6.4 | 99 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 58-93-5 | 3 | 11 | 96 | 22 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 58-93-5 |  | 7.2 | 100 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 58-93-5 | 3 | 8.8 | 105 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 58-93-5 |  | 8.1 | 99 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 3778-73-2 | 5 | 10 | 95 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 3778-73-2 | 4 | 13 | 99 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 3778-73-2 |  | 7.4 | 99 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 3778-73-2 | 4 | 8.5 | 97 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 3778-73-2 |  | 6.6 | 98 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 73334-07-3 | 10 | 6.8 | 98 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 73334-07-3 | 9 | 42 | 111 | 96 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 73334-07-3 |  | 16 | 101 | 31 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 73334-07-3 | 5 | 36 | 96 | 69 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 73334-07-3 |  | 20 | 97 | 40 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 138402-11-6 | 1 | 11 | 103 | 23 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 138402-11-6 | 1 | 13 | 96 | 27 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 138402-11-6 |  | 8.1 | 101 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 138402-11-6 | 2 | 6.1 | 101 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 138402-11-6 |  | 8 | 100 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 22071-15-4 | 2 | 9.4 | 97 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 22071-15-4 | 3 | 9.9 | 99 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 22071-15-4 |  | 8 | 98 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 22071-15-4 | 2 | 11 | 96 | 22 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 22071-15-4 |  | 5.9 | 96 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 84057-84-1 | 9 | 12 | 97 | 23 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 84057-84-1 | 10 | 8.9 | 98 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 84057-84-1 |  | 8.8 | 98 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 84057-84-1 | 66 | 15 | 100 | 29 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 84057-84-1 |  | 9.8 | 94 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 137-58-6 | 3 | 7 | 100 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 137-58-6 | 3 | 11 | 100 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 137-58-6 |  | 9.7 | 101 | 20 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 137-58-6 | 2 | 9 | 98 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 137-58-6 |  | 6.9 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 154-21-2 | 6 | 6.6 | 97 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 154-21-2 | 4 | 11 | 96 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 154-21-2 |  | 6.5 | 99 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 154-21-2 | 7 | 9.8 | 96 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 154-21-2 |  | 7 | 97 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 83915-83-7 | 3 | 14 | 96 | 28 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 83915-83-7 | 5 | 77 | 152 | 256 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 83915-83-7 |  | 30 | 93 | 57 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 83915-83-7 | 4 | 22 | 111 | 55 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 83915-83-7 |  | 32 | 93 | 61 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 114798-26-4 | 5 | 6.4 | 100 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 114798-26-4 | 4 | 12 | 100 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 114798-26-4 |  | 7.9 | 98 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 114798-26-4 | 4 | 6.3 | 100 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 114798-26-4 |  | 5.4 | 98 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | DW |  | 657-24-9 | 7 | 6.9 | 96 | 15 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | GW |  | 657-24-9 | 2 | 14 | 94 | 29 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | MQ |  | 657-24-9 |  | 8.7 | 96 | 19 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | OW |  | 657-24-9 | 11 | 21 | 95 | 41 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | PW |  | 657-24-9 |  | 9.6 | 97 | 20 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | methotrexate | Methotrexate | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 133073-73-1 | 10 | 25 | 102 | 50 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | methotrexate | Methotrexate | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 133073-73-1 | 9 | 34 | 127 | 101 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | methotrexate | Methotrexate | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 133073-73-1 |  | 44 | 106 | 93 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | methotrexate | Methotrexate | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 133073-73-1 | 5 | 69 | 214 | 372 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | methotrexate | Methotrexate | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 133073-73-1 |  | 44 | 114 | 104 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 37350-58-6 | 6 | 5.9 | 98 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 37350-58-6 | 4 | 8.6 | 96 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 37350-58-6 |  | 7 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 37350-58-6 | 4 | 7.7 | 101 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 37350-58-6 |  | 5.7 | 96 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 83-15-8 | 3 | 7 | 100 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 83-15-8 | 4 | 14 | 97 | 27 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 83-15-8 |  | 8.6 | 101 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 83-15-8 | 9 | 14 | 97 | 28 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 83-15-8 |  | 4.8 | 99 | 9.8 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 22204-53-1 | 6 | 7 | 98 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 22204-53-1 | 3 | 12 | 99 | 23 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 22204-53-1 |  | 9.4 | 100 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 22204-53-1 | 5 | 9.1 | 101 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 22204-53-1 |  | 6 | 97 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 1672-58-8 | 4 | 10 | 101 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 1672-58-8 | 1 | 15 | 97 | 30 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 1672-58-8 |  | 7.2 | 97 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 1672-58-8 | 2 | 18 | 104 | 38 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 1672-58-8 |  | 9.3 | 92 | 24 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 73590-58-6 | 3 | 5.8 | 97 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 73590-58-6 | 4 | 9.5 | 98 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 73590-58-6 |  | 6.1 | 99 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 73590-58-6 | 4 | 5.5 | 101 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 73590-58-6 |  | 7.4 | 98 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 604-75-1 | 6 | 6.8 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 604-75-1 | 2 | 11 | 98 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 604-75-1 |  | 6.8 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 604-75-1 | 7 | 4.9 | 98 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 604-75-1 |  | 8.2 | 100 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 61869-08-7 | 1 | 10 | 98 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 61869-08-7 | 1 | 12 | 98 | 24 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 61869-08-7 |  | 8.5 | 99 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 61869-08-7 | 2 | 13 | 103 | 28 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 61869-08-7 |  | 8.6 | 89 | 26 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 81093-37-0 | 4 | 7.5 | 103 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 81093-37-0 | 5 | 17 | 112 | 44 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 81093-37-0 |  | 15 | 114 | 45 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 81093-37-0 | 4 | 24 | 114 | 61 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 81093-37-0 |  | 20 | 113 | 53 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 125-33-7 | 9 | 9.4 | 99 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 125-33-7 | 4 | 11 | 95 | 23 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 125-33-7 |  | 7.3 | 100 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 125-33-7 | 8 | 8.6 | 99 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 125-33-7 |  | 7.1 | 98 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 71-23-8 | 1 | 6.4 | 99 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 71-23-8 | 3 | 7 | 96 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 71-23-8 |  | 9 | 98 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 71-23-8 | 2 | 7.9 | 97 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 71-23-8 |  | 16 | 102 | 34 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 66357-35-5 | 3 | 7.4 | 96 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 66357-35-5 | 2 | 16 | 92 | 34 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 66357-35-5 |  | 9.3 | 97 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 66357-35-5 | 3 | 12 | 99 | 23 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 66357-35-5 |  | 28 | 86 | 56 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 3930-20-9 | 4 | 9.2 | 97 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 3930-20-9 | 3 | 11 | 98 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 3930-20-9 |  | 5.7 | 99 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 3930-20-9 | 3 | 6.2 | 100 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 3930-20-9 |  | 8.4 | 99 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 68-35-9 | 5 | 5.2 | 101 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 68-35-9 | 5 | 12 | 100 | 24 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 68-35-9 |  | 8.2 | 101 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 68-35-9 | 6 | 15 | 105 | 33 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 68-35-9 |  | 12 | 102 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 57-68-1 | 1 | 8 | 98 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 57-68-1 |  | 16 | 102 | 33 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 57-68-1 |  | 8.9 | 101 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 57-68-1 | 4 | 9.1 | 101 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 57-68-1 | 11 | 8.2 | 99 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 144-82-1 | 8 | 5.4 | 104 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 144-82-1 | 7 | 18 | 101 | 36 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 144-82-1 |  | 6.9 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 144-82-1 | 11 | 8.8 | 110 | 27 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 144-82-1 |  | 6.9 | 104 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | DW |  | 723-46-6 | 4 | 7.7 | 98 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | GW |  | 723-46-6 | 11 | 15 | 98 | 30 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | MQ |  | 723-46-6 |  | 9.4 | 100 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | OW |  | 723-46-6 | 3 | 7.7 | 103 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | PW |  | 723-46-6 |  | 6.3 | 97 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 144-83-2 | 7 | 6 | 96 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 144-83-2 | 4 | 25 | 106 | 55 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 144-83-2 |  | 5.8 | 99 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 144-83-2 | 2 | 8.2 | 109 | 26 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 144-83-2 |  | 9.3 | 104 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 59-40-5 | 1 | 6.5 | 103 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 59-40-5 | 4 | 15 | 104 | 32 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 59-40-5 |  | 7 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 59-40-5 | 4 | 8.7 | 110 | 28 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 59-40-5 |  | 11 | 101 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 846-50-4 | 8 | 8.5 | 99 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 846-50-4 | 4 | 9.5 | 96 | 20 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 846-50-4 |  | 6.8 | 100 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 846-50-4 | 14 | 5.8 | 98 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 846-50-4 |  | 7.4 | 97 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 58-55-9 | 4 | 8.7 | 96 | 18 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 58-55-9 | 6 | 11 | 97 | 22 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 58-55-9 |  | 7 | 100 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 58-55-9 | 6 | 9.5 | 104 | 22 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 58-55-9 |  | 7.1 | 98 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 55297-95-5 | 3 | 12 | 97 | 24 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 55297-95-5 | 2 | 12 | 96 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 55297-95-5 |  | 8.2 | 100 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 55297-95-5 | 2 | 9.4 | 102 | 20 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 55297-95-5 |  | 7 | 93 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 27203-92-5 | 5 | 7.4 | 99 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 27203-92-5 | 3 | 6.5 | 96 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 27203-92-5 |  | 7.9 | 101 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 27203-92-5 | 5 | 6.2 | 99 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 27203-92-5 |  | 7.7 | 100 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 738-70-5 | 7 | 6.8 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 738-70-5 | 8 | 11 | 99 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 738-70-5 |  | 6.2 | 99 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 738-70-5 | 3 | 6.1 | 106 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 738-70-5 |  | 6.6 | 98 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 137862-53-4 | 4 | 9.5 | 101 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 137862-53-4 | 2 | 12 | 106 | 28 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 137862-53-4 |  | 8.1 | 108 | 24 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 137862-53-4 | 4 | 12 | 103 | 26 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 137862-53-4 |  | 9.4 | 104 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 93413-69-5 | 8 | 6.7 | 100 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 93413-69-5 | 4 | 10 | 96 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 93413-69-5 |  | 6.6 | 98 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 93413-69-5 | 7 | 5.1 | 100 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Geneesmiddelen | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 93413-69-5 |  | 5.2 | 99 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 58-08-2 | 0.9 | 7 | 103 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 58-08-2 | 0.5 | 23 | 101 | 47 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | MQ |  | 58-08-2 |  | 13 | 94 | 27 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 58-08-2 | 0.7 | 20 | 100 | 39 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | PW |  | 58-08-2 |  | 10 | 87 | 32 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapetin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 64744-50-9 | 0.9 | 5.2 | 101.8 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapetin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 64744-50-9 | 1.4 | 3.7 | 99.2 | 7.5 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapetin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 64744-50-9 | 1.8 | 5.7 | 100.1 | 11.5 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 15687-27-1 | 4.6 | 3.9 | 107 | 16 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 15687-27-1 | 4.8 | 11 | 98 | 21 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 15687-27-1 |  | 11 | 96 | 23 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 15687-27-1 | 9.1 | 13 | 88 | 33 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 2465-59-0 | 6.5 | 11 | 93 | 25 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 2465-59-0 | 6.9 | 7 | 97 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 2465-59-0 |  | 9 | 95 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 2465-59-0 | 4.7 | 9.7 | 87 | 31 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 103-90-2 | 0.6 | 6.9 | 103 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 103-90-2 | 0.7 | 11 | 101 | 23 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 103-90-2 |  | 9.8 | 94 | 22 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 103-90-2 | 0.9 | 13 | 96 | 26 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 103-90-2 |  | 3.8 | 85 | 31 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | salicylzuur | Salicylzuur | ng/l | ng/l | 45 | DW |  | 69-72-7 | 1.8 | 20 | 102 | 40 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | salicylzuur | Salicylzuur | ng/l | ng/l | 45 | GW |  | 69-72-7 | 1.9 | 3 | 98 | 7 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | salicylzuur | Salicylzuur | ng/l | ng/l | 45 | MQ |  | 69-72-7 |  | 19 | 98 | 37 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | salicylzuur | Salicylzuur | ng/l | ng/l | 45 | OW |  | 69-72-7 | 2.9 | 16.5 | 103.6 | 35 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | salicylzuur | Salicylzuur | ng/l | ng/l | 45 | PW |  | 69-72-7 |  | 0.75 | 84 | 31 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptin | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 486460-32-6 | 2 | 16 | 90 | 36 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptin | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 486460-32-6 | 1.4 | 11 | 92 | 25 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptin | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 486460-32-6 |  | 13 | 84 | 38 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptin | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 486460-32-6 | 0.5 | 21 | 89 | 44 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptin | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 486460-32-6 |  | 0.99 | 79 | 42 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 144701-48-4 | 1.4 | 9.9 | 111 | 31 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 144701-48-4 | 1.4 | 11 | 99 | 21 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 144701-48-4 |  | 11 | 96 | 23 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 144701-48-4 | 1.8 | 24 | 93 | 47 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 144701-48-4 |  | 12 | 75 | 53 | 90 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 164265-78-5 | 0.9 | 16 | 88 | 37 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 164265-78-5 | 0.7 | 18 | 83 | 45 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 164265-78-5 |  | 14 | 76 | 53 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 164265-78-5 | 1.1 | 26 | 93 | 51 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | De bepaling van negen geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 164265-78-5 |  | 7.1 | 74 | 54 | 100 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 117-96-4 | 2.3 | 7.8 | 101.7 | 16.2 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 117-96-4 | 2.6 | 4.3 | 98.5 | 8.9 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 117-96-4 | 2.6 |  |  |  | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 117-96-4 | 3.6 | 3.3 | 101.7 | 7.5 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 117-96-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 66108-95-0 | 2.8 | 4.6 | 92.2 | 17.6 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 66108-95-0 | 3.1 | 8.3 | 88.9 | 26.6 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 66108-95-0 | 3.7 |  |  |  | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 66108-95-0 | 2.7 | 5 | 88.9 | 23.9 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 66108-95-0 | [5 empty] | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iopmeprol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 78649-41-9 | 3.6 | 5.7 | 98 | 11.9 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iopmeprol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 78649-41-9 | 3.1 | 7 | 95.1 | 16.5 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iopmeprol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 78649-41-9 | 2.6 |  |  |  | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iopmeprol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 78649-41-9 | 2.2 | 8.4 | 96.9 | 17.3 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iopmeprol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 78649-41-9 | [5 empty] | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 60166-93-0 | 5.1 | 5.7 | 92.8 | 17.8 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 60166-93-0 | 5.9 | 11.9 | 90.5 | 28.7 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 60166-93-0 | 6 |  |  |  | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 60166-93-0 | 4.1 | 6.2 | 93 | 18.1 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 60166-93-0 | [5 empty] | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 73334-07-3 | 3.6 | 5.2 | 96.4 | 12.3 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 73334-07-3 | 3.5 | 7.3 | 94.2 | 18 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 73334-07-3 | 3.6 |  |  |  | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 73334-07-3 | 3.6 | 5.7 | 95.9 | 13.7 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 73334-07-3 | [5 empty] | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 28179-44-4 | 2.9 | 3.3 | 95 | 11.8 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 28179-44-4 | 3.2 | 5.9 | 93.4 | 17.3 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 28179-44-4 | 4.5 |  |  |  | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 28179-44-4 | 3.2 | 4.6 | 97.1 | 10.6 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Röntgen contrast middelen | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 28179-44-4 | [5 empty] | 14
ORGAN | TFA | 7 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Trifluorazijnzuur | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 76-05-1 | 2.89 | 13.7 | 98.5 | 27.1 | 0.5 | 21
ORGAN | TFA | 7 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Trifluorazijnzuur | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 76-05-1 | 0.85 | 6.22 | 98.5 | 12.6 | 0.5 | 21
ORGAN | TFA | 7 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Trifluorazijnzuur | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 76-05-1 | 2.12 | 9.81 | 103 | 21.3 | 0.5 | 21
ORGAN | UHPLC-QTOF | 3 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | DW |  |  |  | 0.89 | 99 | 2.3 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | 3 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | GW |  |  |  | 1.3 | 98 | 4.3 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | 3 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | MQ |  |  |  | 1.3 | 96 | 8 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | 3 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | OW |  |  |  | 1.1 | 98 | 3.9 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | 3 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | PW |  |  |  | 0.96 | 99 | 3.5 | 100 | 28
ORGAN | UROTROPINE | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Urotropine | AVS-MEL-URO |  | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 100-97-0 | 3.8 | 9.3 | 95 | 20 | 0.8 | 21
ORGAN | UROTROPINE | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Urotropine | AVS-MEL-URO |  | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 100-97-0 | 3.5 | 7.5 | 99 | 15 | 0.8 | 21
ORGAN | UROTROPINE | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Urotropine | AVS-MEL-URO |  | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 100-97-0 |  | 8.7 | 98 | 17 | 0.8 | 21
ORGAN | UROTROPINE | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Urotropine | AVS-MEL-URO |  | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 100-97-0 | 2.2 | 10 | 94 | 22 | 0.8 | 21
ORGAN | UROTROPINE | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Urotropine | AVS-MEL-URO |  | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 100-97-0 |  | 9.9 | 94 | 22 | 0.8 | 21
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 71-55-6 | 2.04 | 5.09 | 98.53 | 10.44 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 71-55-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 71-55-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 71-55-6 | 2.36 | 6.52 | 101.29 | 13.46 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 71-55-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 79-34-5 | 0.69 | 4 | 98.18 | 8.65 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 79-34-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 79-34-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 79-34-5 | 0.81 | 4.7 | 99.23 | 9.45 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 79-34-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 79-00-5 | 1.07 | 1.98 | 97.99 | 5.58 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 79-00-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 79-00-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 79-00-5 | 0.27 | 3.82 | 98.57 | 8.04 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 79-00-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 96-18-4 | 1.39 | 3.73 | 97.69 | 8.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 96-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 96-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 96-18-4 | 1.1 | 3.96 | 98.32 | 8.48 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 96-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 95-63-6 | 2.87 | 20.26 | 102.27 | 41.69 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 95-63-6 | 3.51 | 30.06 | 97.46 | 58.81 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 96-12-8 | 3.23 | 5.7 | 98.92 | 11.47 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 96-12-8 | 3.44 | 4.05 | 100.67 | 8.26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 107-06-2 | 1.24 | 3.62 | 97.93 | 8.21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 107-06-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 107-06-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 107-06-2 | 0.13 | 3.34 | 98.4 | 7.31 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 107-06-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 78-87-5 | 0.9 | 2.94 | 96.7 | 8.71 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 78-87-5 | 1.14 | 4.37 | 96.77 | 10.64 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 95-47-6 | 1.97 | 8.31 | 88.34 | 27.56 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 95-47-6 | 2.38 | 13.19 | 86.64 | 35.16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  |  | 2.12 | 5.14 | 88.72 | 24.33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  |  | 3.03 | 14.44 | 83.46 | 40.89 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-67-8 | 2.56 | 12.94 | 85.08 | 37.08 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-67-8 | 3.61 | 13.44 | 91.18 | 30.19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 142-28-9 | 0.56 | 2.96 | 96 | 9.8 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 142-28-9 | 0.23 | 4.33 | 95.93 | 11.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 95-49-8 | 2.28 | 7.68 | 85.71 | 31.46 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 95-49-8 | 2.63 | 10.27 | 86.22 | 32.76 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | Aromaten, som | Som aromaten | µg/l | µg/l | 0,03 | [8 empty] | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 71-43-2 | 1.51 | 5.33 | 94.19 | 15.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 71-43-2 | 1.74 | 6.93 | 95.05 | 16.48 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 74-97-5 | 0.58 | 3.31 | 100.32 | 6.67 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 74-97-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 74-97-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 74-97-5 | 0.38 | 3.02 | 101.14 | 6.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 74-97-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 75-27-4 | 0.62 | 4.11 | 98.38 | 8.71 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 75-27-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 75-27-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 75-27-4 | 0.93 | 3.49 | 100.27 | 7.03 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 75-27-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-90-7 | 1.39 | 4.36 | 92.91 | 16.33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-90-7 | 1.65 | 7.7 | 92.64 | 20.5 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 156-59-2 | 1.97 | 5.25 | 95.86 | 13.02 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 156-59-2 | 2.67 | 6.41 | 96.17 | 14.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 10061-01-5 | 1.78 | 2.47 | 91.62 | 17.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 10061-01-5 | 1.31 | 6.85 | 88.2 | 26.51 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 110-82-7 | 2.97 | 4.65 | 94.98 | 13.38 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 110-82-7 | 2.35 | 6.87 | 90.78 | 22.26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 124-48-1 | 0.47 | 3.41 | 99.17 | 6.96 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 124-48-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 124-48-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 124-48-1 | 0.32 | 2.69 | 100.67 | 5.59 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 124-48-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 75-09-2 | 0.63 | 4.45 | 99.31 | 8.94 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 75-09-2 | 0.96 | 4.45 | 99.31 | 8.94 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-20-3 | 0.75 | 3.7 | 91.98 | 17.42 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-20-3 | 2.18 | 7.75 | 89.63 | 24.97 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 100-42-5 | 3.37 | 32.31 | 119.18 | 86.04 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 100-42-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 100-42-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 100-42-5 | 2.8 | 11.46 | 91.19 | 27.34 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 100-42-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 100-41-4 | 2.03 | 5.95 | 89.18 | 24.1 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 100-41-4 | 2.81 | 10.54 | 86.84 | 32.06 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 637-92-3 | 0.75 | 5.36 | 91.44 | 19.73 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 637-92-3 | 1.98 | 12.05 | 87.58 | 32.6 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 538-93-2 | 2.72 | 5.93 | 88.24 | 25.75 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 538-93-2 | 3.55 | 6.91 | 88.63 | 25.83 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 98-82-8 | 2.33 | 4.22 | 89.87 | 21.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 98-82-8 | 3.23 | 9.32 | 88.2 | 28.76 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-88-3 | 1.63 | 4.71 | 91.45 | 19.15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-88-3 | 2.17 | 8.12 | 90.73 | 23.68 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 1634-04-4 | 0.71 | 3.16 | 93.4 | 14.45 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 1634-04-4 | 0.82 | 7.18 | 91.47 | 21.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 91-20-3 | 2.16 | 9.59 | 92.21 | 23.57 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 91-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 91-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 91-20-3 | 1.2 | 10.22 | 92.61 | 24.01 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 91-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 104-51-8 | 3.57 | 7.89 | 85.98 | 31.15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 104-51-8 | 4.26 | 9.01 | 86.23 | 31.62 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 103-65-1 | 2.6 | 5.02 | 88 | 25.58 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 103-65-1 | 3.37 | 9.16 | 86.53 | 31.25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 99-87-6 | 3.06 | 9.44 | 85.88 | 32.56 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 99-87-6 | 4.01 | 14.17 | 84.09 | 39.75 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 994-05-8 | 1.04 | 4.42 | 89.95 | 21.6 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 994-05-8 | 1.54 | 14.55 | 85.82 | 37.79 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 127-18-4 | 2.49 | 6.14 | 96.44 | 13.82 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 127-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 127-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 127-18-4 | 2.84 | 7.79 | 96.85 | 16.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 127-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 56-23-5 | 2.24 | 7.29 | 98.64 | 14.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 56-23-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 56-23-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 56-23-5 | 2.52 | 6.64 | 101.13 | 13.61 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 56-23-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 156-60-5 | 2.33 | 5.48 | 96.02 | 13.2 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 156-60-5 | 2.69 | 7.82 | 95.61 | 17.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 10061-02-6 | 1.07 | 2.43 | 90.31 | 19.86 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 10061-02-6 | 1.29 | 7.49 | 87.81 | 27.73 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 75-25-2 | 0.71 | 6.19 | 99.32 | 12.38 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 75-25-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 75-25-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 75-25-2 | 0.68 | 2.78 | 101.09 | 6.02 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 75-25-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 79-01-6 | 1.98 | 5.28 | 95.38 | 13.67 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 79-01-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 79-01-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 79-01-6 | 2.47 | 7.36 | 95.49 | 16.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 79-01-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 67-66-3 | 1.21 | 5.4 | 98.45 | 11.08 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 67-66-3 | - | - | - | 23 | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 67-66-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 67-66-3 | 1.53 | 4.73 | 101.07 | 9.79 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 67-66-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | 22 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 95-63-6 | 2.87 | 20.26 | 102.27 | 41.69 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 95-63-6 | 3.51 | 30.06 | 97.46 | 58.81 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 96-12-8 | 3.23 | 5.7 | 98.92 | 11.47 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 96-12-8 | 3.44 | 4.05 | 100.67 | 8.26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 78-87-5 | 0.9 | 2.94 | 96.7 | 8.71 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 78-87-5 | 1.14 | 4.37 | 96.77 | 10.64 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 95-47-6 | 1.97 | 8.31 | 88.34 | 27.56 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 95-47-6 | 2.38 | 13.19 | 86.64 | 35.16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  |  | 2.12 | 5.14 | 88.72 | 24.33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  |  | 3.03 | 14.44 | 83.46 | 40.89 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-67-8 | 2.56 | 12.94 | 85.08 | 37.08 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-67-8 | 3.61 | 13.44 | 91.18 | 30.19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 142-28-9 | 0.56 | 2.96 | 96 | 9.8 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 142-28-9 | 0.23 | 4.33 | 95.93 | 11.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 95-49-8 | 2.28 | 7.68 | 85.71 | 31.46 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 95-49-8 | 2.63 | 10.27 | 86.22 | 32.76 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | Aromaten, som | Som aromaten | µg/l | µg/l | 0,03 | [8 empty] | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 71-43-2 | 1.51 | 5.33 | 94.19 | 15.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 71-43-2 | 1.74 | 6.93 | 95.05 | 16.48 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-90-7 | 1.39 | 4.36 | 92.91 | 16.33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-90-7 | 1.65 | 7.7 | 92.64 | 20.5 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 156-59-2 | 1.97 | 5.25 | 95.86 | 13.02 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 156-59-2 | 2.67 | 6.41 | 96.17 | 14.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 10061-01-5 | 1.78 | 2.47 | 91.62 | 17.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 10061-01-5 | 1.31 | 6.85 | 88.2 | 26.51 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 110-82-7 | 2.97 | 4.65 | 94.98 | 13.38 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 110-82-7 | 2.35 | 6.87 | 90.78 | 22.26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 75-09-2 | 0.63 | 4.45 | 99.31 | 8.94 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 75-09-2 | 0.96 | 4.45 | 99.31 | 8.94 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-20-3 | 0.75 | 3.7 | 91.98 | 17.42 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-20-3 | 2.18 | 7.75 | 89.63 | 24.97 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | CB |  | 100-42-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 100-42-5 | 3.37 | 32.31 | 119.18 | 86.04 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 100-42-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 100-42-5 | 2.8 | 11.46 | 91.19 | 27.34 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethenylbenzeen | ethenylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 100-42-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 100-41-4 | 2.03 | 5.95 | 89.18 | 24.1 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 100-41-4 | 2.81 | 10.54 | 86.84 | 32.06 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 637-92-3 | 0.75 | 5.36 | 91.44 | 19.73 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 637-92-3 | 1.98 | 12.05 | 87.58 | 32.6 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 538-93-2 | 2.72 | 5.93 | 88.24 | 25.75 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 538-93-2 | 3.55 | 6.91 | 88.63 | 25.83 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 98-82-8 | 2.33 | 4.22 | 89.87 | 21.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 98-82-8 | 3.23 | 9.32 | 88.2 | 28.76 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW | Q | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 108-88-3 | 1.63 | 4.71 | 91.45 | 19.15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 108-88-3 | 2.17 | 8.12 | 90.73 | 23.68 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 1634-04-4 | 0.71 | 3.16 | 93.4 | 14.45 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 1634-04-4 | 0.82 | 7.18 | 91.47 | 21.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 91-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 91-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 91-20-3 | 1.2 | 10.22 | 92.61 | 24.01 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 104-51-8 | 3.57 | 7.89 | 85.98 | 31.15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 104-51-8 | 4.26 | 9.01 | 86.23 | 31.62 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 103-65-1 | 2.6 | 5.02 | 88 | 25.58 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 103-65-1 | 3.37 | 9.16 | 86.53 | 31.25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 99-87-6 | 3.06 | 9.44 | 85.88 | 32.56 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 99-87-6 | 4.01 | 14.17 | 84.09 | 39.75 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | CB |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 994-05-8 | 1.04 | 4.42 | 89.95 | 21.6 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 994-05-8 | 1.54 | 14.55 | 85.82 | 37.79 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 156-60-5 | 2.33 | 5.48 | 96.02 | 13.2 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 156-60-5 | 2.69 | 7.82 | 95.61 | 17.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | CB |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 10061-02-6 | 1.07 | 2.43 | 90.31 | 19.86 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 10061-02-6 | 1.29 | 7.49 | 87.81 | 27.73 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | 11 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 71-55-6 | 2.04 | 5.09 | 98.53 | 10.44 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 71-55-6 | 2.36 | 6.52 | 101.29 | 13.46 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 71-55-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 79-34-5 | 0.69 | 4 | 98.18 | 8.65 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 79-34-5 | 0.81 | 4.7 | 99.23 | 9.45 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 79-34-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 79-00-5 | 1.07 | 1.98 | 97.99 | 5.58 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 79-00-5 | 0.27 | 3.82 | 98.57 | 8.04 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 79-00-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 96-18-4 | 1.39 | 3.73 | 97.69 | 8.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 96-18-4 | 1.1 | 3.96 | 98.32 | 8.48 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 96-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 107-06-2 | 1.24 | 3.62 | 97.93 | 8.21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 107-06-2 | 0.13 | 3.34 | 98.4 | 7.31 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 107-06-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 74-97-5 | 0.58 | 3.31 | 100.32 | 6.67 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 74-97-5 | 0.38 | 3.02 | 101.14 | 6.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 74-97-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 75-27-4 | 0.62 | 4.11 | 98.38 | 8.71 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 75-27-4 | 0.93 | 3.49 | 100.27 | 7.03 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 75-27-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 124-48-1 | 0.47 | 3.41 | 99.17 | 6.96 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 124-48-1 | 0.32 | 2.69 | 100.67 | 5.59 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 124-48-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 127-18-4 | 2.49 | 6.14 | 96.44 | 13.82 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 127-18-4 | 2.84 | 7.79 | 96.85 | 16.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 127-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 56-23-5 | 2.24 | 7.29 | 98.64 | 14.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 56-23-5 | 2.52 | 6.64 | 101.13 | 13.61 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 56-23-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 75-25-2 | 0.71 | 6.19 | 99.32 | 12.38 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 75-25-2 | 0.68 | 2.78 | 101.09 | 6.02 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 75-25-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 79-01-6 | 1.98 | 5.28 | 95.38 | 13.67 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 79-01-6 | 2.47 | 7.36 | 95.49 | 16.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 79-01-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  | 67-66-3 | 1.21 | 5.4 | 98.45 | 11.08 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  | 67-66-3 | 1.53 | 4.73 | 101.07 | 9.79 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  | 67-66-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0,4 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0,4 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Vluchtige organische verbindingen hoog | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0,4 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 104-40-5 | - | 15 | 109 | 37 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 104-40-5 | 7.1 | 9.2 | 115 | 37 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 104-40-5 | - | 9.7 | 110 | 30 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 104-40-5 |  | 7.6 | 109 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 104-40-5 | 8.1 | 9.7 | 110 | 29 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 104-40-5 | - | 9.3 | 110 | 29 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 1806-26-4 | - | 29 | 100 | 58 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 1806-26-4 | 16 | 11 | 109 | 29 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 1806-26-4 | - | 8.8 | 105 | 21 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 1806-26-4 |  | 8.1 | 108 | 23 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 1806-26-4 | 12 | 8.6 | 103 | 19 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 1806-26-4 | - | 9.6 | 105 | 22 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 140-66-9 | - | 24 | 91 | 46 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 140-66-9 | 5.1 | 8 | 105 | 20 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 140-66-9 | - | 6.2 | 101 | 13 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 140-66-9 |  | 7.9 | 100 | 16 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 140-66-9 | 4.6 | 7.4 | 102 | 15 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 140-66-9 | - | 8.9 | 102 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 85-68-7 | - | 21 | 92 | 42 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 85-68-7 | 14 | 11 | 120 | 48 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 85-68-7 | - | 8.7 | 114 | 35 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 85-68-7 |  | 9 | 109 | 26 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 85-68-7 | 13 | 9.5 | 118 | 42 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 85-68-7 | - | 10 | 114 | 36 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0,5 | AW |  | 117-81-7 | - | 20 | 77 | 56 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0,5 | DW |  | 117-81-7 | 15 | 12 | 113 | 37 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0,5 | GW |  | 117-81-7 | - | 15 | 117 | 48 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0,5 | MQ |  | 117-81-7 |  | 8.8 | 134 | 72 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0,5 | OW |  | 117-81-7 | 22 | 18 | 118 | 55 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0,5 | PW |  | 117-81-7 | - | 15 | 113 | 44 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 84-74-2 | - | 27 | 93 | 53 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 84-74-2 | 5.6 | 8.8 | 110 | 28 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 84-74-2 | - | 6.3 | 108 | 20 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 84-74-2 |  | 6.4 | 108 | 22 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 84-74-2 | 8.2 | 17 | 112 | 45 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 84-74-2 | - | 11 | 107 | 27 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 84-66-2 | - | 28 | 100 | 55 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 84-66-2 | 6.7 | 7.1 | 102 | 15 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 84-66-2 | - | 10 | 100 | 20 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 84-66-2 |  | 8.3 | 101 | 17 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 84-66-2 | 14 | 6.6 | 104 | 16 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 84-66-2 | - | 11 | 101 | 23 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 3648-21-3 | - | 9.6 | 76 | 50 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 3648-21-3 | 12 | 9.4 | 112 | 32 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 3648-21-3 | - | 8.3 | 108 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 3648-21-3 |  | 9.2 | 107 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 3648-21-3 | 16 | 9.7 | 112 | 33 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 3648-21-3 | - | 11 | 107 | 29 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,5 | AW |  | 84-69-5 | - | 42 | 114 | 100 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,5 | DW |  | 84-69-5 | 9 | 17 | 102 | 35 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,5 | GW |  | 84-69-5 | - | 12 | 108 | 31 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,5 | MQ |  | 84-69-5 |  | 6.3 | 116 | 36 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,5 | OW |  | 84-69-5 | 20 | 47 | 123 | 123 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0,5 | PW |  | 84-69-5 | - | 17 | 90 | 36 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 131-11-3 | - | 21 | 96 | 42 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 131-11-3 | 6.9 | 5.5 | 105 | 15 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 131-11-3 | - | 7 | 99 | 14 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 131-11-3 |  | 7.6 | 102 | 16 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 131-11-3 | 2.1 | 6.1 | 105 | 17 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 131-11-3 | - | 10 | 101 | 21 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 117-84-0 | - | 8.7 | 73 | 55 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 117-84-0 | 4.5 | 10 | 118 | 43 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 117-84-0 | - | 9.2 | 115 | 37 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 117-84-0 |  | 8.1 | 113 | 33 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 117-84-0 | 4.6 | 8.3 | 117 | 40 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 117-84-0 | - | 11 | 113 | 37 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | AW |  | 131-16-8 | - | 27 | 85 | 55 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 131-16-8 | 5.6 | 6.1 | 104 | 15 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | GW |  | 131-16-8 | - | 6.3 | 102 | 14 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | MQ |  | 131-16-8 |  | 7.6 | 103 | 17 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 131-16-8 | 13 | 6.4 | 108 | 21 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0,1 | PW |  | 131-16-8 | - | 7.2 | 102 | 15 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | o-fenylfenol | o-fenylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | DW |  | 90-43-7 | 9.7 | 6.9 | 95 | 17 | 0.5 | 21
ORGAN | XENO-OES | 8 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | AVS-XENO-OES | eigen methode | o-fenylfenol | o-fenylfenol | µg/l | µg/l | 0,1 | OW |  | 90-43-7 | 6.1 | 11 | 93 | 24.5 | 0.5 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 33665-90-6 | 2.31 | 13 | 101 | 25 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 33665-90-6 |  | 0.53 | 93 | 14 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 33665-90-6 | 3 | 7.2 | 91 | 23 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 33665-90-6 | 1.43 | 2.5 | 99 | 5.4 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 33665-90-6 |  | 7.1 | 110 | 25 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0,02 | DW |  | 100-88-9 | 3.17 | 18 | 91 | 37 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0,02 | GW |  | 100-88-9 |  | 4.1 | 86 | 29 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0,02 | MQ |  | 100-88-9 | 4.46 | 5.2 | 86 | 30 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0,02 | OW |  | 100-88-9 | 3.05 | 3.6 | 89 | 23 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0,02 | PW |  | 100-88-9 |  | 8.8 | 94 | 21 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0,03 | DW |  | 81-07-2 | 3.64 | 18 | 88 | 40 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0,03 | GW |  | 81-07-2 |  | 0.25 | 83 | 33 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0,03 | MQ |  | 81-07-2 | 2.49 | 5.4 | 85 | 31 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0,03 | OW |  | 81-07-2 | 2.55 | 1.3 | 87 | 27 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0,03 | PW |  | 81-07-2 |  | 4.7 | 97 | 11 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0,05 | DW |  | 56038-13-2 | 10.57 | 15 | 103 | 31 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0,05 | GW |  | 56038-13-2 |  | 4.8 | 88 | 26 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0,05 | MQ |  | 56038-13-2 | 7.29 | 12 | 89 | 32 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0,05 | OW |  | 56038-13-2 | 12.73 | 15 | 82 | 44 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | 8 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Zoetstoffen | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0,05 | PW |  | 56038-13-2 |  | 16 | 88 | 37 | 3 | 21
UITBEST | 2H | 3 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Deuterium | uitbesteding | uitbesteding | Waterstofisotoopwaarde | Waterstofisotoopwaarde | permil | permil | 0 | [8 empty] | 190
UITBEST | ACT-U | 4 | MF | Membraanfiltratie | Actinomyceten | uitbesteding | uitbesteding | actinomyceten | Actinomyceten | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | [8 empty] | 8
UITBEST | ANTI-BIO | 2 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Tramadol en Antibiotica | uitbesteding | uitbesteding | Amoxicilline | Amoxicilline | µg/L | µg/L | 0,02 |  |  | 26787-78-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | ANTI-BIO | 2 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Tramadol en Antibiotica | uitbesteding | uitbesteding | Ciprofloxacine | Ciprofloxacine | µg/L | µg/L | 0,02 |  |  | 85721-33-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | ANTI-BIO | 2 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Tramadol en Antibiotica | uitbesteding | uitbesteding | Clarithromycine | Clarithromycine | µg/L | µg/L | 0,01 |  |  | 81103-11-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | ANTI-BIO | 2 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Tramadol en Antibiotica | uitbesteding | uitbesteding | Clindamycine | Clindamycine | µg/L | µg/L | 0,01 |  |  | 18323-44-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | ANTI-BIO | 2 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Tramadol en Antibiotica | uitbesteding | uitbesteding | Erythromycine A | Erythromycine A | µg/L | µg/L | 0,01 | [8 empty] | 28
UITBEST | ANTI-BIO | 2 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Tramadol en Antibiotica | uitbesteding | uitbesteding | Roxithromycine | Roxithromycine | µg/L | µg/L | 0,01 |  |  | 80214-83-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | ANTI-BIO | 2 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Tramadol en Antibiotica | uitbesteding | uitbesteding | Tramadol | Tramadol | µg/L | µg/L | 0,01 |  |  | 27203-92-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | AOC-U | 1 | GRC | Groeicurve | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | uitbesteding | uitbesteding | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0 | [8 empty] | 42
UITBEST | ASBEST-V | 9 | MIC | Microscopie | Asbestvezels | uitbesteding | uitbesteding | amfiboolasbest > 5µm | Amfiboolasbest > 5µm | vezels/l | vezels/l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | ASBEST-V | 9 | MIC | Microscopie | Asbestvezels | uitbesteding | uitbesteding | chrysotielasbest > 5µm | Chrysotielasbest > 5µm | vezels/l | vezels/l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | ASBEST-V | 9 | MIC | Microscopie | Asbestvezels | uitbesteding | uitbesteding | gefilteerd volume | Gefilteerd volume | l | l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | BZV-U | 7 | POT | Potentiometrie | Biochemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 3 | AW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | 7 | POT | Potentiometrie | Biochemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 3 | DW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | 7 | POT | Potentiometrie | Biochemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 3 | GW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | 7 | POT | Potentiometrie | Biochemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 3 | OW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | 7 | POT | Potentiometrie | Biochemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 3 | PW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 4901-51-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 58-90-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3,4-trichloorfenol | 2,3,4-trichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 15950-66-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 935-95-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3,5-trichloorfenol | 2,3,5-trichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 933-78-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3,6-trichloorfenol | 2,3,6-trichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 933-75-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3-dichloorfenol | 2,3-dichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 576-24-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,3-dimethylfenol + 3,5-dimethylfenol | 2,3-dimethylfenol + 3,5-dimethylfenol | µg/l | µg/l | 0,04 | [8 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,4,5-trichloorfenol | 2,4,5-trichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 95-95-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,4,6-trichloorfenol | 2,4,6-trichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 88-06-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,4-dichloorfenol | 2,4-dichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 120-83-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,4-dimethylfenol | 2,4-dimethylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 105-67-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,5-dichloorfenol | 2,5-dichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 583-78-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,5-dimethylfenol | 2,5-dimethylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 95-87-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,6-dichloorfenol | 2,6-dichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 87-65-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2,6-dimethylfenol | 2,6-dimethylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 576-26-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2-chloorfenol | 2-chloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 95-57-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2-ethylfenol | 2-ethylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 90-00-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 2-methylfenol | 2-methylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 95-48-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 3,4,5-trichloorfenol | 3,4,5-trichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 609-19-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 3,4-dichloorfenol | 3,4-dichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 95-77-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 3,4-dimethylfenol | 3,4-dimethylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 95-65-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 3,5-dichloorfenol | 3,5-dichloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 591-35-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 3-chloorfenol | 3-chloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 108-43-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 3-ethylfenol | 3-ethylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 620-17-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 3-methylfenol | 3-methylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 108-39-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 4-chloor-2-methylfenol | 4-chloor-2-methylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 1570-64-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 4-chloor-3-methylfenol | 4-chloor-3-methylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 59-50-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 4-chloorfenol | 4-chloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 106-48-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 4-ethylfenol | 4-ethylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 123-07-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | 4-methylfenol | 4-methylfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 106-44-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLFENOL | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorfenolen |  | uitbesteding | pentachloorfenol | pentachloorfenol | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 87-86-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLOORTHAL | 7 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Chloorthalonil | uitbesteding | uitbesteding | Chloorthalonil | Chloorthalonil | µg/l | µg/l | 0,1 |  |  | 1897-45-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | CHLOROF-U | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl uitbesteed bij Aqualab Zuid | uitbesteding | uitbesteding | chlorofyl-a | Chlorofyl-a | µg/l | µg/l | 4 | OW |  | 479-61-8 | 3 | 4 | 103 | 10 |  | 10
UITBEST | CHLOROF-U | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl uitbesteed bij Aqualab Zuid | uitbesteding | uitbesteding | chlorofyl-som | Som chlorofyl-a en faeo-pigmenten | µg/l | µg/l | 8 | [8 empty] | 10
UITBEST | CHLOROF-U | 4 | SFM | Spectrofotometrie | Chlorofyl uitbesteed bij Aqualab Zuid | uitbesteding | uitbesteding | faeofytine | Faeo-pigmenten tijdens bepaling chlorofyl | µg/l | µg/l | 4 | OW |  |  | 7 | 16 | 106 | 35 |  | 10
UITBEST | COLILERT-U | 8 | FOT | Fotometrisch | Bacterien v.d. coligroep (100 ml) | uitbesteding | uitbesteding | colilert | Bacteriën van de coligroep (colilert) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | [8 empty] | 24
UITBEST | CZV | 8 | TIT | Titrimetrie | Chemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | CZV | CZV, chem. zuurstofverbr. | mg/l | mg/l O2 | 5 | AW | [5 empty] | 6 |  | 28
UITBEST | CZV | 8 | TIT | Titrimetrie | Chemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | CZV | CZV, chem. zuurstofverbr. | mg/l | mg/l O2 | 5 | DW | [5 empty] | 6 |  | 28
UITBEST | CZV | 8 | TIT | Titrimetrie | Chemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | CZV | CZV, chem. zuurstofverbr. | mg/l | mg/l O2 | 5 | GW | [5 empty] | 6 |  | 28
UITBEST | CZV | 8 | TIT | Titrimetrie | Chemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | CZV | CZV, chem. zuurstofverbr. | mg/l | mg/l O2 | 5 | OW | [5 empty] | 6 |  | 28
UITBEST | CZV | 8 | TIT | Titrimetrie | Chemisch zuurstof verbruik | uitbesteding | uitbesteding | CZV | CZV, chem. zuurstofverbr. | mg/l | mg/l O2 | 5 | PW | [5 empty] | 6 |  | 28
UITBEST | DAPHNIALFV | 2 | MIC | Microscopie | Daphnia lengtefrequentieverdeling (rapport) | nvt | uitbesteding | daphnia lengtefrequentieverdeling | Daphnia lengtefrequentieverdeling | rapportnr | rapportnr | 0 | [8 empty] | 182
UITBEST | DIOXAAN-U | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | 1,4 dioxaan | uitbesteding | uitbesteding | 1,4 dioxaan | 1,4-dioxaan | µg/l | µg/l | 0,025 |  |  | 123-91-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | ENT-VIR-U | 12 | EPOM | Enumeratie volgens de plaque overlay methode | Enterovirussen met Hemoflow NC (na conc. met centricon) uitbesteding (ENT-VIR-U) | uitbesteding | uitbesteding | enterovirussen meting | Enterovirussen | pve | pve | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | ENT-VIR-U | 12 | EPOM | Enumeratie volgens de plaque overlay methode | Enterovirussen met Hemoflow NC (na conc. met centricon) uitbesteding (ENT-VIR-U) | uitbesteding | uitbesteding | entrovirussen | Enterovirussen meting | pve/l | pve/l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | ENT-VIR-U | 12 | EPOM | Enumeratie volgens de plaque overlay methode | Enterovirussen met Hemoflow NC (na conc. met centricon) uitbesteding (ENT-VIR-U) | uitbesteding | uitbesteding | volume | Volume | l | l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | ENT-VIRUS | 6 | EPOM | Enumeratie volgens de plaque overlay methode | Enterovirussen bemonstering en analyse | uitbesteding | uitbesteding | enterovirussen | Enterovirussen | pve/l | pve/l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | ENT-VIRUS | 6 | EPOM | Enumeratie volgens de plaque overlay methode | Enterovirussen bemonstering en analyse | uitbesteding | uitbesteding | entrovirussen meting | Enterovirussen meting | pve | pve | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FAGEN-S-US | 6 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow SPIKE monster uitbesteding (FAGEN-S-US) | uitbesteding | uitbesteding | analysevolume (NC) spike | Analysevolume (NC) spike | l | l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FAGEN-S-US | 6 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow SPIKE monster uitbesteding (FAGEN-S-US) | uitbesteding | uitbesteding | recovery somatische colifagen | Recovery somatische colifagen | % | % | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FAGEN-S-US | 6 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow SPIKE monster uitbesteding (FAGEN-S-US) | uitbesteding | uitbesteding | somatische colifagen (conc.) in susp. | Somatische colifagen in spike suspensie | pve/l | pve/l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FAGEN-S-US | 6 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow SPIKE monster uitbesteding (FAGEN-S-US) | uitbesteding | uitbesteding | somatische colifagen (NC) spike | Somatische colifagen (NC) spike | pve/l | pve/l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FAGEN-S-US | 6 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow SPIKE monster uitbesteding (FAGEN-S-US) | uitbesteding | uitbesteding | somatische colifagen per vol. (NC) spike | Somatische colifagen per vol. (NC) spike | pve | pve | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FAGEN-S-US | 6 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow SPIKE monster uitbesteding (FAGEN-S-US) | uitbesteding | uitbesteding | somatische colifagen per vol. in susp. | Somatische colifagen in spike suspensie | pve | pve | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FAGEN-S-US | 6 | VOORBH/GPM | Voorbehandeling/gietplaatmethode | Somatische fagen met Hemoflow SPIKE monster uitbesteding (FAGEN-S-US) | uitbesteding | uitbesteding | volume susp. | Volume spike suspensie | l | l | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | FEN-BM | 7 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Fenolische bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 51-28-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | FEN-BM | 7 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Fenolische bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 88-85-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | FEN-BM | 7 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Fenolische bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 1420-07-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | FEN-BM | 7 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | Fenolische bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 534-52-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | 3,4-dichloroaniline | 3,4-dichloroaniline |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | aclonifen | aclonifen | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 74070-46-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 15972-60-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | ametryn | ametryn | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 834-12-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 1912-24-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | azaconazool | azaconazool | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 60207-31-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | azinfos-ethyl | azinfos-ethyl | µg/l | µg/l | 0,04 |  |  | 2642-71-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | azoxystrobin | azoxystrobin | µg/l | µg/l | 0,25 |  |  | 131860-33-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | bifenthrin | bifenthrin |  |  | 0 |  |  | 82657-04-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | bioallethrin | bioallethrin |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 188425-85-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | bromacil | bromacil | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 314-40-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | bromophos | bromophos | µg/l | µg/l | 0,02 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | bromophos-ethyl | bromophos-ethyl |  |  | 0 |  |  | 4824-78-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | bromopropylate | bromopropylate | µg/l | µg/l | 0,02 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 41483-43-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | buprofezin | buprofezin | µg/l | µg/l | 0,08 |  |  | 69327-76-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | captan | captan |  |  | 0 |  |  | 133-06-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | carbaryl | carbaryl | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 63-25-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 470-90-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 101-21-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chloorpyrifos-methyl | chloorpyrifos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 5598-13-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chlorbufam | chlorbufam | µg/l | µg/l | 0,02 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chloridazon | chloridazon | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 1698-60-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chlorothalonil | chlorothalonil |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chlorpyrifos | chlorpyrifos | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 2921-88-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | chlorthaldimethyl | chlorthaldimethyl | µg/l | µg/l | 0,04 |  |  | 1861-32-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | cumafos | cumafos | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 56-72-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 21725-46-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | cyfluthrin (som) | cyfluthrin (som) |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | cyhalothrin, lambda- | cyhalothrin, lambda- |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | cypermethrin (som) | cypermethrin (som) |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | cyproconazool | cyproconazool | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 94361-06-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 121552-61-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | deltamethrin | deltamethrin |  |  | 0 |  |  | 52918-63-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 6190-65-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin |  |  | 0 |  |  | 1007-28-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 1014-69-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 333-41-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 1194-65-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dichlofluanide | dichlofluanide | µg/l | µg/l | 0,03 |  |  | 1085-98-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dichloorbenzamide | dichloorbenzamide |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dichloorfenthion | dichloorfenthion |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 62-73-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dichloran | dichloran | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 99-30-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dicofol | dicofol | µg/l | µg/l | 0,25 |  |  | 115-32-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0,04 |  |  | 87130-20-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | diethyltoluamide | diethyltoluamide | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 134-62-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | difenoconazool | difenoconazool | µg/l | µg/l | 0,25 |  |  | 119446-68-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | diflufenican | diflufenican | µg/l | µg/l | 0,04 |  |  | 83164-33-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dimethenamid | dimethenamid |  |  | 0 |  |  | 87674-68-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 60-51-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 110488-70-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | disulfoton | disulfoton |  |  | 0 |  |  | 298-04-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 1593-77-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | endosulfan-alfa | endosulfan-alfa |  |  | 0 |  |  | 959-98-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | endosulfan-beta | endosulfan-beta |  |  | 0 |  |  | 33213-65-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | endosulfan-sulfate | endosulfan-sulfate |  |  | 0 |  |  | 1031-07-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | epoxiconazool | epoxiconazool | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 133855-98-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | eptam | eptam | µg/l | µg/l | 0,02 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | esfenvalerate | esfenvalerate |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | ethion | ethion |  |  | 0 |  |  | 563-12-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 26225-79-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 13194-48-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 2593-15-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | etrimfos | etrimfos | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 38260-54-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenamidone | fenamidone | µg/l | µg/l | 0,01 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenarimol | fenarimol | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 60168-88-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenchloorfos | fenchloorfos | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 299-84-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenitrothion | fenitrothion | µg/l | µg/l | 0,03 |  |  | 122-14-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenoxycarb | fenoxycarb | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 72490-01-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenpiclonil | fenpiclonil | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 74738-17-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenpropathrin | fenpropathrin |  |  | 0 |  |  | 39515-41-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 67564-91-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenvalerate_esfenvalerate(sumRR&SS) | fenvalerate_esfenvalerate(sumRR&SS) |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fenvalerate_esfenvalerate(sumRS&SR) | fenvalerate_esfenvalerate(sumRS&SR) |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fipronil | fipronil | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 120068-37-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fluazifop-butyl | fluazifop-butyl |  |  | 0 |  |  | 69806-50-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fluoroglycofen-ethyl | fluoroglycofen-ethyl |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fluroxypyr meptyl | fluroxypyr meptyl |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | flutolanil | flutolanil | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 66332-96-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | folpet | folpet | µg/l | µg/l | 0,06 |  |  | 133-07-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fonofos | fonofos | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 944-22-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fosalon | fosalon | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 2310-17-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fosfamidon | fosfamidon | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 13171-21-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fosmet | fosmet |  |  | 0 |  |  | 732-11-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | fuberidiazole | fuberidiazole | µg/l | µg/l | 0,05 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 57646-30-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | heptenofos | heptenofos | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 23560-59-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | imazamethabenzmethyl | imazamethabenzmethyl | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 81405-85-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | iprodion | iprodion | µg/l | µg/l | 0,2 |  |  | 36734-19-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 143390-89-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | lenacil | lenacil | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 2164-08-01 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | lindaan | lindaan | µg/l | µg/l | 0,03 |  |  | 58-89-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | lufenuron | lufenuron |  |  | 0 |  |  | 103055-07-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 121-75-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 57837-19-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 67129-08-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | methidathion | methidathion | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 950-37-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | methoxychlor | methoxychlor |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 51218-45-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 21087-64-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 7786-34-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | myclobutanil | myclobutanil | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 88671-89-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | nitrothal-isopropyl | nitrothal-isopropyl | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 10552-74-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | oxadixyl | oxadixyl | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 77732-09-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | parathion | parathion | µg/l | µg/l | 0,02 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 298-00-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | penconazool | penconazool | µg/l | µg/l | 0,03 |  |  | 66246-88-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | pendimethalin | pendimethalin | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 40487-42-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | permethrin(sum) | permethrin(sum) |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | phenylphenol,2- | phenylphenol,2- | µg/l | µg/l | 0,03 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | picoxystrobin | picoxystrobin | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 117428-22-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | piperonyl-butoxide | piperonyl-butoxide | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 51-03-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | pirimifos-methyl | pirimifos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 29232-93-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | pirimiphos-ethyl | pirimiphos-ethyl | µg/l | µg/l | 0,01 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | pirimiphos-methyl | pirimiphos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 29232-93-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 32809-16-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | profam | profam | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 122-42-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | prometryn | prometryn | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 7287-19-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 1918-16-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 139-40-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | propiconazool | propiconazool | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 60207-90-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 23950-58-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 52888-80-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0,03 |  |  | 13457-18-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | pyrifenox | pyrifenox | µg/l | µg/l | 0,1 |  |  | 88283-41-4 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 53112-28-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | quinoclamine | quinoclamine |  |  | 0,01 |  |  | 2797-51-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | quizalofop-ethyl | quizalofop-ethyl | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 76578-14-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 122-34-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | spirodiclofen | spirodiclofen |  |  | 0 |  |  | 148477-71-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 3689-24-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | sulphur | sulphur |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | tebufenpyrad | tebufenpyrad | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 119168-77-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 886-50-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | terbutylazin | terbutylazin | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 5915-41-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 961-11-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | tetradifon | tetradifon | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 116-29-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | tetramethrin | tetramethrin | µg/l | µg/l | 0,1 |  |  | 7696-12-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | thiometon | thiometon |  |  | 0 |  |  | 640-15-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | THPI | THPI |  |  | 0 | [8 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0,01 |  |  | 57018-04-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | tolylfluanid | tolylfluanid |  |  | 0 |  |  | 731-27-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | triallaat | triallaat | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 2303-17-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | triazofos | triazofos | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 24017-47-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | trifloxystrobin | trifloxystrobin | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 141517-21-7 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | trifluralin | trifluralin | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 1582-09-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0,02 |  |  | 50471-44-8 | [5 empty] | 28
UITBEST | GCMS-W-B | 9 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | GCMS water bestrijdingsmiddelen | uitbesteding | uitbesteding | zoxamide | zoxamide | µg/l | µg/l | 0,05 |  |  | 156052-68-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | GENX | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | GENX, component: 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat methode: HFPO-DA | uitbesteding | uitbesteding | HFPO-DA | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat | ng/l | ng/l | 0,1 | [8 empty] | 28
UITBEST | IBUPROFEN | 1 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | Ibuprofen | uitbesteding | uitbesteding | Ibuprofen | ibuprofen | µg/l | µg/l | 0,03 |  |  | 15687-27-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | ISOTOPEN | 1 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Isotopen H-2 en O-18 | uitbesteding | uitbesteding | Waterstofisotoopwaarde | Waterstofisotoopwaarde | permil | permil | 0 | [8 empty] | 190
UITBEST | ISOTOPEN | 1 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Isotopen H-2 en O-18 | uitbesteding | uitbesteding | Zuurstofisotoopwaarde | Zuurstofisotoopwaarde | permil | permil | 0 | [8 empty] | 190
UITBEST | KG25-U | 9 | SPM | Strijkplaatmethode | Koloniegetal 25 °C op een arme voedingsbodem | uitbesteding | uitbesteding | koloniegetal-sp-25 | Koloniegetal 25 °C, 10 dg R2A-strijkplaat | kve/ml | kve/ml | 3 | [8 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | antimoon | Antimoon | mg/kg | mg/kg Sb | 0 |  |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 0 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 0 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 0 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 0 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL1 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type I | uitbesteding | uitbesteding | seleen | Seleen | mg/kg | mg/kg Se | 0 |  |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | antimoon | Antimoon | mg/kg | mg/kg Sb | 0 |  |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 0 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 0 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 0 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 0 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-FECL3 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in IJzerchloride type III | uitbesteding | uitbesteding | seleen | Seleen | mg/kg | mg/kg Se | 0 |  |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | METFORMINE | 4 | LC-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie | metformine en metaboliet guanylureum | uitbesteding | uitbesteding | guanylureum | guanylureum | ng/l | ng/l | 50 |  |  | 141-83-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | METFORMINE | 4 | LC-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie | metformine en metaboliet guanylureum | uitbesteding | uitbesteding | metformine | metformine | ng/l | ng/l | 10 |  |  | 657-24-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | antimoon | Antimoon | mg/kg | mg/kg Sb | 1 |  |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 0,5 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0,05 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 1 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0,05 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 0,5 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 0,5 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2O2 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Waterstofperoxide | uitbesteding | uitbesteding | seleen | Seleen | mg/kg | mg/kg Se | 0,2 |  |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | antimoon | Antimoon | mg/kg | mg/kg Sb | 3 |  |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 1 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0,2 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 1 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0,1 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 2 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 1 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-H2SO4 | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Zwavelzuur | uitbesteding | uitbesteding | seleen | Seleen | mg/kg | mg/kg Se | 2 |  |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-HCL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in HCL | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 1 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-HCL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in HCL | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0,05 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-HCL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in HCL | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 1 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-HCL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in HCL | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0,1 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-HCL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in HCL | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 2 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-HCL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in HCL | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 1 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | antimoon | Antimoon | mg/kg | mg/kg Sb | 3 |  |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 1 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | bromide | Bromide | mg/kg | mg/kg Br | 0,1 |  |  | 24959-67-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0,2 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 1 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | ijzer | IJzer | mg/kg | mg/kg Fe | 2 |  |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0,1 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 2 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | mangaan | Mangaan | mg/kg | mg/kg Mn | 2 |  |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 1 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACL | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Natruimchoride | uitbesteding | uitbesteding | seleen | Seleen | mg/kg | mg/kg Se | 2 |  |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | antimoon | Antimoon | mg/kg | mg/kg Sb | 3 |  |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 1 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0,2 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 1 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0,1 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 2 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 1 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NACLO | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in Chloorbleekloog | uitbesteding | uitbesteding | seleen | Seleen | mg/kg | mg/kg Se | 2 |  |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NAOH | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in NAOH | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 1 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NAOH | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in NAOH | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0,2 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NAOH | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in NAOH | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 1 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NAOH | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in NAOH | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0,1 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NAOH | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in NAOH | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 2 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-NAOH | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Metalen in NAOH | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 1 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | antimoon | Antimoon | mg/kg | mg/kg Sb | 0 |  |  | 7440-36-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | arseen | Arseen | mg/kg | mg/kg As | 0 |  |  | 7440-38-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | cadmium | Cadmium | mg/kg | mg/kg Cd | 0 |  |  | 7440-43-9 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | chroom | Chroom | mg/kg | mg/kg Cr | 0 |  |  | 7440-47-3 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | kwik | Kwik | mg/kg | mg/kg Hg | 0 |  |  | 7439-97-6 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | lood | Lood | mg/kg | mg/kg Pb | 0 |  |  | 7439-92-1 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | nikkel | Nikkel | mg/kg | mg/kg Ni | 0 |  |  | 7440-02-0 | [5 empty] | 28
UITBEST | MET-VLOKAL | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | Vloeibare vlokmiddelen op Al basis | uitbesteding | uitbesteding | seleen | Seleen | mg/kg | mg/kg Se | 0 |  |  | 7782-49-2 | [5 empty] | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 55-18-5 |  |  | 96 | 8.7 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 55-18-5 |  |  | 98 | 9.5 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 62-75-9 |  |  | 98 | 7.7 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 62-75-9 |  |  | 99 | 8.6 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 621-64-7 |  |  | 95 | 9 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 621-64-7 |  |  | 95 | 10 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosoethylmethylamine (NEMA) | n-nitrosoethylmethylamine (NEMA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  |  |  |  | 96 | 7.3 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosoethylmethylamine (NEMA) | n-nitrosoethylmethylamine (NEMA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  |  |  |  | 97 | 7.9 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosomorpholine (NMOR) | n-nitrosomorpholine (NMOR) | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 59-89-2 |  |  | 92 | 11 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosomorpholine (NMOR) | n-nitrosomorpholine (NMOR) | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 59-89-2 |  |  | 93 | 12 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 924-16-3 |  |  | 94 | 10 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 924-16-3 |  |  | 94 | 10 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosopiperidine (NPIP) | n-nitrosopiperidine (NPIP) | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 100-75-4 |  |  | 99 | 9.3 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosopiperidine (NPIP) | n-nitrosopiperidine (NPIP) | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 100-75-4 |  |  | 99 | 10 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 930-55-2 |  |  | 97 | 9.4 | 10 | 28
UITBEST | NDMA | 20 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Nitrosoamines | uitbesteding | uitbesteding | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 930-55-2 |  |  | 94 | 11 | 10 | 28
UITBEST | O-18 | 8 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | Zuurstof 18-isotoopwaarde | uitbesteding | uitbesteding | Zuurstofisotoopwaarde | Zuurstofisotoopwaarde | permil | permil | -20 | [8 empty] | 190
UITBEST | OLIE | 10 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | Minerale olie GC | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0,1 | AW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | 10 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | Minerale olie GC | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0,1 | DW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | 10 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | Minerale olie GC | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0,1 | GW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | 10 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | Minerale olie GC | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0,1 | OW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | 10 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | Minerale olie GC | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0,1 | PW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | SCHIM-U | 7 | MF | Membraanfiltratie | Schimmels (totaal) | uitbesteding | uitbesteding | schimmels, totaal | Schimmels, totaal | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | [8 empty] | 8
UITBEST | TPA | 1 | HPLC-MSMS | Hogedruk vloeistof ionechromatografie massaspectrometrie-massaspectrometrie | tetrapropylammonium | uitbesteding | uitbesteding | tetrapropylammonium | Tetrapropylammonium | µg/l | µg/l | 0,1 | [8 empty] | 21
UITBEST | VBH-CENT-U | 5 | VOORBH | Voorbehandeling | Voorbehandeling monster met centriconbuis Uitbesteding KWR |  | uitbesteding | concentratiefactor | Concentratiefactor |  |  | 0 | [8 empty] | 7
UITBEST | VIR-VOL | 1 | VOL | Volumetrie | Gefiltreerd volume (liter) virussen RIVM | uitbesteding | uitbesteding | gefiltreerd volume virussen | Gefiltreerd volume | l | l | 0 | [8 empty] | 1

## Monsterneming
Matrix | Type verrichting | Monsternemingsvoorschrift | RvA | Normverwijzing
a. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische- en organische analyses | MVS-TAPKCHEM | Q | conform NEN-ISO 5667-5
b. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde microbiologische analyses; m.u.v. monsterneming voor de verrichting met intern referentienummer AVS-AOC (assimileerbaar organisch koolstof) en AVS-LEG (Legionella) | MVS-TAPKBAC | Q | conform NEN-EN-ISO 19458
c. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. AOC (assimileerbaar organisch koolstof) (verrichting met intern referentienummer AVS-AOC) | MVS-TAPKBAC | Q | conform NEN 6271
d. Drinkwater (Matrix A) Proces- en koeltorenwater (Matrix B) | Monsterneming t.b.v. Legionella onderzoek met intern referentienummer AVS-LEG | MVS-LEG | Q | conform NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458
e. Oppervlaktewater | Monsterneming t.b.v. alle in deze lijst opgesomde analyses m.u.v. monsterneming voor verrichting met intern referentienummer AVS-VOV (Vluchtige Organische Verbindingen) | MVS-OPENW | Q | Conform NEN 6600-2 (t.b.v. fysische en chemische analyses) en NEN-EN-ISO 19458 (t.b.v. microbiologische analyses)
f. Oppervlaktewater | Monsterneming t.b.v. VOV (Vluchtige Organische Verbindingen) (verrichting met intern referentienummer AVS-VOV) MVS-OPENW eigen methode | MVS-OPENW |  | eigen methode
g. Grondwater | Monsterneming via waarnemingsputten t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische-, organische- en microbiologische analyses | MVS-WAARNPUT | Q | Conform NEN 5744 (t.b.v. anorganische- en organische analyses) en NEN-EN-ISO 19458 (t.b.v. microbiologische analyses)
h. Drinkwater | Monsterneming via brandkranen t.b.v. hydrobiologisch onderzoek (verrichting met intern referentienummer AVS-ZOO-N-SW) | MVS-BRANDK-HYDRO | Q | eigen methode
i. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. hydrobiologisch onderzoek (verrichting met interne referentienummers AVS-ZOO-N) | MVS-TAPK-HYDRO | Q | eigen methode
j. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming met behulp van 24 uurs bemonsteringsapparaat | MVS-24H-VM |  | eigen methode
k. Drink- en proceswater | Monsterneming uit biofilmmonitoren t.b.v. microbiologisch en chemisch onderzoek | MVS-BFM |  | eigen methode
l. Drink- en proceswater | Booreilanden: monsterneming drinkwater chemisch en bacteriologisch; Sampling potable water chemical and bacteriological on a rig | MVS-BOOR |  | eigen methode
m. Drinkwater (Matrix A) Proces- en koeltorenwater (Matrix B) | Booreilanden: monsterneming Legionella-bepaling;Sampling analysis Legionella-bacteria on a rig | MVS-BOORLEG |  | eigen methode
n. Drink- en proceswater | Monsterneming uit de CBM t.b.v. microbiologisch en chemisch onderzoek | MVS-CBM |  | eigen methode
o. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming van Cryptosporidium en Giardia in drink- en oppervlaktewater | MVS-CRYPTO |  | eigen methode
p. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming van grote volumina water met behulp van het GROVOL-apparaat | MVS-GROVOL |  | eigen methode
q. Drink-, oppervlaktewater | Monsterneming van micro-organismen met behulp van een Hemoflow-filter | MVS-HEMOFLOW |  | eigen methode
r. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming microplastics | MVS-MICRPL |  | eigen methode
s.Drink- en proceswater | Monsterneming van ozon in water | MVS-OZON |  | eigen methode

## Uitleg
Uitleg bij Syllabus
Via de selectiefilters boven aan de kolom kunt u de analyse, parameters en matrix selecteren.
Vaak is het handig de zoekfunctie te gebruiken.
Een eerste selectie op Analyse groep is ook mogelijk.
| Analyse groep |  | De groep waar de analyse onderdeel van is hebben elk een eigen kleur. Deze zijn:
| ANORG |  | Anorgische en Fysische parameters
| HYDRO |  | Hydrobiologsiche parameters
| METALEN |  | Metalen veelal gemeten met ICP-MS
| MICRO |  | Microbiologische parameters
| MONSTERN |  | Parameters die vastgelegd worden bij de monstername
| ORGAN |  | Organisch chemische parameters veelal organische microverontreinigen
| UITBEST |  | Parameters die we uitbesteden bij andere laboratoria
De prestatiekenmerken zijn vastgesteld voor verschillende typen matrices. Deze zijn:
MATRIX
| AM | Afwijkende matrix
| AW | Afvalwater
| DW | Drinkwater
| GR | Grond
| GW | Grondwater
| OW | Oppervlaktewater
| PW | Proceswater
| ZE | Zeewater
| ZW | Zwembadwater
| CH | Drinkwater chemicalien
| KW | Koeltorenwater
| MQ | Milli-q water
| CB | Combi matrix
| MW | Migratiewater
De volgende prestatiekenmerken worden gepresenteerd
| RVA_Q |  | Met een 'Q' wordt aangegeven of deze parameter geaccrediteerd is volgens de RvA (scope L404)
| HERHAAL |  | De Herhaalbaarheid in %
| REPROD |  | De Reproduceerbaarheid in %
| JUIST |  | De Juistheid in %
| MEETONZ |  | De Meetonzekerheid in %
| MEETONZ_NIVEAU |  | Het niveau (in de aangegeven rapportage eenheid) waarop de Meetonzekerheid is bepaald
| Doorlooptijd (d) |  | De standaard doorlooptijd van de analyse in dagen